附件2：

暂停整改126家检验检测机构检查情况汇总表

| 序号 | 检验检测机构名称 | 存在的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 怀来路广工程检测有限公司 | 1.该机构参加社保人员共有9人，但总经理袁文达、技术负责人孟海波、质量负责人牛桂兵、授权签字人袁文达、芦建丽、李辉、牛宗红均不在该机构参保。2.该单位现有的2台量程为1000kN万能试验机不能满足直φ6-φ12钢筋检验需求。②马歇尔击实仪、土工击实仪无基础、直接固定在瓷砖地面上。3.标养室控制器显示湿度96.9%RH，但标养室内4个温湿度计湿度在68%RH -75%RH。混凝土试块摆放紧密、不符合标准要求。沥青室、留样室无空调。4.水泥力学性能检测室内放有箱式电阻炉、水泥沸煮箱、无机结合料击实仪，相互干扰。电子万用炉放在分析天平室内，对分析天平有不利影响。外检设备与检验人员办公同处一室，不符合外检室要求。沥青含量测定仪放在沥青室内，对沥青检验有不利影响。5.化学试剂台账中氨水无试剂规格，领用记录中库存数量为4瓶、表达模糊，无收回记录。6.待检室内存放的花岗岩板材、混凝土试块等无样品标识；且室内放有钢板、木门等与样品无关物品。水泥养护箱内3组试件无样品标识。7.201809JS0001（HPB300、φ8）钢筋检验记录断后标距精确到1mm、不符合标准要求。检验记录和检验报告检验方法标准为GB/T228.1-2010不正确，使用量程为1000kN万能试验机、量程偏大。WT20180067土压实度检验记录计算结果修约不准确；委托单中无土的最大干密度。 |  |
| 2 | 张家口科司鉴工程质量检测有限公司 | 1. 2018版质量手册发布令、质量方针及目标、发布新版程序文件的通知等文件依据《检验检测机构资质认定评审准则》，体系文件未有效改版。2. 2019年质量控制计划无质控方式、批准人，质控记录无结果分析。2019年内审报告未对技术负责人、质量负责人、最高管理者进行内审；内审依据《检验检测机构资质认定评审准则》。3. 郑伟平、王春森、杨峰未在该机构参保。 该机构只有忻龙鹏1名授权签字人。4. 水泥标准稠度用水量检验用量水器损坏，胶砂强度检验用量水器与水源未有效连接；胶砂振实台与墙紧贴。防水材料室无恒温恒湿控制设施；缺少防水材料低温弯折仪。土工击实仪未固定。该机构共有2台抗渗仪，委托编号为2019-00751等60组到期的抗渗试件等待检验。FA2104分析天平校准证书中标准值200g、校准实测值800g，且未有效确认。5.防水材料室与混凝土砂浆拌合物性能室共用同一房间，只有空调，无恒温恒湿控制设施。力学检测室房间面积75平方米、未安装暖气，一台挂机空调不能确保检测室温度符合标准要求。6.化学药品入出库登记台账中甲基红等药品未记录生产日期、保质期、支取数量，入库量为“1瓶”表达不具体。水泥胶砂试件样品标识为“8”，不明确。多组混凝土抗渗试件叠放在标养室地面上。 水泥留样重量不满足标准要求，两组水泥留样放置于塑料箱内、未密封。7.SN19-00001水泥委托单、原始记录和检验报告均依据产品标准，未体现检验方法标准。HP19-00001（成型日期2019.03.22）混凝土配合比试验委托单没有样品名称、砂石样品描述；流转单无样品名称、规格及描述、无依据标准、试验要求等内容；原始记录无抗压设备等信息。SZ19-00001~00002砂石检测委托单无样品规格、检测项目要求；原始记录无天平等设备信息。2019-01399混凝土试块检验记录中无样品状态、环境条件、加荷速度、依据标准、页码标识、混凝土抗压强度结果等信息。 |  |
| 3 | 张家口市宣化建筑工程桩基检测有限公司 | 1.报告编号为B180800003的报告未盖CMA资质认定标志。2.质量手册、程序文件发布日期和生效日期均为2019.1.10，无发放编号、持有人信息。 3. 2019年6月9日的内部培训记录未见考核证据。2019年3月25日监督记录中人员资格、环境条件、报告出具、安全检查情况等均未监督。4.委托单编号2018【z】-101试验，地基承载力和桩身完整性委托单与原始记录无龄期信息。桩身完整性无纸质原始记录。报告编号B180800003号报告结论页报告日期错误（未对软件做确认）。 地址变更未完成、对外出具检验报告。 |  |
| 4 | 河北宣化钢盛工程检测有限责任公司 | 1.2019年监督计划缺少编制人、批准人信息。2019年4月22日混凝土试块监督记录中人员、仪器设备等监督情况记录简单。2.水泥胶砂流动度跳桌底部放置橡胶垫，不符合规范要求。3.样品委托受理与检测人员办公在同一办公室内，相互间有不利影响。比表面积测定仪放在混凝土拌合物性能检测室内，环境湿度不符合要求。箱式电阻炉、烘箱等烘干设备与水泥沸煮箱在同一房间内，相互间有不利影响。4.W190700215水泥检验记录和检验报告中无检验方法标准。委托编号W190400011钢筋焊件拉伸流转单无方法标准，检测结果未按5MPa修约。委托编号W180900140/141钢筋原材重量偏差参数没有在资质认定证书附表范围内。 |  |
| 5 | 张家口市华城建设工程检测有限公司 | 1.2018年内审记录按照RB/T214-2017条款审核，未体现审核部门和不符合项责任部门。2019-00717水泥检验监督记录中环境条件、原始记录等监督情况记录不具体。2.最高管理者（技术负责人）冀强、授权签字人张建成未在本机构参保，且长期不在上述岗位。 3.多组试块叠放在混凝土标养室内等待试验。水泥振实台未调平，底部垫废品。箱式电阻炉放置距离天平室距离较远，不利于高精度称量。4.瓷砖断裂模数试验机放在力学室内，与WE-600和YAW-2000试验机紧邻、无操作空间相互影响。钢筋反向弯曲试验机放在楼梯下、不便于检验操作。2台电热鼓风干燥箱放在楼道内、影响安全。5. 化学试剂出库台账无库存数量、具体试验项目和管理员信息。6. 样品间与留样间共用一个房间，不利于留样安全。7.2019-02329钢筋检验委托单中未明示“供方能保证钢筋经人工时效后的反向弯曲性能”，但检验记录和检验报告中有此信息。检验报告无检验方法标准。2019-02338蒸压加气混凝土砌块检验记录中干体积密度记录数据机打，无环境条件记录和样品状态描述，设备信息只有试验机NYL-60、且量程偏大。委托编号2108-07415光圆钢筋试验记录用作废标准GB/T1499.1-2008。2018-0672防水卷材委托单无标准信息；原始记录和报告无方法标准。委托台账中委托日期混乱，例如2019年检测委托台账第81页显示：委托编号2019-02263至2019-02288的委托日期依次为2019/4/28、2019/5/8、2019/5/12、2019/5/8、2019/5/12、2019/5/8、2019/5/12。8.地址变更未完成、对外出具检验报告。 |  |
| 6 | 张家口市阳光建筑材料检测有限责任公司 | 1.委托编号为2019-00018钢筋原材监督记录中无监督员签名，无检验方法标准，环境条件等监督记录描述不具体。2018年12月25日进行的内部审核依据和审核内容为《检验检测机构资质认定评审准则》，应为RB/T214-2017。2. 法定代表人（最高管理者）宫绍军、授权签字人王耀宽未在本机构参保，王耀宽自2019年4月起不在上述岗位。3.管材简支梁冲击试验机距离静液压试验机较近，混凝土抗渗试验机距离拉力试验机较近，不便于人员操作。振筛机、烘箱放在楼梯踏步下、不利于试验人员操作和检验工作开展。 4.7个温湿度表校准证书未体现相关标准要求的相对湿度值，未有效确认。5. WDW-5A拉力试验机所在的管材室无恒温恒湿控制设施。防水材料室内只有加湿器、空调，无恒温恒湿控制设施。电缆不延燃试验用气瓶未配备专用防爆柜。无2019年化学试剂台账及出入库记录。6.待检样品和水泥留样样品放在同一房间内，不利于留样样品安全管理。 2019-02659水泥胶砂强度试件在混凝土养护室内养护、温度不能确保20℃±1℃。水泥留样重量不满足规范要求。7.2019-01661防水卷材委托单和报告使用产品标准，未体现方法标准。2019-0002土击实委托单未描述样品重量和击实类型；原始记录无天然含水率数据取得过程.2019-00504水泥强度检验用WE-50、WE-1000D试验机、不符合标准要求；检验报告中无检验方法标准。2018-02201钢筋（HRB400E、φ12）钢筋原材检验用WE-1000D试验机，量程偏大。 |  |
| 7 | 张家口市兴垣工程检测有限公司 | 1.2019质量控制计划频次低，仅9月进行一次试验室间比对； 2019年内部审核计划简单，没有明确各部门涉及的要素。2.台混凝土抗渗试验机放置在通道内。3.澳柯玛低温箱校准证书中校准温度为3℃、确认记录依据标准为GB/T50082-2009未认证、确认结论为满足标准使用要求，未有校确认。4.混凝土标准养护室内放置温度计与温度控制器温度不一致。5.胶砂流动度测定仪和水泥胶砂振实台基础连接在一起，互相影响。混凝土振动台非磁力、且固定在地面上。击实仪固定在地面上、无基础。反向弯曲试验机与水泥抗折试验机紧邻、相互影响。6.标准物质台账记录标准物质共有5个，仅对水泥细度标准粉进行了期间核查。水泥留样与所有材料来样都放在样品室内的架子上，不利于留样样品安全管理。SN19-0003的水泥试验委托单中委托日期2019年4月10日，检测日期4月13日，28天强度报告日期4月17日。GJ19-00017热轧螺纹钢原材试验（复检），委托单项目为拉伸、反向弯曲和重量偏差试验。原始记录没有记录反向弯曲数据；试验报告出具了拉伸、弯曲、反向弯曲和重量偏差的检测数据。2019-03053混凝土抗压强度检验记录中加荷速度为6 kN/s与采集数据不一致；采集数据加荷速度12.12-16.14kN/s不符合标准要求。 |  |
| 8 | 石家庄科佳建筑工程技术有限公司 | 1、2018年与2017年内审检查结果雷同，2019年转版后未及时进行内审，2018年管理评审输入及输出内容均不明确； 2、体系文件中未对授权签字人张军进行任命，且体系文件中缺少相应授权签字人签字识别； 3、2018年至今，单体燃烧试验共200余组，未见单体燃烧用背板材料（硅酸钙板）的购置及消耗记录； 4、编号：检验-249、250电子天平、力学室游标卡尺、钢直尺无设备使用记录； 5、建材不然性试验炉缺少观察镜； 6、部分设备使用记录未连续进行记录（每月新起页，但上页有空白）； 7、JGJ/T23-2011标准要求混凝土回弹仪的检定周期为半年，出厂编号为13219014034等混凝土回弹仪的证书确认为1年，不符合检测标准要求； 8、维卡软化温度测定仪放置于简支梁冲击试验仪及塑料管压力试验机检验室，互为干扰； 9、2018年标准物质进、出登记台帐未记录2018年3月26日、7月27日、9月7日购置的TVOC、笨、氨标样信息； 10、样品室水泥留样桶内外标识不一致或没有内标识（其中之一外标识190403933，内标识为03930）； 11、电工套管、管件留样卡缺少样品数量； 12、样品调节室内橡塑管2组样品放置一起，未区分，抹面砂浆成型样品多个试件只有一个有标识； 13、KJJC1800267报告中第二页锚固承载力的检验值及实测值无计量单位，试件规格无计量单位； 14、统一编号180510404素土击实试验检测方法采用JTG E51-2009/T0804-1994 错误； 15、统一编号180510407水泥稳定石粉无侧限抗压强度采用路强仪量程不满足参数要求，报告结论错误； 16、统一编号180510342塑料波纹管环刚度试验采用设备检165量程不满足参数要求，证书确认无确认依据； 17、钢筋盲样考核的断后伸长率平均值Z值属于疑问结果。 |  |
| 9 | 河北广通道桥工程检测有限公司 | 1、2019年1月1日发布的质量手册编制依据标准为RB/T214-2017，然而内容未依据该标准转版；2、2018及2019年度监督计划未对标准变化及质量控制等活动做出监督要求；3、2019年质量监控计划缺少对应检验参数的检验标准依据；4、2019年5月份内审未按照RB/T214-2017要素进行（按《准则》版体系文件进行）；2019年6月管理评审输入项缺少相应的数据或证据支撑；5、外携仪器设备使用登记表未连续记录，采用单页单设备单次记录方式；6、钢筋位置检测仪（编号SY130）的校准证书确认缺少依据的检验标准及标准要求，且未记录校准证书编号7、雷氏夹测定仪校准周期应为半年，机构实际实施为1年；8、SN201905005-01水泥留样桶内样品未密封且无标识；9、XBG201903004报告未描述检测时的现场环境条件（振动、电磁等情况），未详细描述场地岩土工程条件；该记录未记录工程名称、样品编号、现场环境条件（振动、电磁等情况）等条件，设计桩径数据记录成桩长数据；10、XBG201906003回弹法原始记录缺少依据标准、未记录碳化深度、测区布置示意图、设备名称及编号、环境条件，记录人未标识；11、报告编号PB201905015委托协议书中检验项目参数、检验方法与检测报告中检验参数及检验方法不一致；原始记录中塌落度无单位信息，抗渗试验原始记录无各级加压的具体过程记录。12、报告编号PB201905001改性沥青原始记录薄膜加热试验原始记录中无温度及加热时间信息；13、钢筋盲样考核下屈服强度、抗拉强度Z值不满意 |  |
| 10 | 秦皇岛万通公路工程试验检测有限公司 | 1、2019年4.15至4.19日的内审记录无具体审核内容，部分条款审核内容与被审对象不相符；2、2018年管审记录无具体事实支撑，且与2017年管审内容相近；3、沥青混凝土室沥青混合料理论密度测定仪不满足JTG E20-2011/T0711-2011的使用要求；水泥混凝土室YA-2000压力试验机未按要求进行固定；4、力学室未配备满足试验要求的天平、游标卡尺、钢板尺；5、型号HYCZ-5自动车辙试验仪未对位移及压力参数进行校准，且校准确认记录无评价依据标准；6、提供的SL-300钢绞线松弛试验机、LEX-600钢绞线拉力试验机及MLW-5000静载锚固试验机等设备提供的2011.08.11发票复印件（国税函【2014】11号北京东港安全印刷有限公司的制式发票）可疑，未提供发票原件及设备划走单证据，但2015年10月换证复审获得此三设备的5个参数（钢绞线抗拉强度、最大力总延伸率、弹性模量、钢绞线松弛率、锚具静载锚固性能）的能力。且本次监督检查机构检测现场未见此三台设备；7、混凝土配比室缺少加湿措施；水泥室温湿度计未加水不能正确读取湿度信息与环境记录内容不一致；8、外检设备均无出入库登记信息内容，且外检室与办公区域同处一室未进行有效隔离；9、2019年化学药品出入库台账只有入库信息而无出库信息；10、未制定2019年标准物质期间核查计划且未实施核查工作；11、水泥留样编号为1905SN004等7个水泥留样桶密封不满足留样密封保存要；12、2018年样品台账中的检验任务编号与样品流转单中编号不一致；13、样品编号1903SN001水泥试验原始记录中依据不全；比表面积原始记录中试验依据错误且缺少计算公式；胶砂强度试验记录中未记录成型日期及时间点信息，并且胶砂振实台使用记录与水泥胶砂搅拌机、YP20002电子天平使用日期不符；14、样品编号1904GJ003钢筋原材试验原始记录中无断后伸长率结果信息，但在报告中有此结果体现，并且记录与报告中缺少主要设备游标卡尺信息。 |  |
| 11 | 秦皇岛威达公路工程质量检测有限公司 | 1、2019年质量控制计划无具体评价要求；2、2019年4.23与2018年内审记录内容雷同，内审报告也相同；2018年管审记录无事实支撑依据；3、受控文件清单中有两个作废标准GB/T14370-2007及GB/T8077-2000；4、李桂玲授权签字人岗位未进行确认，未对马玲的具体岗位进行确认；5、微机静载锚固拉力试验机校准证书确认依据GB/T14370-2007为作废标准；6、雷氏夹测定仪校准有效期为12个月不满足校准周期6个月的要求；7、全自动车辙试验仪未对位移进行校准及校准确认；8、钢绞线拉伸试验机与钢绞线松弛试验机放置里外间环境相互干扰；9、火焰光度计未放置抽风橱中不满足环保要求；10、静载锚固试验机与电热鼓风干燥箱同处一室环境相互干扰；11、混凝土配比室缺少加湿措施；12、化学室与河北保神工程监理有限公司会议室同处一室不满足检测要求；13、未制定2019年标准物质期间核查计划且未实施核查工作；14、水泥留样编号为SN201905003桶内未放置留样标识卡；15、试验委托编号JL201905058矿粉塑性指数记录样品数量600g与委托单中样品数量20kg不一致；未绘制曲线图；矿粉密度和亲水系数体积国际单位制大小写书写有误；报告中未明确设备的规格、型号、编号信息；16、委托单号PB201905052沥青混凝土配合比试验用高低温水浴设备无唯一性标识（管理编号）；17、委托单号JS2019050029钢绞线松弛试验电子记录中无应力-温度曲线及试验编号信息(只有工程名称信息)。 |  |
| 12 | 秦皇岛市新宇建设工程材料检测有限公司 | 1、2019年内审与2018年内审检查表中检查结果雷同；2、外携仪器设备出入库总台账未记录设备出入库情况，且该记录表格携带人及保管人只有一次签字位置，不能保证设备出入库都受控；3、证书编号为LNDC-L-1811019106证书等部分确认记录依据检验标准错误，且未给出对应检验标准的技术要求、未对校准数据与检验标准要求进行比对分析后确认；4、集料室缺少JTG E42-2005《公路工程集料试验规程》所用压碎仪；5、土工室用击实仪不满足JTG E40-2007《公路土工试验规程》参数要求，并且击实仪未按要求进行安装固定不满足试验要求；6、火焰光度计及萃取仪缺少排风设施；7、落锤冲击试验机与管材耐压检测仪、维卡软化点温度测定仪同处一室，影响落锤冲击试验温度控制；8、见证一室缺少加湿设施，可能导致试验环境不满足GB/T50080-2016标准要求；9、标养室湿度达不到标准要求湿度范围；10、样品室缺少分区标识的标志；11、标养室内30组混凝土试样未全部附标识卡，且各个试件缺少单个标识、砂浆29组试件无标识；12、委托编号W180400458 水泥稳定碎石无侧限抗压强度试验记录中缺少试件成型设备及检测方法信息，样品数量不满足检测参数要求，原始记录信息与委托单信息不一致；13、委托编号W180400459 水泥稳定碎石压实系数检测记录及报告中采用的检测方法JTG E40-2007错误;14、统一编号W180400502 天然级配碎石击实试验记录中缺少主要设备击实仪信息且无击实曲线图；15、统一编号W180400545路面混凝土抗折强度配合比试验报告检测结论为抗压强度非抗折强度，结论错误；16、统一编号W180400566速凝剂试验记录及报告中掺量信息为6%与委托单0.1%信息不一致；17、统一编号W180100166路面弯沉试验原始记录中缺少加载车等信息； |  |
| 13 | 卢龙县方圆建设工程质量检测有限公司 | 1、2019年与2018年质量监督、质量控制、人员培训、内部审核、管理评审计划均雷同；2、2019年与2018年内审记录内容雷同，内审员高杰及侯俊楠签字为他人代签，无事实支撑依据，内审报告也雷同；3、2018年管审记录无输入内容，无事实支撑依据；4、未对毛建强授权签字人岗位进行有效确认、未对刘晓飞的具体岗位进行确认；5、未见力学室游标卡尺、钢直尺、电子秤、土工室电子秤使用记录；6、水泥胶砂试模、混凝土试模、砂浆试模、砖用试模缺少标识；7、证书编号RX-2019-03-0088等部分确认记录缺少检验标准，未给出对应检验标准的技术要求、未对校准数据与检验标准要求进行比对分析后确认，且校正因子的描述错误；8、管材落锤冲击试验机与维卡软化点温度测定仪同处一室，影响落锤冲击试验的环境温度控制；9、未见2019年标准砂的领用记录；10、水泥留样室水泥存样桶内缺少与桶外一致的标识；11、W190401352(管材)报告依据标准B/T2836.1-2006书写错误,应为GB/T5836.1-2006;12、委托编号W180400994钢筋拉伸、试验原始记录中缺少测量设备游标卡尺及天平等信息原始记录中参数名称最大力总伸长率与委托单中最大力总延伸率名称不一致，重量偏差及伸长率试验记录非手写采集记录，任务单编号与委托单编号为统一编号不能实现盲样管理；13、委托编号W180400903回填土击实试验记录中无击实曲线图；14、委托编号W18040096 C30混凝土抗压强度委托单样品规格型号无单位信息；15、W180400961等钢筋检验原始记录、设备使用记录及报告中检验人员签字疑是非本人签字. |  |
| 14 | 安国市永固建筑检测有限公司 | 1、GB/T1499.1-2017、GB/T1499.2-2018未进行标准变更。2、管理体系文件未按照RB/T214-2017要求进行有效转版。3、授权签字人只有王新宁一人，不满足省局326号文件要求；未提供检测人员、授权签字人岗位资格的有效确认记录。4、混凝土拌合用钢板、振实台、砂浆搅拌机不符合标准要求；所有设备使用记录使用前后状态、运转时间、操作人均未记录；校准证书未进行确认。5、标养室、力学室温湿度记录表未记录，标养室面积不满足目前工作量需求，大量试样叠放于地面上，试件架上层试样直接被喷淋，不满足标准要求。6、钢筋样品流转记录中样品编号、样品状态、样品接收人、样品领取人均未记录。7、试验编号20190247、20190287砂浆抗压强度试验未记录设备使用记录；编号2019-06-06533钢筋原材检测报告中，反向弯曲试验参数未在资质认定证书附表范围内。 |  |
| 15 | 河北钢铁侠建筑工程质量检测服务有限公司 | 1、体系未按照RB/T214-2017进行转版；未制定各项计划，且未实施。2、未对授权签字人进行岗位资格确认。3、校准证书未进行确认。4、未制定能力验证计划。 |  |
| 16 | 保定朴矩土木工程检测有限公司 | 1、三位授权签字人未按照RB/T214-2017，进行岗位资格确认。2、混凝土拌合物用钢板尺寸不符合标准要求。3、水泥留样台账无处置时间、处置人信息。4、编号PJ1904013、PJ1905001钢筋原材检测报告依据的检测方法不正确，最大力总伸长率参数超出资质认定证书附表范围内；编号为PJ1906003水泥安定性检测项目委托日期、成型日期、沸煮日期均为2019年6月28日，不符合试验程序。 |  |
| 17 | 保定市清苑区佳顺建筑材料检测有限责任公司 | 1、2018年人员培训计划未落实。2、赵景生、黄立峰授权签字人未按照RB/T214-2017进行岗位资格确认。3、混凝土拌合物用钢板尺寸不符合标准要求。无砌墙砖用净浆搅拌机；委托日期2019年6月14日至7月5日的水泥收样共计29组，水泥胶砂搅拌机设备使用记录显示试验25组样品，水泥标准养护箱内有样品12组，样品数量与实际不符；未对WE-200万能试验机检定证书进行有效确认。4、现场水泥样品留置数量与实际检测数量不符。5、委托编号2019-04932钢筋原材检测报告依据标准GB1499.2-2007为作废标准，最大力总伸长率参数超出资质认定证书附表范围内。 |  |
| 18 | 保定市金普建筑工程质量检测有限公司 | 1、2018年水泥质量控制实施时，报告分析不准确，未计算各参数的无差值。2、无检测人员不同时在两个及以上机构从业的承诺；未按照RB/T214-2017,对授权签字人进行岗位资格确认。3、砂浆搅拌机、混凝土振实台、混凝土拌合用钢板不符合标准要求。4、标养室中混凝土抗渗试块，样品数量与样品台账上数量不符（截止2019年7月11日，样品台账显示389组，设备使用记录显示完成检测152组，养护室现存试样28组，缺少209组试样）。5、2019年1月3日出具的2019-01-00023钢筋检测报告出具了最大力总伸长率，最大力总伸长率完成扩项时间为2019年4月3日。 |  |
| 19 | 河北科华检测技术服务有限公司 | 1、2018年质量监督计划无监督项目、监督人信息，不具备可实施行。2、防火涂料大板法测试仪放置位置不符合标准要求。3、中空玻璃露点仪、氧指数测定仪、可燃性试验装置共处一室互相干扰。4、样品室内待检样品、留样样品混放，无明显分区。5、建2019040345锚栓抗拉承载力标准值、建2019050058建筑外窗气密性能现场检测原始记录未记录所检样品状态、位置。6、2019年6月18日签发的编号建2019040329报告批准人黄同建于2019年2月26日已注销授权签字人资格；编号建2019050061建筑外窗现场气密性检测报告批准人刘赟，授权签字领用不含建筑门窗领域。 |  |
| 20 | 保定鑫泰建筑材料检测有限公司 | 1、2019年质量控制计划无判定依据，比对实施后未进行结果分析。2、未按照RB/T214-2017对授权签字人进行岗位资格确认。授权签字人刘立光不能提供2019年在本单位缴纳的社保证明。3、混凝土振实台、拌合用钢板、胶砂搅拌机不符合标准要求。4、标养室温度不能控制到标准要求。5、编号2018030001水泥试验原始记录缺少样品状态调过程、凝结时间测试过程、沸煮过程、胶砂强度成型时间、人员签字信息；编号2018090866、2019060036、2019060035、2019070084、2019070082报告授权签字人签名与2017年4月22日评审报告中签字不一致。 |  |
| 21 | 保定市建筑工程质量检测中心 | 2017年11月1日任命仇会科为最高管理者，但未办理变更。GB/T 50080-2016 普通混凝土拌合物性能试验方法标准，2017年4月1日实施，机构未办理变更。体系文件未转版。缺少混凝土、砖的磁力振动台；缺少砌墙砖试模；缺少恒温水浴；氧指数分析仪无法控制通入23±2℃的气体要求；防水涂料拉伸试验缺少小量程传感器；KDR-V5混凝土快速冻融试验机中心温度不满足要求。未对检定/校准证书进行确认。防水材料室、落锤冲击试验、苯板的压缩试验无法满足湿度（50±5%）要求，建筑材料可燃性试验无法满足湿度要求（50±20%）；缺少恒温恒湿调节室（或恒温恒湿养护箱）；水泥成型室、混凝土配合比室无湿度控制措施。烘箱放置在土工室，与试验要求温度20±5℃相冲突；防水涂料制样、火焰光度计缺少排风设施。未建立标准物质台账。编号为201900245的原始记录反向弯曲无人工时效的检测信息；编号为201804949的原始记录缺少仪器设备信息。编号为201900245的原始记录与委托单、通知单要求的检测项目不一致。 |  |
| 22 | 保定市铭卓检测有限公司 | 2018年的质量控制计划和评价报告未明确结果的评价标准。2018年度的管理评审缺少管理目标的可行性、资源配备的合理性等内容，输入内容不全。2018年度的内审未按体系文件要求采取纠正措施。 自2018年2月1日后使用废止标准JG121-2000出具977份防坠安全器检验检测报告。无样品流转单。 |  |
| 23 | 阜城县昌盛建设工程检测有限公司 | 未制定2019年度的内部审核和管理评审计划；2019年的期间核查计划和核查记录均未明确判别依据和标准。 8 暂停 报告编号为：B190401373、B190401372的土工击实试验素土的最大干密度报告值为1.56g/cm3，数据失实。 2019年度的内审记录中，未体现被核查的部门和岗位，无参与内审的内审人员信息；2019年的管理评审不符合机构的程序文件要求，缺少质量目标的可行性、质量监督以及资源配置的合理性等输入内容；无2019年度的检测人员的培训考核记录。无2019年度的检测人员的岗位资格确认记录。 缺少混凝土磁力振动台和3毫米厚1.5*1.5米钢板。 未按检测规范要求对设备的校准证书进行有效确认。2018年、2019年化学试剂入出库记录中药缺少入库量（具体质量）、库存量、用途等信息。缺少独立安全的样品间。 报告编号为：B190401373、B190401372的土工击实试验素土的最大干密度报告值为1.56g/cm3，数据失实。 |  |
| 24 | 石家庄均泰工程质量检测有限公司 | 1、2019年和2018年内审计划和实施记录内容雷同. 2019年和2018年管理评审计划和实施记录内容雷同.质量手册中机构平面布置图未覆盖放置辅助装置租赁场所.租赁鹿泉雷强医药化工有限公司租赁合同137㎡和实际不符.2、2018年度质量控制计划规定桩身完整性检测项目质控方式是实验室间比对,实施记录是实验室内部比对. 3、液压千斤顶校准证书确认记录不规范,没有对校准结果的分析数据.4、锚杆拉力计、千斤顶存放位置不符合要求，和杂物放在一起. 设备出入库台账中未见编号为均泰测试字〖J〗2019-033单桩竖向抗压承载力所用千斤顶出入库记录. 5、编号为均泰测试字〖J〗2018-060记录中未见委托编号；缺少灌注桩混凝土浇筑日期及检测开始时混凝土强度的描述6、缺少分包管理程序. |  |
| 25 | 邢台宏信工程检测有限公司 | 1、偏离控制程序文件中第3.1条款9种偏离情况规定不正确.管理评审程序文件中管理评审频次规定与RB/T214-2017不符.设备管理程序文件中未规定设备编号办法.评定测量不确定度程序文件未规定A类不确定度分量和B类不确定度分量的评定方法.2、质量手册中无田进书授权签字人名单及签字领域及手写姓名识别。3、无2019年标准物质期间核查计划（有记录）4、千斤顶校准证书校准日期2018年3月13日,自2019年3月12日之后未进行过试验 .5、编号为T190040粉煤灰原始记录中需水量比胶砂流动度测定数值不满足标准要求；编号T191459混凝土抗压强度记录中缺少碳化深度测量数据及测量过程.6、T191729烧结普通砖检验报告加盖资质认定标志章,检验依据GB/T5101-2003 未在资质认定证书附表范围内,且为过期作废标准. |  |
| 26 | 邢台市建材产品质量监测站 | 1、现行程序文件实施日期2016年6月30日,不符合RB/T214-2017要求(无风险控制程序,管理评审输入/输出不符合要求,检测方法控制、数据信息控制不符合要求等等)2、无2019年内审计划和管理评审计划.3、无2019年质量控制记录;2018年1月29日进行的管理评审,输入和输出信息不足,2019年 1月28日前未进行管理评审. 4、3位合同制人员武振国、韩鑫然、王杰无劳动合同，无劳动保险，无不在两个机构从业承诺。5、韩志宏、韩振抗授权签字人岗位资格未确认。无各类人员岗位资格确认。6、2019年48份校准证书只确认了3份证书。7、放射性检测样品制样间排风装置未与排风道连接；二氧化碳气瓶无固定装置.8、化学试剂出入库登记无领用人签字及用途，领用都是整瓶500ml未记录用后送回量。9、标准物质期间核查记录无硝酸银记录；无导热系数标准物质参比板。10、编号为JC20190201蒸压加气混凝土原始记录中干燥收缩试验检测数量不满足标准要求；检测过程未反应试验过程；抗压强度记录为体现含水率测定过程；冻融试验缺少电热鼓风干燥设备及恒重测量过程信息，低温箱无运转记录信息。编号JC20190204烧结普通砖检测记录中吸水率试验中缺少浸泡开始时间及结束时间及质量恒重测量的信息；沸煮箱无运转记录信息。11、编号为JC20190201报告中到样日期与委托单委托日期不一致。 |  |
| 27 | 河北省地矿局第九地质大队实验室 | 1、2019年对社会出具的岩矿分析报告,未标注资质认定标志,但是资质认定证书附表中有限制范围描述“根据合同要求,仅限河北省地矿单位内部使用”2、质量手册无分包控制要求,只描述“不开展分包工作,不适用该条款”;无风险控制要求,检测报告管理程序和合同评审程序文件中无受理外部客户和内部客户业务,出具报告的规定。 3、未对王生进、杨会双授权签字人进行岗位资格确认。4、1000ml量筒无核查规程。5、101-3干燥箱校准确认记录无分析对比数据。仪器室（一）电子天平未检定（机构介绍这台天平不使用）。 6、原子吸收室乙炔气瓶柜无通风装置。放置药品的库房没有排风扇。 7、无2019标准物质期间核查计划及记录8、土壤样品WTT190018样品编号与体系文件中规定不符。样品没有状态标识。9、编号为TG2018-74岩土固结试验原始记录中缺少依据标准、设备及编号以及审核人确认、页码标识的信息；密度检测湿密度检测数量不满足标准要求。基准/标准物质溶液配置记录没有校核人签字；药品出库没有记录；试验用水验收记录缺少二氧化硅、PH值等检测项目；检测报告YC-2019-H014岩矿分析报告中原始资料中没有方法编号没有环境记录。10、编号为TG2018-74岩土检测报告中检测依据TB10102-2004不在资质认定范围内。11、编号为TG2018-74岩土检测报告与土工试验委托书中检测依据标准不一致 |  |
| 28 | 河北安厦工程质量检测有限公司 | （1）4.22019年质控计划参数不明确。（2）6.3建筑材料燃烧性能试验机校准证书缺少燃烧器倾斜45度角校准信息，证书确认记录中为比照标准方法的要求进行确认。 （3）7.3焰光度计在燃烧室，与其他实验存在相互影响。 （4）7.3燃烧实验室燃烧后气体直排自然环境。（5）10.3留样室2019065553号水泥留样样品量不满足要求。 （6）11.2GB/T6111-2018于2018年10月1日实施，公司于2019年1月14日完成变更备案，但2018年11月7日进行试验并出具了带CMA标识的报告（报告编号201825506，样品编号2018110736） 空档期出具带标识报告。（7）11.4编号201918353（样品编号2019062748）记录检验结果和检测人签字为复印，非本人手写。 （8）11.4编号201918367（样品编号2019062762）记录检测人签字为复印，非本人手写。 |  |
| 29 | 邱县瑞泰建筑工程检测有限公司 | （1）6.1水泥胶砂流动度测定仪基础为38×38×70cm砖基础，不符合规范要求。（2）6.32018年7月水泥净浆搅拌机校准证书中无搅拌机自转信息。相应校准证书确认记录中未对信息进行确认。 （3）6.32018年7月WE1000B万能试验机校准证书中出厂编号信息为17303。与设备实际编号不符合(该设备实际编号17309)。相应校准结果确认记录中未对信息正确性进行确认。 （4）7.1水泥室内门和力学性能室直通自然环境，且力学性能室为过道。 （5）10.3RT190530042水泥留样量不足，实际称重含桶为4.3公斤。 （6）11.22018年12月28日钢筋原材拉伸及弯曲性能(初检)RT201804418至RT201804445号均带有认定标识，而完成变更时间为2019年1月7日 涉及未完成变更出具带标识报告（7）11.3编号RT201803818混凝土抗渗透性能报告龄期28天，而成型日期11月10日，检测日期12月10日，协议书上破型日期要求12月8日，不一致。 |  |
| 30 | 邯郸达安建设工程检测有限公司 | （1）1.1公司现经营地址与营业执照地址不一致。约相距3公里，现地址为建设西路中段路北，执照地址为朝阳路北37号。（2）6.32019年6月水泥胶砂搅拌机校准证书中无搅拌机自转信息。相应校准证书确认记录中未对信息进行确认。 （3）7.3水泥安定性沸煮箱在土工实验室，对相关实验存在干扰。 （4）10.32019050056水泥留样量仅为3.8公斤。 |  |
| 31 | 河北顺和岩土工程有限公司 | （1）6.1仓库千斤顶设备无标识，维护保养不到位，接口布满油渍；缺少出入库使用记录。 （2）6.3设备编号97222千斤顶校准证书确认记录中未明确检测方法中的预期使用要求，确认结论缺少RB/T214标准中"是否满足检验检测要求"内容。 （3）11.1检验报告编号HDSH-TG-2018003土工试验报告缺少归档资料，涉嫌缺少原始记录。 （4）11.3检验报告编号HDSH-JC2019065号委托合同修改不规范，修改的最大加载值和合同日期无客户确认信息。 |  |
| 32 | 唐山永泰建筑检测有限公司 | 1、关于“最大力总伸长率”依据标准GB13788-2008、“细度”依据标准GB/T1596-2005的变更记录中变更后的应用标准不正确。 2、⑴上墙文件中关于“检测员职责”文件编号TSYZ-ZZ-2015与现行有效文件不一致；上墙的机构框图与现行有效的管理手册中的不一致；⑵缺少文件的受控清单以及文件的发放记录。 3、⑴2019年度人员培训计划中10月份培训内容《检验检测机构资质认定评审准则》已作废；⑵2019年度质量控制计划中未明确比对参数，对所有控制内容偏差均要求在±2.0%之内缺少针对性； 4、⑴2017年度、2018年度内审实施计划中依据《实验室资质认定评审准则》已作废，且2017年度内审检查表中检查记录中只以打钩形式表示，未记录实际检查结果；对于基本符合项缺少整改前后的相关证据；⑵2019年度监督计划中缺少计划人、审核人、批准人的签字，且2019年2月1日所进行的水泥监督记录中未注明监督项目的试验编号信息，且温度条件23℃不满足标准要求; 5、授权签字人张帅人员档案中缺少不同时在两个及以上机构从业的承诺，人员培训登记表只登记到2016年9月9日，缺少2017年度、2018年度以及2019年度所进行的培训记录登记；未对授权签字人资格进行有效确认； 6、⑴砂浆搅拌机、混凝土坍落度试验用钢板不符合标准要求；⑵氧指数实验装置、分析天平、显微镜放置在不稳定的桌子上，对试验有不利影响；⑶缺少铁质混凝土试模；⑷电线低温卷绕试验仪不能放到低温箱中进行试验，不满足试验要求；⑸仪器设备检定、校准证书均无确认记录；⑹WDW-5C电子拉力试验机的检定证书（编号：力字SYJJ20180048378）中缺少位移的数据，且其荷载值的校准范围不满足高分子防水材料撕裂强度等参数检测要求；恒加荷压力试验机的检定证书（编号：力字SYJJ20170133711）缺少抗折部分（10kN）的数据。7、⑴管材室内放置的高温炉、水泥沸煮箱缺少安全警示标识；⑵导体电阻测试装置与恒温水浴紧邻放置有不利影响，未采取有效控制措施；⑶化学室配液区缺少有效通风设施；⑷电气检测室（高压试验区域）缺少防触电隔离绝缘橡胶板； ⑸分析天平室无空调，无屋顶；⑹水泥室、电气室无限制出入标识；⑺开关摆锤试验机放置在门口，存在安全隐患。 8、⑴未建立标准物质和化学试剂的领用登记台账；⑵标准物质以及化学试剂缺少验收记录；⑶缺少2019年度标准物质期间核查计划； 9、样品标识卡缺少受控标识，2019年度水泥留置样品缺少留置记录； 10、⑴编号为2019-05-03970土工击实试验，台账、委托单、流转单中收样日期为2019年5月24日，记录中的试验日期为5月24日至5月27日，对应的多功能电动击实仪的设备使用记录中的日期为2019年4月26日8:13-8:37，脱模器的使用记录中的日期也为2019年4月26日8:13-8:37；原始记录中缺少风干含水率、每个土样的质量、加水量、静置时间等信息，第2页审核未签字；检测报告中的最大干密度的计量单位“g/c”不正确。⑵编号为2018-01-00198 、2018-01-00254、2018-01-00298混凝土抗渗试块，分别在2018年1月10、13、17日收样，分别在3月22-24日、4月3-5日、4月9-10日进行试验，在收样到试验期间该公司标养室未使用（不能提供该时间段的温湿度记录），而相应的检测报告中的养护方法为标准养护。⑶编号为2019-04-02796、2019-04-02797水泥试验，检验日期2018年4月26-5月24日，样品调节时间未填写或填写不完整，加水量未精确到0.5ml，终凝时间测试次数只有2次；检测报告中无检测方法标准、检测日期，标准稠度用水量标准要求填写错误；雷氏沸煮箱的设备使用记录中无这两个编号4月27日的使用记录，恒加荷压力试验机的使用记录中无4月29日进行3天强度试验的使用记录。⑷2019-05-03787电渣压力焊试验记录中无方法标准、加荷速度；检测报告中无方法标准，结论“样品经检验合格”不准确；WEW-300B试验机的使用记录中无具体日期。11、样品管理员未验收样品直接登记。 |  |
| 33 | 邯郸市恒泰建设工程检测有限公司 | 3、GB/T 9756-2009标准变更为GB/T 9756-2018，2019年1月1日实施，机构未申请变更。4、2019年度质量控制计划中采用的部分质控方法错误，如内审、管审、人员培训等。5、对授权签字人、监督员、内审员缺少资格确认记录；质量手册中授权签字人刘莺海授权签字领域与资质认定批准领域不一致，扩大了授权范围。6、机构在邯郸市开发区富强路与东环路交叉口东北角场所通过资质认定的比表面积项目试验用比表面积仪放置在邯郸市丛台区光明北大街68号院院内场所；邯郸市开发区富强路与东环路交叉口东北角场所用于防水涂料检测的恒温恒湿室未进行校准；设备状态标识不统一或无标识。 7、邯郸市开发区富强路与东环路交叉口东北角场所XGY-16A管材耐压爆破试验机无有效排汽措施，试验区域需穿越其他单位销售展厅，不能保证完全独立支配使用。8、化学分析试验用三级水验收记录中只检测了PH值，检测项目不全；无废液处理记录；化学药品储存柜无排风措施；未配置急救箱。10、样品间无门锁，缺少安全措施；未设立样品台账和出入库记录。11、编号HTai20190885服务协议书缺少检验方法标准、检验项目、委托人签字、样品状态、样品处理方式等信息；编号HTai20190951热轧带肋钢筋检验报告断后伸长率项目标准未作要求，机构检测并判定符合标准要求；检查中正在进行的样品编号YP060888混凝土抗渗试验，设备使用记录、原始记录均未填写，且设备唯一性标识、设备使用记录中型号与设备铭牌不一致；现场未见编号HTai20190244检验报告弯曲试验中使用的直径10mm弯曲压头及编号HTai20190243检验报告弯曲试验中使用的直径8mm弯曲压头，机构提供自2016年至2018年弯曲压头的自校记录，其中包括8mm、10mm |  |
| 34 | 峰峰矿区科信煤炭工程检测有限公司 | 3、机构2018年未上报2019年自查表；GB/T5101-2017、GB1499.2- 2018标准未履行变更手续；机构原资质证书于2018年5月28日到期，地址邯郸市峰峰矿区峰峰集团制品厂院内，因证书超期，机构于2018年10月18日重新取得资质认定资格，地址为河北省邯郸市峰峰矿区峰峰镇峰峰村东，法人变更为乔勋德，授权签字人增加一名钞玉民。5、钞玉民授权签字人确认表中授权范围超出资质认定授权范围；无最高管理者技术档案；试验室资质认定范围内的水泥、集料、砂浆、混凝土、土工、外加剂、墙体材料、防水材料等领域只有一名授权签字人（张秉政）；体系文件中未明确授权签字人识别及签字范围。6、水泥室胶砂振实台基础未独立，安装不符合要求；水泥室养护箱缺少测水温的温度计及测温记录；JY20002电子天平校准证书分度值错误，机构未识别。7、绝缘电阻试验场所无安全警示标识。 8、无标准物质领用记录；无标准物质期间核查计划及记录。 11、编号2018100012报告杆体公称直径依据标准中无此参数，无试验方法，原始记录中持续式标点机未使用但勾选；编号2018100002报告中结论为实测抗渗等级达到P8，应为大于P8；编号2018120131原始记录中渗水情况存在涂改现象；编号2019030154报告检验结果取值有误。 |  |
| 35 | 邯郸市博耀建设工程检测有限公司 | 检查组现场核查：机构当前地址在肥乡区长安路南侧，交警队对面；机构营业执照中住所、资质认定证书中地址均为肥乡县肥乡镇原309国道交警队西侧路北，与实际地址不符。2019年检测委托台账显示，机构2019年连续开展检验工作至2019年7月10日（机构称2019年春节后搬迁至新地址） |  |
| 36 | 邯郸市诚实建设工程质量检测有限公司 | 3、2018年7月13日获批方法标准YB/T4260-2011，机构2018年7月4日检测，6日出具编号B01811167号检验报告。6、标养室试样上缺少遮水设施；2019年4月27日使用同一台HT225-B混凝土回弹仪（编号18050628）对梦湖新城S01-03号共三栋楼250个构件进行检测，设备数量与业务工作量不匹配。7、火焰光度计用气瓶与高温炉放置在一起，有安全隐患。 |  |
| 37 | 临城县金坤建筑工程质量检测有限公司 | 1、4.2 2019年质量控制计划中除钢筋屈服强度、抗拉强度、断后伸长率参数外，其他均未规定实施日期。2、4.3 未对新版质量手册及程序文件进行培训。2019年4月22日侯博的监督记录及2019年4月1日路杰的监督记录均由侯博进行填写。2017年、2018年内审报告中无内审员的分工信息，检查记录描述不具体，内容雷同，两年均查出一个不符合项。2017年、2018年管理评审报告内容雷同，输入输出内容不能覆盖准则要求的全部内容。未规定公司的质量方针和质量目标。接样室“建筑材料检验流程图”上墙文件未受控；上墙CMA证书附表无标准修订审批文件。3、 5.1 技术负责人、授权签字人路杰人员岗位确认记录中显示该人员毕业学校为北京理工大学成人教育，大专学历，但毕业证书上姓名为路增瑞，手写改为现用名路杰（户口本可证明两个名子为同一人）。2013年取得工程师资格，单位为邢台市卓远建筑工程有限公司，未提供现在与该公司的关系证明。 4、 6.1 1、混凝土振动台未固定。有胶砂流动度测定仪，但证书中无方法标准。WDW-100M微机控制电子万能试验机档案中没有履历表，验收记录中无启用时间、放置地点。型号BKJ-III的电动击实仪设备2018年度校准证书（编号ZXLX201811491）中未校准“锤底直径、击实筒内径和筒高”指标，该证书确认记录中未能确认相关内容。力学室WMK-02型烘箱无校核用温度计。5、6.4化学室放置的灭火器过期不符合安全要求。6、7.2天平室环境条件未有效监控。水泥室环境监控记录温度均为20℃，相对湿度均为60% 。抽查发现2019.6.6下午15:20-18:40开展了编号GJ19060344的钢筋弯曲检测，无对应该样品检测的力学室室内环境记录。7、7.3配比室58m2的检测区域另外放置了4台混凝土抗渗仪，试验环境拥挤。8、8.1检查发现“盐酸”2018年度领用登记台账中领取数量“0.7920g”不正确，无双人管理签字内容，登记领用台账中无危化品库存数量。9、 8.3未见标准物质的期间核查计划及记录。10 10.1 未设置独立的样品间。检查发现机构将“样品接收处”（即待检区）设置在楼道中，严重不符合样品管理要求。 11、10.2 力学室验后钢筋、焊件样品无样品标识，放置区域未标识。 12、 10.3水泥留样标识卡中缺少留样日期，有效期信息。 13、 11.1与土工击实报告B180908297对应的记录中无击实曲线图，无试验结果。B180908215砂浆配合比的记录中无样品状态描述。编号GJ19060324的钢筋原材检验委托单无检测依据。试验编号DJ19050006的土工击实试验记录中含水率称量用铝盒编号为5组同时平行的1号和2号盒，不符合实际情况。试验编号SZ19050001的石子物理性能试验记录中针片状颗粒含量试验无针状颗粒、片状颗粒含量的原始测值，该记录中无针状规准仪、片状规准仪设备信息；该试验第2页记录中泥块含量试验日期与委托日期同一天，不符合JGJ52-2006要求。14、 11.2 土工击实报告B180908297中最大干密度单位g/cm3错误。B181008399混凝土抗水渗透性能报告和记录中加压到0.7MPa试验结束6个时间均未渗水，结论为达到P6抗渗等级，结论描述不符合标准规定。15、11.3钢筋报告B181109747中所用方法GB/T228.1-2010、GB/T232-2010与产品标准要求不一致。 |  |
| 38 | 内丘县建设工程检测有限公司 | 1、1.1内丘县建设工程检测有限公司位于内丘县住房和城乡建设局院内，机构门口无机构名称标志公司法人谷瑞娟，最高管理者王成，无最高管理者授权文件。2、3.4 GB/T3183-2017未履行变更手续。3、4.3 2017年度内部审核计划表内审依据《实验室资质认定评审准则》依据错误，检查表中无检查的具体内容的描述。2017年度管理评审报告中王成签字与2018年资质认定评审报告会议签到表及整改报告封面签字字体不一致。 业务大厅上墙文件公正性声明与质量手册中内容不一致。4、5.1授权签字人王成，1996年毕业于河北建筑工程学院，函授，本科学历。2001年取得建筑专业高级工程师资格，未提供职称评审表，未提供中级职称证明，不能证明其真实合理性。未对授权签字人王成、邰金花的岗位进行确认。 5、6.1管材维卡软化仪上的编号11634的百分表杆卡滞，无法正常使用，抽查该设备仪器使用记录于2019.3.30-2019.6.12期间在用。砂石套筛只有一个标识，且粘贴在墙上。化学室酸度计的电极维护不到位。化学室分析天平TG328A防潮措施不到位。抽查水泥室悬挂的温湿度计发现其相对湿度（10%）明显不符合实际，现场与其他科室温湿度计比对后数据不符（本室10%RH，其他28%RH）标养室内悬挂在用的校核用温湿度计（编号：WS2080C）2019年度未进行计量校准。水泥室放置的胶砂流动度检测用30cm钢板尺，精度为1mm，不符合GB/T2419要求。6、6.3统一编号TG-001的土工击实仪2019年度校准证书中“压头直径”校准结果错误，机构该证书确认记录符合要求。力学室的QE-160液压式弯曲试验机2019年度校准证书（编号：Q20191640171）中“力值、位移”校准数据错误，缺少弯曲角度校准结果。7、7.1 墙体材料试验室（有防水材料拉力试验机）、管材室、砼室现场无湿度调节设施。天平室日照强烈，遮光窗帘几乎不起作用。现场抽查标养室温控仪显示信息（23.1℃，94%RH）与室内校核用温湿度计显示（15℃，55%RH）明显不符，但该室的2019年度温湿度校核记录均显示符合要求。8、 7.2天平室未有效监控环境条件。 9、 8.1抽查化学室危化品无盐酸储存，但危化品领用台账显示尚有490ml库存。 10、8.3标准物质台帐中无标准粉信息；无标准物质的期间核查计划和记录。 11、 10.1留样室过于狭小，无法满足所开展项目收样、留样的需要。 12、10.2 无样品流转记录；在检的190704851抗渗试件标识卡中状态标识为“未检”，与样品的实际检验状态不符。门窗室存放的塑钢平开窗样品（委托编号190704838）的流转标识中未勾选“待检””流程，样品在收样后直接送检测室，流程错误。13、 10.3留样样品标示卡上的日期无法确定是什么日期。样品留样室水泥留样封闭不严密。 14、11.1试验中的190704851抗渗试件已经加压到0.6MPa,无0.6MPa前试件加压及渗水情况的原始记录。2018年度土壤压实度、土工击实、砂、石原始记录均为打印数据，无原始数据。180907150土工击实试验记录数据打印，设备无编号，没有制样信息，烘干过程信息，无法溯源；记录和报告中干密度计量单位g/cm3错误。1800805762原始记录中数据不原始（打印），设备无编号，无烘样时间及烘干温度信息，无法溯源。180906816抗渗记录中两个标准（GB50202-2002和GB/T50082-2009），使用标准不明确，且证书附表中不包含GB50202-2002标准。编号190603717的石子原始记录为机打资料（非原始手写内容）；该样品泥块含量参数检测日期与委托日期同为2019.6.7，不符合JGJ52要求；该样品针片状颗粒含量检测无过程检测原始数据。委托编号190100152的砼抗渗性能试验记录中无试件渗水位置简图信息。委托编号190604600的土密度试验记录中未对试样含水率进行平行检测。 15、11.2 180906816抗渗报告中0.6压力下只有1个试件渗水，结论为达到P6，不符合标准规定。 |  |
| 39 | 广宗华宁建筑工程检测有限公司 | 1、 1.1 (1)固定资产检测室部分租用燕志华的房产440平米，在租赁房屋租赁协议中未写明租赁面积。会议室等两处单元房未提供资产证明文件。 2、 4.1 (1)质量手册内容不全，缺少4.5.21-27的内容。(2)质量手册中公正性声明有两个版本。(3)作业指导书未改版。3、 4.3 (1)新版质量手册、程序文件2018年11月15日实施，2018年内审2018年12月10日至11日进行，内审依据为检验检测机构资质认定评审准则，依据错误。检查表中符合项未填写具体检查内容，只填写符合，不可追溯。(2)2017年的内审会议签到表所有人员签名均由一人代签。(3)2018年管理评审于2018年12月25日进行，评审依据是检验检测机构评审准则，依据错误。管理评审记录及管理评审报告中未体现标准要求的输入及输出内容。(4)2019年6月18日进行的质量控制热轧带肋钢筋力学性能内部人员比对试验（试验编号：M201906001、M201906002）无仪器设备使用记录。 4、 5.2 授权签字人只有卫路耀一人。 5、 6.1 (1)分析天平防潮措施失效。 (2)砂石、土工室烘箱未配备温度计。6、 6.2 (1)现场抽查力学室WE-300B万能试验机的仪器使用记录，顺序记录W190401530的检测时间10:37-10:42，W190401531为9:26-9:32，不符合实际情况。(2)2019年度仪器设备周期检定计划中万能试验机控制仪、玻璃量器全部为内部校准，不符合要求。(3)检查统一编号0024的水泥用维卡仪无2019年度内部校准证书（履历表显示2019.3.25校准），机构未编制该设备内部校准规程，核查发现2019年度累计出具水泥报告共计39份。检查统一编号0032的集料压碎值测定仪试模无2019年度内部校准证书（履历表显示2019.3.25校准），核查发现2019年度累计出具石子报告共计9份。(4)W180807526土压实度试验一次委托100点，委托日期2018.8.5,试验日期、报告日期2018.8.7,由于烘箱配置数量不足，导致试验日期比委托日期晚两天，无法保证试验数据的真实性，且试验用铝盒仅有55个，与试验数量无法对应。（W180807576，42点，委托日期2018.8.6.试验日期2018.8.8；W180807590，60点，委托日期2018.8.7.试验日期2018.8.9，问题同上）7、 6.3 (1)WE-300B万能试验机2019年度校准证书ZXLX201901658的确认记录无设备校准指标、设备使用范围、有效校准周期、设备状态标识等确认内容。 (2)编号14026的干燥箱的证书只校准一个温度点，与试验项目不对应；校准证书确认记录中无确认依据和标准要求。8、 6.4 (1)针片状规准仪仅有一个设备状态标识。(2)砂石筛小于2.5mm筛孔的筛子均未校准，目前设备均贴有设备状态标识（合格证）。9、 7.2 力学室无室内环境记录；天平室环境条件未有效监控。10、 10.1 (1)力学室“待检区”样品设置不规范，样品放置在地上。 (2)收样和留样在一个样品间，不利于留样样品的安全存储。11、 10.2 (1)力学室已检区放置的钢筋样品标识卡上样品状态与实际状态不符。(2)恒温恒湿箱中养护的水泥试件上无日期及龄期的标识。 (3)化学室外加剂无样品状态标识；蒸馏水无标识。12、11.1 (1)统一编号W190300943的土击实试验记录中含水率无检测用铝盒编号信息；W180807526土压实度记录中缺少烘箱编号，无烘干时间及温度信息。(2)试验编号SN19040009的水泥强度试验记录中无胶砂强度试件制件时间、3d破型具体时间信息，强度、荷载无计量单位。(3)编号W190401716的砼抗渗记录中无所用抗渗仪器设备名称及编号，无审核人签字。13、11.2 (1)报告编号B190401531的钢筋（复检）报告中断后伸长率数据修约不正确，报告结论判定依据标准对断后伸长率没有规定，结论为“所检项目…”不妥。(2)W180807540抗渗报告中0.6MPa压力的6个试件均未渗水，结论为达到P6抗渗等级，结论描述不符合标准规定。 |  |
| 40 | 临西县双宇建筑工程质量检测有限责任公司 | 1、 3.4(1)钢筋屈服强度参数原证书附表中有，但未进行检测依据扩项，产品标准需要检测。2、 4.2 (1) 2017年、2018年内审计划均于实施前制订，时机不合理。3、4.3 (1)公司任命李东坤、王春燕、田继霞、谢岳玲为检验报告审核人，体系文件中无此岗位。 (2)2018年内审签到表中侯崇旭的签字与质量手册封面签字字体不一致。4、 5.2 (1)只有一个授权签字人申亚芳。5、 5.3 （1）人员上岗资格确认表中只有资格要求，无学历、工作经历、培训、考核等内容，无法确认人员胜任该岗位。 6、 6.1 (1) 砂石筛、水泥试模、混凝土试模都只有一个标识，无法溯源。(2) 水泥室负压筛析仪与沸煮箱放在一个房间，影响使用。(3) 天平室分析天平无防潮措施。 7、 6.3 (1) 砂石室烘箱无校核用温度计；针状规准仪无设备状态标识。8、 7.1 (1) 混凝土标准养护室内未配置校核用温湿度计。(2) 砼室无湿度调节设施。9、 7.2 (1)恒温养护箱中水泥胶砂试件盒内水温未监控。(2)天平室无环境条件监控记录，分析天平无防潮措施。 10、 7.3 (1)化学室未配备化学废液桶。 11、 8.2 (1) 化学室蒸馏水无标识。 12、10.1 (1) 没有独立的样品间（收样）。 13、 10.2 (1) 无样品流转单，样品未有效流转。(2) 养护中的水泥试件每组一个龄期（3条）只有一条有编号，且未标识日期和龄期。 14、 10.3 (1) 样品留样区的水泥留样放置在塑料桶中，留样室无空调，编号W1904-01793的留样水泥已于2019.4.8过期未处置，桶内无样品标签。 15、11.1 (1)W180710637混凝土配合比记录中GB/T50080-2002为作废标准，无法体现所使用标准，无样品状态；图中无数据，无调整结果。(2) W180507042石子含泥量、泥块含量记录中没有样品浸泡和烘干时间、烘干温度信息，设备中无烘箱。(3)SS18060049砂子原始记录为打印数据。(4)DJ18100126土击实试验记录中无曲线图。(5)W181217249钢筋委托单、记录中无方法标准。 (6)报告编号B190605411的钢筋原材报告对于反向弯曲参数未提供“客户免于人工时效检测声明”，对应原始记录中无人工时效信息。(7)编号GJ19060628的钢筋原材记录中无单根试样长度而有样品总长度数据，不能溯源，该记录缺少钢尺、电子天平设备信息。(8)编号W190605411的委托单中缺少检测依据GB/T28900-2012内容。(9)统一编号W190504110的石子委托单中有“压实系数”参数，对应报告编号B190504110的碎石报告中无压碎指标检测结果。试验编号SZ19050005的石子原始记录中无针状颗粒、片状颗粒原始测值，无泥块含量调样过程信息。(10)统一编号W190100167的砂浆保水率记录中无环境信息、无仪器设备信息。“砂浆配合比记录”中2月9日破型检测数据无对应的仪器设备WE-300A使用记录，无砂浆稠度检测过程数据。16、 11.2 (1) 报告编号B190100167的砂浆配合比报告中无保水率数据，报告中无检测依据 |  |
| 41 | 邢台市河海水利工程检测有限公司 | 1、 4.3 (1)房屋租赁协议写明机构使用的资产属邢台市水利工程处所有，面积为850平米，但无租赁区域平面图。机构实际使用的房屋分布在3排房区域内。(2)2018年培训记录中无人员签到表。(3)业务大厅中未公示公正性声明。质量手册中检测工作公正性声明有两个版本。(4)业务室上墙的CMA证书副本未进行过期标准变更修订。(5)现场发现GB/T2542-2012无分发号。2、 5.2 授权签字人只有李峰一人。11、 11.1 (1)SL190502434水泥原始记录中GB/T176-2008为作废标准。(2)SL180806275砂浆配合比记录中只有一次试拌数据。(3)SL180806335、SL180806336混凝土配合比记录中均只有一次试拌数据。(4)SL180806225土击实试验记录中无击实曲线图。12、 11.2 (1)抽查委托编号 |  |
| 42 | 安平县宏业建设工程材料检测有限公司 | 1. 2018年度《管理评审报告》中评审会议日期与《会议签到表》日期不一致，报告中“评审内容”、“改进问题”与会议记录内容不一致；2018年在对后锚固件拉拔试验监督的记录中“操作过程”描述内容与对应检测原始记录信息不符，未按规定要求进行监督。2. 编号001数字式压力试验机期间核查未按计划规定的方法进行，且仅对最大量程数值进行核查；回弹仪设备标识校准有效日期与证书不符；化学室火焰光度计与比表面积仪放在一起，比表面积仪对环境温度有要求，火焰光度计无通风措施；编号PHS-2500pH值测定仪设备运转记录中检测项目栏未注明检测样品名称和样品编号，且只有开机运转状态，无试验结束后设备状态描述；水泥负压筛修正系数标定计算错误，未记录使用设备。3.负压筛析仪放在有温湿度要求的水泥室，影响使用；水泥混凝土室配置的钢板厚度不符合规范要求；力学2室天平、案秤没有放在坚实的台面上。4. 蒸馏水标识未注明日期，验收记录只有是否异常，未对要求指标进行检测；2019年3月23日配制的硝酸银溶液有标定浓度值，但没有标定记录；废液处置记录中废液数量“1桶”，未记录具体数量，无废液外部处理单位接收人签字确认。5.《来样委托台账》格式未受控，钢筋样品登记试验根数与实际数量不符，其他样品未记录数量信息；力学室已检区存放的钢筋残样无标识。6. 样品编号KS1907005抗渗试验记录中未按实际记录试件渗水情况及测试时间；委托编号ZT20190231结构检测委托单中无检测部位浇筑日期、强度等级、依据标准，混凝土抗压强度检测记录中无批处理计算过程，推定值结果、碳化深度值无计量单位，报告中无所测混凝土种类、浇筑日期、构件状态外观描述；编号ZT20190172植筋承载力拉拔检测记录中无检测样品数量、无检测批代表数量、无合格判定条件及单个试件测试结果；委托编号201902097水泥试验记录中未记录试验时样品实际称量数据，只有规范要求，未记录样品调节过程；委托编号201807173碎石堆积密度用容积升，未进行容积体积标定。 |  |
| 43 | 饶阳县建安建筑工程检测有限责任公司 | 1. 机构资质认定证书在2018年9月16日至21日出现空档，但9月19日接受委托，9月20日实施检测并出具检测报告，报告编号为B1809037, B1809038。2. 机构体系文件《质量手册》无分发号，无编制、审核、批准及持有人签字，任命书及授权书未盖章签字； 2019年度内审报告中日期不一致，无页码标识。3. 混凝土振实台、电动振筛机未进行固定，水泥胶砂振实台基座设置不符合标准要求；钢筋反向弯曲试验用角度表未检定；水泥胶砂试模只有一组试模的校准证书，其余试模均未校准；5L容量筒标识过期；天平室分析天平无设备使用记录；水泥负压筛未检定，修正系数计算错误。4. 负压筛析仪放置在水泥室受环境条件影响；温湿度环境记录均未注明所记录的场所；水泥胶砂制样室、混凝土室无湿度控制装置。5. 药品柜无通风措施，化学药品未按分类存放；化学废液存放容器无法密闭；化学药品无药品清单，无废液处理记录；标准溶液无配制记录和标定记录；化工室无水源，急救箱无药品。6.《来样委托台账》格式未受控；力学室已检区存放的钢筋残样无样品标识。7. 检测结果异常通知单》无负责人及收、发人签字；不合格台账格式未受控；委托编号W190401761砂浆配合比试验记录中无所用的仪器设备。 |  |
| 44 | 景县房屋建筑工程检测有限公司 | 1. 机构《质量手册》未按RB/T214-2017标准要求进行有效转版，文件中未提及该标准，内容未按标准条款进行编制，体系文件无分发号，无持有人签字；2019年人员培训计划中无具体培训内容，无计划培训时间及参加人员；2019年设备期间核查计划中无列入核查的设备名称，无相应的核查方式，无计划核查时间；2019年机构内部关于RB/T214-2017标准的培训考核记录中无与该标准相关的内容；2018年质量监督工作未对监督结果进行分析评价；2018年度与2017年度两年的《管理评审报告》内容相近，两次会议均由实验室主任主持召开，最高管理者未参加，评审发现的需整改问题与评审内容无关。 2. 机构未按照RB/T214-2017标准的要求对检测人员及授权签字人进行岗位资格确认；授权签字人对外加剂化学分析相关标准规范的基本规定不了解。3. 力学室天平未放置于稳定的基座台面上；水泥胶砂流动度仪基座和水泥胶砂振实台基座尺寸不符合规范要求；无土工试验用筛；化学室50cm钢直尺无受控标识；火焰光度计用液化气瓶无固定保护措施；水泥胶砂试模只对一组进行了内部校准，其余均未进行校准；未对仪器设备的检定/校准证书进行确认。4. 水泥室无有效的湿度控制措施；负压筛析仪放置在水泥室，受环境条件影响；沸煮箱紧邻天平放置，影响天平使用环境；水泥混凝土室钢板不符合规范要求，水泥混凝土用试模无标识；无混凝土外加剂泌水率比检测用设备。5. 化学药品未按分类存放；化学室急救箱药品已过期，蒸馏水标识已过期。6. 力学室未规划样品已检区；留样处理无批准人签字确认。7. 2019年3月15日、21日报告编号FW190301260、FW190301347钢筋原材检测报告超出资质能力范围对外出具反向弯曲参数，机构是于5月31日简易扩项审核才通过该参数能力;检验样品台账格式未受控；试验编号XG19070080砂物理性能含泥量试验记录中无实际称量试样质量、无烘干温度及烘至恒重试验过程、无所用筛孔径报告编号FW190603927钢筋焊接接头试验记录中检测方法JGJ18-2012错误,应为JGJ/T27-2014；报告编号FW190604726水泥混凝土抗渗试验记录中未注明抗渗仪设备编号，且未进行设备运转情况记录；报告编号FW190402027水泥标准稠度用水量试验记录中无试验过程数据，只有最终的结果记录，安定性试验记录为试饼法，仪器设备栏为雷氏夹测定仪。 |  |
| 45 | 故城县兴建建筑材料检测有限公司 | 1. 程序文件颁布日期为2018年3月1日，未按质量手册要求对应的条款和章节进行编制及修订；未按照程序文件中规定的人员职责进行体系文件的审批；2019年管理评审由技术负责人主持进行，不符合程序文件规定的由公司经理负责管理评审的要求，且无评审报告；2019年度内部审核未对发现的不符合项进行整改；未按照2018年质量控制计划进行质量控制工作，无相关记录，未提供2019年度质量控制计划及相关记录；2019年5月份进行的水泥检验质量监督记录中无结论，监督日期与检测日期不一致；2019年5月18日编号HC2002电子天平期间核查记录中无最大允许偏差范围数据，核查用砝码未校准。2. 技术负责人王淑红无法提供通过资质认定部门授权签字人考核的相关批复证明，且自2018年8月份以后开始批准签发检测报告。 3.两台混凝土抗渗仪未分别登记设备使用记录，无设备受控编号，无试验过程起止时间，填写的检定日期与校准证书日期不一致；砂浆立方体试模无自校规程，自校记录表中无允许偏差范围，3组试模只自校1组，且无单独编号，无校验人员签字；力学室ACS-30电子计价秤无设备使用记录，角度尺未检定/校准，反向弯曲装置未检定/校准；无土壤筛；水泥混凝土室拌合用钢板尺寸不符合规范要求，振实台未进行固定；混凝土含气量测定仪校准证书确认依据错误，确认人不是设备授权使用人员，无批准人签字；水泥细度负压筛未进行检定/校准。4. 化学室蒸馏水无标识，无验收记录，废液桶无标识，急救箱药品已过期；化学药品未按分类存放，药品柜存在腐蚀现象；化学药品出入库记录中药品数量以“瓶”为单位，未记录领用数量，保管人和领用人为同一人；无化学溶液配制记录和标定记录，无废液处置记录。5. 水泥留样台账无留样人、处置人、批准人签字； 未独立设置样品室。6. 编号B19060303958混凝土抗渗试验记录中试件为标准养护，与实际为同条件养护不一致，无所用仪器设备编号，加压时间和过程不符合标准要求，报告中报告日期为6月28日，与记录中检测终止日期7月1日不一致；编号W190603180砂浆配合比设计报告中检测日期为7月9日，报告日期为7月24日，但出具了28天龄期的抗压强度数据，委托日期为6月10日与委托单中6月3日不一致，记录中试验日期为6月12日，与报告中检测日期不一致，无抗压强度试验日期，保水率试验无砂浆湿样实际称重质量，无审核、试验人员签字；试验编号SZ18120003、SZ18120004、SZ18120005、SZ18120006四份碎石样品，不同生产厂家，但试验记录数据相同，均无试验人、审核人签字；试验编号SN18120056水泥报告中安定性检测为雷氏夹法，与记录中不一致，记录中为试饼法，样品调节过程记录无调节时间和调节环境记录，标准稠度用水量试验未记录样品实际称重质量。 |  |
| 46 | 张家口市大地基桩检测有限公司 | 一、1.程序文件没有转版，也没有修订页，只有“质量文件增加/修改完成情况确认记录”，该记录没有具体的修订内容。2. 2019年培训计划无技术方面的培训。3.内审员李云、杨利军分别审核了自己所在的部门，并且所有的部门没有单独审核；管理评审未按照资质认定评审准则规定的规范内容输入和输出进行评审。二、提供了技术负责人兼授权签字人张延军(2006年入职本单位)自2018.8-2019.4在本单位的养老保险缴费证明（2018.8之前其在张家口市鼎力岩土治理有限公司缴费）。三、1、所有设备均没有填写设备使用记录。2、锚杆综合参数测定仪设备标识已过期。3、静载荷仪器设备出入库登记表填写不规范。4、设备台账上编号与实际设备编号无法一一对应。2019.7.4日未记录外协设备出入库记录。5、机构制定的锚杆拉拔仪校准周期为6年（2018年3月20日-2024年3月20日）。四、外携设备室和设备部同为一室。业务部没有将相关上墙或需要公示的内容公示。五、编号为JZH2019-02原始记录中未按标准要求记录卸载过程。 |  |
| 47 | 张家口市正实市政工程检测有限公司 | 一、1、GB/T50080-2016未办理标准变更手续（已出具报告，编号为2019-00028）、GB/T23439-2017未办理标准变更手续、C/T899-2016未办理标准变更手续。二、1、管理手册缺少授权签字人签字识别信息；缺少人员一栏表。2、2018年内审是按照要素审核的，但没有体现每一个要素针对不同的人员或部门审核内容的不同。2018年监督没有发现问题。三、授权签字人、技术负责人辛苗未进行有效的岗位资格确认。四、1、化学室内上下水配置不满足检验要求，无法清洗玻璃仪器。2、 混凝土配比试验用钢板不符合标准要求。3、校准证书未进行有效的确认。五、1、标养室内温湿度计湿度显示为80%RH，与环境记录表信息不一致。2、标养室环境湿度为95%，不符合相对湿度为95%以上的标准要求。3、混凝土配合比室无湿度控制措施。六、标准物质和化学试剂无验收记录；无2019年标准物质期间核查计划及记录。七、1、编号为2019-0072沥青检验记录中无具体检测时间。2、编号为2019-00008水泥检验报告中未体现检测用方法标准。3、编号为2019-00006砂检验中样品检验任务书与委托单、记录、报告中的信息不一致（未盲样流转）。 |  |
| 48 | 张家口建研工程检测有限公司 | 一、体系文件未按照RB/T214-2017以及相关要求进行有效转版。二、未见2019年人员培训计划、质量控制计划。三、2018年管审时间2018年5月21日，2019年计划1月份，未实施评审。2、2018年内审时间是2018年5月14-15日，2019年计划1月份，未实施评审。四、1、所有校准证书均未进行确认。2、所有设备状态标识信息量不全。3、中空玻璃露点仪放置在架子上，不利于检测工作开展。五、2019年钢筋能力验证未报名参加。(现场盲样考核结果满意)。六、样品室与资料室共用一室。七、自2018年10月22日通过资质认定后未出报告。 |  |
| 49 | 怀安县安信建筑材料检测有限责任公司 | 一、体系文件没有按照RB/T214-2017以及相关要求进行有效转版：上墙文件KZJ-500型水泥电动抗折仪等操作规程的受控编号和作业指导书的受控编号不一致。2018版管理手册概述、检测工作公正性声明、编制依据等14处依据《检验检测机构资质认定评审准则》，缺少授权签字人签字识别，条款名称与RB/T214-2017标准条款名称不一致；程序文件无发布令，13处依据《检验检测机构资质认定评审准则》。二、2019年6月18日监督记录表监督员未对监督情况确认。三、1、技术负责人兼授权签字人郭亮工资及养老保险不在本单位。2、二级结构师周向亮于2019.6调离本单位。3、未对检测室主任王伟力岗位资格进行有效的确认。四、简支梁冲击用试验机未有效固定。五、电热鼓风干燥箱设备使用记录未体现关机时间。六、LDX-001冷冻箱校准证书未进行有效确认。七、标准恒温恒湿养护箱放在化学室，相互之间有干扰。八、1、编号为2019-01248混凝土结构后锚固拉拔检测原始记录中复核人未签字2、2019-00709回弹法检测混凝土强度委托单中未明确检测参数及检测方法信息、原始记录中碳化深度平均值保留位数不符合标准要求。3、编号为2019-00959给水管材报告中未体现检测方法标准。4、外加剂项目未提供混凝土收缩率比参数的验证报告。5、编号为2019-01554钢筋检测报告中断后伸长率参数使用的方法标准GB/T28900-2012，此参数未进行计量认证和简易扩项。6、编号为2018-14329钢筋检测报告使用作废标准GB/T1499.2-2007。 |  |
| 50 | 晋州市方正建筑检测有限公司 | 1.总经理变更为解跃兴后，缺少2017年12月1日之后的任命文件；2.已转版，2019年1月1日发布的JZFZ/SC-2019《质量手册》中4.2.2.4条规定的人员与职责内容不符，应为安全员职责，不应为最高管理者；3.有相关计划，JZFZ/CX23-2019《程序文件》中《内部审核程序》和ZFZ/CX23-2019《管理评审程序》中均缺少评审依据的描述；4.2018年管理评审报告第3页中评审输出意见中缺少该机构质量方针、质量目标实现情况描述；5.该公司晋方正（2016）2号文件中对解跃兴、李玉芬的授权签字人任命未明确签字领域；6.授权签字人有任命文件，缺少岗位资格确认记录；7.未提供2018年“电热鼓风干燥箱”设备使用记录；8.2019年对两台不同型号“电热鼓风干燥箱”的证书确认记录上填写了相同的“设备型号”和“设备编号”信息，且所填“设备编号”信息与设备台账不一致；9.落锤冲击试验机设备检定计划与实际检定日期不相符；10.标养室控制仪湿度控制显示值不准确；11.管材拉力机、落锤冲击仪、防水室和烘箱、冰箱微卡软化仪等高温设备在一个房间，相互干扰，且无通风设施。 电热鼓风干燥箱放置于混凝土室，且未采取措施防止该设备对混凝土室环境温度的影响；12.抗渗试块委托单放置于检验区域，无法做到盲样检验；抗渗试块无法做到明确区分；《程序文件》中缺少混凝土试块样品流转规定；13.2018095455管材委托单中静液压无具体要求，记录中未填写实际测量时的水温及终止时间；20180905477钢筋原材试验记录中，参数“重量偏差”无原始手写数据记录，试验所用仪器设备填写不完整；14.钢筋、水泥、混凝土试块等试验报告中无“检测单位地址、检测单位联系电话”等信息；20180905452-201805456报告（pe-rt管材）静液压试验，标准要求95℃ 22h，实际试验时间不满足标准要求；15.20180905563混凝土抗压强度试块委托单中检验项目误写为“抗折强度”，且在样品受理及流转等环节均未发现上述错误 |  |
| 51 | 赞皇县安厦建设工程检测有限公司 | 1.已转版，2018年8月10日实施的ZHAS/SC-2018《质量手册》中第4章4.5.8.3.1投诉反馈处理描述中包括CNAS转交的投诉，与实际不符，该机构未获得CNAS资质；4.5.14.3.2中非标准方法的验证方式缺少外部验证方式的描述；2.实施了质量管理活动并有相应记录，2017、2018年内审报告中内审检查表第1至3页缺少审核员签字、第4至7页缺少审核组长签字；2018年内审报告中缺少8月10日《质量手册》转版后体系运行情况描述；2017、2018年管理评审报告评审结论中缺少质量目标统计结果信息；3.该机构不涉及钢结构、主体结构、地基基础以及人防工程检测；所有员工均有劳动合同及承诺书，其中承诺书中有仅在该机构任职不在其他检验检测机构任职或兼职的承诺条款；该机构缺少化学或分析专业或相关工作经历人员；4.查授权签字人樊晓辉（兼技术负责人），其学历、职称、工作经历、培训经历均满足要求,但该机构至今只有1名授权签字人；5.2018年1月1日至今未见该机构出具土工试验报告，土工实验未配置精度为0.1g的天平；6.混凝土试模自校记录中，所用校验设备仅有设备名称，不能确认设备自校的有效性；砂浆稠度仪、压碎指标测定仪自校记录中无校验设备信息、无校验依据；2019年度仪器设备期间核查计划未填写设备核查依据方法；砂浆分层度仪自校规程中第5条检验方法描述中缺少测量次数及数据处理、判定方法信息；7.水泥恒荷压力机（水泥抗压强度有环境要求）处于力学室，且力学室无温控设施；混凝土配合比用铁板不符合标准要求；8.标养室加湿设备易将水直接喷淋到试块上，不符合标准要求。标养室温湿度控制器部分功能老化，不能准确控制温湿度；9.无标准物质领用记录；10.标准砂、标准粉在标准物质台账中无购置数量。砖用标准浆料未列入标准物质台账；11.样品流转未用程序文件中规定的表格，实际委托单用作样品流转单，无法做到盲样检测；12.19040557（混凝土抗渗）记录中无每一次观察试块渗水情况的人的签名。 18060924（混凝土试块抗压）原始记录中无试块尺寸、成型日期、检测日期、养护方式、加荷速度、样品状态、依据标准的信息，无设备信息。18061014（钢筋原材）记录中缺少“重量偏差”，“伸长率”两参数所用设备，参数“伸长率”所记录的断后距离（114.53mm）错误，钢筋强度值修约错误（448MPa，627MPa），手记原始记录无审核人签字。18071708（砂浆配合比）记录中设计计算过程数据不完整。18071707（砂）记录中筛分数据有“涂改”，未记录所用称量器具；13.18071707（砂）检验结论（所检项目符合JGJ52-2006中C60及C60以上以上混凝土用砂要求）不准确，依据标准中无此要求；14.201801328（钢筋机械连接）委托单名称为钢筋机械连接接头工艺检验，记录中为直螺纹接头，报告为钢筋机械连接。201900307（钢筋原材）实际检测参数“反向弯曲”与委托单中检测参数“冷弯”不一致。18071706（水泥）细度试验结果报告（3.2%）与原始记录（3.3%）不一致 |  |
| 52 | 赵县诚信建设工程检测有限公司 | 1.已转版，2018年10月20日生效实施的ZXCX/SC-2018《管理手册》中4.2.9.1、4.2.9.2条有关领导层与管理层的之间的关系未充分描述；该手册中4.2.9.3条执行层描述中包括提出意见和解释的人员与4.2.10.2(1)条规定的技术负责人权限冲突；4.2.10.11(7)条缺少检验员越级上报的具体权限范围及依据的描述；该手册中4.5.2方针目标中缺少质量方针具体含义描述；该机构质量目标以通知方式单独发布与体系第一层文件执行日期不同步；4.5.6.4.1.1（2）选择供应商描述错误，不应选择不熟悉、未经证明有质量保证能力的外部支持服务和物资供应商；该手册中4.5.10纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进及相应ZXCX/CX19-2018程序文件中缺少风险识别的描述；2.2018年监测工作监督记录中设备操作情况均缺少具体设备信息；3.设备编号CX-024游标卡尺确认记录无依据标准及标准要求。出厂编号为130618的自动加压混凝土渗透仪（压力）校准证书中检测值未覆盖日常检测常用的压力；4.标养室加湿设施为喷淋，所采取措施不能有效防止水直接喷淋到混凝土试块上；5.电线电缆垂直燃烧气瓶无安全防护措施。管材室中有环境温度要求的拉力机、落锤冲击仪、简支梁冲击仪设备与冰箱、维卡软化仪、管材静液压设备同处一室，不能有效控制设备同时运行时局部环境温度；6.未提供2019年标准物质台账；7.未提供标准物质的期间核查计划及记录；8.样品室缺少样品出入流转记录；9.样品管理程序规定的标识牌内容与实际不符，委托单交于试验员手中，无法做到盲样检测；10.w180803195（聚氨酯防水涂料）记录中无制样过程，设备信息不全，试样状态调节信息不全。W180602327（ppr管材）委托单静液压试验检测项目不具体（无具体的水温及液压时间信息）。W180702879（外墙涂料）缺少该试验的环境记录（试验日期为2018年7月31日-8月1日）。 W190604388（混凝土多孔砖）记录中缺少找平和粘结材料及养护时段、抗压时间等信息 |  |
| 53 | 平山县建科建筑工程材料检测有限公司 | 1.已转版，2018年1月1日生效实施的PSJK/SC-2018《管理手册》中4.2.9.1、4.2.9.2条有关领导层与管理层的之间的关系未充分描述；该手册中4.2.9.3条执行层描述中包括提出意见和解释的人员与4.2.10.3(1)条规定的技术负责人权限冲突；4.2.10.13、4.2.10.18中涉及的人员职责与权限描述中缺少对越级上报的范围及依据的程序的具体描述；该手册中5.1.1.3.1中缺少质量方针具体含义描述；5.7.4.1.1选择供应商描述错误，不应选择不熟悉、未经证明有质量保证能力的外部支持服务和物资供应商；该手册中5.24.5.2范围描述中“风险评估工作不适用于本公司”描述错误；2.实施了质量管理活动并有相应记录；2019年1月对韩丽花、杨颜芳、王冬平、郭岩的监督记录表中设备操作情况均缺少具体设备信息；2017、2018年管理评审报告中缺少质量目标统计结果描述信息；3.氧指数检测设备中燃烧筒不符合标准要求，该项目未出具过报告；4.设备编号145-4（恒温恒湿控制系统）证书确认记录依据标准不正确，无标准要求。型号DWX-180低温箱校准证书未对常用温度点进行校准（仅校准18℃），该设备用于防水卷材（2018至今出具140份报告）、防水涂料检测（2018年至今出具16份报告）；5.地材配比室环境记录未记录湿度信息；6.电线电缆垂直燃烧仪与气瓶柜相距仅10cm，气瓶柜无通风装置。电线电缆耐压试验仪无警示标牌。管材室低温箱与拉力机等在试验时与有环境要求的设备相邻较近，设备同时使用时不能确保满足环境要求；7.无标准物质台账，缺少标准粉、砖用浆料、基准水泥的领用记录；8.无导热系数的标准板；9.样品室未区分待检区及已检区；10.样品流转实际与程序文件规定不符。委托单交于检验员，无法做到盲样检测。混凝土试块未进行唯一性标识；11.201804313（PE管）委托单未填写静液压要求的水温及时间，报告中“静液压标准要求”栏内容不完整，记录中无静液压压力计算公式。 201805839（门窗三性）委托单及记录中设备信息不全，玻璃种类信息不全，无密封条信息，无型材信息，记录中缺少开启缝隙长度及开启面积过程信息。报告中缺少气密性开启缝长空气渗透量的计量单位，缺少样品简图，报告中密封条信息不全，玻璃镶嵌方式填写不正确。201807561（粘结砂浆）记录中缺少样品制作过程、受力面积计算过程信息。201906701混凝土抗渗报告中试验日期、龄期信息录入错误；12.201807561（抹面胶浆）报告与委托方约定的检验方法未履行偏离程序；13.201808081（粘结砂浆）依据标准为《建筑室内用腻子》JG/T298-2010错误。201906588耐碱网格布执行标准JC/T841-2007检测项目中拉伸断裂强力保留率GB/T20102-2006中没有快速检测方法而原始记录中按快速检测方法检测，应采用该标准中第8章的方法 |  |
| 54 | 石家庄垦业建筑建材检测有限公司 | 1.未有效转版，2018年10月1日实施的KYJC/SC01-2018《管理手册》中仅批准发布令、检测工作范围描述中描述了对RB/T214-2017标准的覆盖；手册中仅4.1章、4.3章、4.4章名称进行了变更，其中内容及其他各部分内容与转版前2016年12月1日实施的CYJC/SC01-2016第C版内容雷同；2.实施了质量管理活动并有相应记录；2018年内审不符合工作报告中不符合手册和程序文件中记录的《资质认定能力评价》在该机构体系文件中无此文件、且对发现的不符合仅对当事人采取了纠正未对不符合涉及的相关部门及人员采取纠正及纠正措施；2017年内审对在综合业务部发现的不符合均未记录具体涉及的人员，其不符合工作报告中未记录采取的纠正所针对的具体人员；2017、2018年管理评审均未给出质量目标实现情况描述及统计结果；3.电线导体电阻夹具未贴状态标识；4.电线导体电阻夹具为自校，自校记录中无校验仪器信息，无依据标准信息，自校规程中判定方法不明确。设备编号为041电子台秤校准证书确认记录无标准要求，无校准结果，无法做到有效确认。出厂编号为040530混凝土抗渗仪校准证书中缺少常用压力的校准数据。未对三和软件的土工击实曲线进行软件确认；5.设备编号为024砌墙砖抗压强度试验用搅拌机及设备编号091水泥加水器校准证书有空档期，但在空挡期内未接收样品及出具报告；6.标养室加湿装置不能有效防止水喷淋到试块上；7.防水室内有冰箱，在同时工作时不能确保防水室的温度符合标准要求。火焰光度计气瓶无安全防护措施；8.无标准物质台账及标准物质领用记录；9.w180905246（开关单控）样品状态调节信息不完整，耐热、正常操作无具体检测时间信息，参数“正常操作”记录的时间信息与设备使用记录不一致。w180905099（水泥）样品状态调节信息不完整，凝结时间无试验过程信息。w190602470（PP-R管材）静液压试验记录中缺少管材壁厚信息，无压力计算公式。静液压试验在委托单中未填写水温及时间信息。w190602237（防水卷材）委托单、记录、报告中均未填写不透水性抗压时间120分钟的依据标准。W190300275弹性体改性沥青防水卷材原始记录未使用杠改法修改。W190501576PVC-U管材原始记录、报告中拉伸屈服强度未按标准要求进行修约（标准要求小数点后一位按四舍五入修约）；10.w180905001（PVC-U管材）落锤冲击试验样品状态调节为空气浴0℃，设备精度不能满足0℃在一段时间内无变化。w190200117（土工）土样检测干密度时非平行样 |  |
| 55 | 无极县诚信建筑工程检测有限公司 | 1.管理手册已转版，程序文件未转版，仍执行2016版；2018年12月20日实施的WJCX/SC-2018《管理手册》中4.5.2.1.4.2中的质量目标与业务室公示的质量目标信息不一致；该手册中4.5.10章中缺少风险识别及控制措施描述信息；该手册中4.5.25结果的传送和格式仅描述了电话、电传、传真或其他单子或电磁方式传送检测结果的情形，其他情形均未做描述；2.实施了质量管理活动并有相应记录；无2018年内审、管理评审计划和记录，2019年5月22日石家庄市市场监督管理局专项检查后整改期该机构进行了补充内审和管理评审；整改期未出具检验报告；3.查授权签字人魏军立（兼技术负责人），其学历、职称、工作经历、培训经历均满足要求；但该机构目前只有1名授权签字人；4.yet-2000B万能机设备使用记录中未填写设备信息，重复的时间及签名信息用省略符替代；5.出厂编号170654自动加压混凝土渗透仪校准压力值非常用压力，确认记录未填写依据标准。2019年期间核查计划未覆盖WE-100A万能试验机、YET-2000B压力试验机、TGT-100台秤设备；6.工作时有温湿度要求的水泥室、防水室、管材室控制措施不能确保温湿度有效控制7.进行混凝土配比试验的墙体室环境记录中缺少时间、记录人信息8.水泥负压筛、水泥恒荷压力机与烘箱共处一室当同时工作时不能确保标满足试验环境的要求；9.无标准物资台账及标准物质领用记录；10.无单独的样品室，样品室屋面漏水。水泥留样仅在留样桶上贴样品标签，且标签易摘除；11.20180400343（砂）含泥量、泥块含量未记录具体烘干过程信息，颗粒级配所使振筛机设备使用记录日期与技术记录检验日期不一致。20180501211（PPR管材）委托单位未填写依据标准；静液压试验未填写水温及时间信息，记录中状态调节未记录终止时间，静液压试验无压力计算公式。20190400345（混凝凝土实心砖）试样制作不具体。委托单未填写依据标准。2019060155（混凝土抗渗）记录未记压力值、无检验人签字。201903000291（钢筋原材）记录中“代表批量”无计量单位，试验设备填写不完整、屈服强度和抗拉强度修约错误；12.20180400343（砂）报告未盖检验章及CMA章。20180500463（素土回填）报告原始记录中含水率未按标准要求做平行样检测。20190400342（蒸压加气混凝土砌块）抗压强度试验试件未按标准要求调整含水率，原始记录中试件尺寸未按标准规定方法测量；13.20180400343委托单检验项目为含泥量、泥块含量，但报告记录中均增加了颗粒级配项目，未履行合同变更手续。20190601469（SBS防水）委托单检验项目为低温柔性、耐热性、不透水性、拉力、最大峰时延伸率，但样品流转单缺少最大峰时延伸率，实际试验则与委托单一致。20190400342（蒸压加气混凝土砌块）委托单检验项目（抗压强度）与实际检验项目（抗压强度、干密度）不一致，委托单未填写依据标准； |  |
| 56 | 行唐县衡磊建设工程检测有限公司 | 1.2019年4月3日法人变更原法人郭占军变更为高鼎，手续齐全；2019年4月19日法人变更，原法人高鼎变更为王朔，2019年6月18日备案批复，手续齐全；但法人变更后任命的最高管理者未对其他岗位人员重新任命；2.已转版，2019年1月1日实施的XTHL/SC-2019《质量手册》无批准令；该手册质量方针缺少具体解释信息；缺少附件5.9检测工艺流程图、5.10现场检验检测工作流程图；该手册与2018版手册内容完全雷同，但在关于该手册的换版说明中仅描述了与2016版手册的替换关系，未描述与2018版手册的替换关系；2019版程序文件中缺少风险控制相关程序；3.未有效实施质量管理活动；2017、2018年内审报告所有需手写的签到、签字、记录均为机打且内容除日期外其他内容包括不符合项内容完全雷同；2018年未进行管理评审；4.授权签字人赵中华、邸书凤（兼技术负责人）有任命文件，赵中华、邸书凤劳动合同均未填写合同期限；5.水泥室恒温恒湿养护箱显示温度（60%）与设定温度（90%）差距较大，且加湿系统未工作。力学室根据量程大小有50kN、600kN、1000kN3台万能试验机，检测直径为10mm-14mm的3级钢筋，其力值通常在42kN-120kN之间，这三台设备的精度量程范围均不能满试验的要求；6.未提供2018年仪器设备使用记录。混凝土室所见砂浆试模有锈蚀，试验后未按要求进行清理涂油保养；7.未提供2018年和2019年校准证书的确认记录。未提供2019年设备自校准计划和记录。2018年设备自校准计划未注明自校依据方法，混凝土试模自校记录中无自校过程的原始数据，无批准人和审核人签字。未提供2019年的设备检定计划。器具编号17868微机控制电子万能试验机无常用的2000N以下的校准值，但该设备校准日期为2019.6.11,6.11后未出具过报告；8.混凝土养护室环境控制设备湿度显示值（96%）与室内实际情况（较干燥）不符，温度显示值（26.2℃）与设定值（20.0℃）及标准要求相差较大。防水室、管材室无温湿度控制器；9.防水室内有冰箱，在做防水材料试验时开启冰箱，不能满足标准要求的试验温度要求。火焰光度计气瓶无安全防护措施；10.未提供2019年标准物质领用记录，2018年及2017年同时存在两本标准物质台账，台账上未记录购置数量规格等信息。未提供2019年标准物质台账；11.无标准砂和基准水泥的验收记录。未提供砖用浆料的购置记录，检测机构不能提供砖用浆料的实物；12.水泥留样室与样品室混用；13.钢筋样品标识卡未对同组内的多根试样加以区分。w20180803601（钢筋原材）无样品流转过程记录信息。委托单交于检验员手中，无法做到盲样检测，样品流转单无收样人及接样的检验人员签字，且非一个样品一张流转单。一组样品仅一张标识卡，不能对样品进行有效区分；14.未提供留样的样品处置记录；15.W20180400501（水泥）试验记录涂改，且无涂改人签字。W20180903608（砂浆配合比）原始记录无配合比调整的计算过程而直接记录结果，未记录所用仪器设备和环境条件。W20180903612（土壤击实）未按照标准要求绘制ρ-w关系曲线，而直接以试验中5个样品点的击实结果干密度最大值作为最大干密度，未记录依据标准，无试验人员签字信息。W20180903906（钢筋原材）重量偏差无手写原始记录，无重量偏差所用设备信息，原始记录无依据标准。W20180400504（管材）未记录样品状态调整信息，未记录试验使用设备。w20180400619（防水卷材）委托单状态描述不完整，记录中样品状态调节未填写温湿度，低温柔性试验方法描述不正确，耐热性试验现象描述不完整，拉力未记录断裂位置，委托单与记录中依据标准不一致。w20180903605（页岩砖）委托单与记录中依据标准不一致，记录中破坏特征用省略号表示，试样制作过程不符合标准要求。未0180400857（回填土）记录中无烘干过程信息，含水率未按平行样检测。w20180400846（砂浆配备）委托单未填写砂浆的要求稠度，记录中未记录保水率的检验过程，仅有最后结果；16.W2018004314（蒸压加气混凝土砌块）抗压强度试件未按标准要求调整试件含水率。破坏荷载单位符号“kN”错印为“KN”。W20180903906（钢筋原材）报告中结论（屈标比合格）无依据。w20180400619（防水卷材）报告中未填写依据标准；17.W20180400501（水泥）参数终凝时间试验报告（280min）与原始记录（270min）不一致。W20180903906（钢筋原材）采用作废标准（GB/T1499.1-2008）试验。W20190700376（钢筋原材）标准未做变更； |  |
| 57 | 新乐市金鹏建筑工程检测有限公司 | 1.已转版，2019年6月6日实施的JP/SC-2019《质量手册》中4.5.2.3中仅描述了质量方针的确定原则，未提供4.5.2.4规定的质量方针声明；该手册中4.2.1.3.2（19）技术负责人职责描述的“对所签发的报告正确性负责”描述错误，应为授权签字人的相关职责；2.实施了质量管理活动并有相应记录；2017、2018年管理评审均缺少质量目标实现情况的统计结果和评价；3.该机构不涉及钢结构、主体结构、地基基础以及人防工程检测；所有员工均有劳动合同及承诺书，其中承诺书中有仅在该机构任职不在其他检验检测机构任职或兼职的承诺条款；该机构《质量手册》中4.2.1.2.6中设置了分设技术负责人，实际无此岗位；4.水泥振实机基础与墙体接触，缺少砖浆料搅拌机；土工室高温干燥箱控制面板无法精确对105℃进行设定；聚氨酯防水涂料拉力所用拉力机精度范围为40N-10kN，但记录中拉力值为20N余，在设备精度范围外；5.未提供力学室、地材室电子台秤设备使用记录；6.出厂编号D2-108微机控制电子万能试验机校准证书中无2kN以下的校准力值，但常用力值为1000N左右；简支梁冲击试验仪YQSB-103设备编号校准证书的确认记录未填写标准要求；编号YQSB-001液压万能试验机期间核查记录中未记录核查依据、方法、设备、数据等信息。电热鼓风干燥箱期间核查方法错误；7.标养室温湿度控制措施不能确保标养室内环境符合标准要求；8.管材室落锤冲击试验仪、简支梁冲击仪与维卡软化点检测仪、静液压检测仪同处一室，同时工作时，不能确保落锤冲击试验仪、简支梁冲击仪满足使用的环境条件；9.未参加能力验证，现场盲样测试，试样编号G84，其中断后伸长率、最大力总延伸率为不满意结果；10.样品流转不符合程序文件的规定，部分混凝土试块的样品流转单对应的非一组试样；11.180704486（防水卷材）记录未填写无状态调节信息，拉力断裂位置信息，耐热性无试验现象描述，填写的依据标准有未用到的标准。180704485（聚氨酯防水涂料）记录中未填写样品制备信息，不透水性、低温弯折性未填写具体检测用时信息。180704195（素土）记录中未填写烘干过程信息，含水率未按平行样进行检测。180602455（砂浆配合比）委托单未填写掺合料信息，稠度信息，记录中未记录调整配合比信息，未计算试块抗压强度。190700390（碎石）记录中针片状含量中“所含针片状颗粒质量”填写数据不明确，“针片状颗粒总含量”计算错误。190700383（蒸压加气混凝土砌块）记录中未填写试样的烘干过程信息和试样的含水率及含水率测量过程信息。180906383（砂回填密度）检测记录有涂改，且无涂改人签字，未记录所用设备，未记录砂质量数据来源。18073561（土击实）记录上样品准备数量不符合标准要求，未记录试验设备；180703557（页岩多孔砖）委托单无收样人签字，无抗压强度的中间过程；12.180703557（页岩多孔砖）委托单无样品强度等级信息，而报告中得出“强度符合标准要求”的结论；13.180906383（砂回填密度）委托单上检测项目（最佳含水率，最小干密度）与实际检测项目（干密度）不一致。180703557（页岩多孔砖）； |  |
| 58 | 河北慧锦工程检测有限公司 | 1.已转版，该机构执行2018年12月30日实施的HBHJ/SC-2018《管理手册》；该手册4.2.4.4条中冉亮、刘力霞、代莉、杨峰艳授权签字人签字领域描述不完整；该手册中4.4.3.3（3）内部校准应确保的要求中缺少对校准结果予以汇总的描述；该手册中4.5.1.3管理体系文件要求描述中缺少对质量和技术记录的要求描述；该手册中4.5.2.1质量方针未描述具体含义；该机构HBHJ/CX-35-2018《结果报告控制程序》中3.6条未给出有能力和无能力分包结果明示的区别；该手册中4.5.6.5（2）条描述错误，不应将“不熟识、未经证明有质量保证能力的外部支持服务和物资供应商”列入该机构服务供应商；该手册中4.5.10纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进章节中缺少风险识别和控制要求的描述且未制定相关支持程序文件；该手册中4.5.15.3描述的该机构需报告不确定度的3种情形中缺少“检验检测项目中有测量不确定度的要求时”的情形描述；该手册中4.5.25结果的传送和格式仅描述了用电话、电报和其他电子或电磁方式传送检测结果的情形未描述其他情形如以纸质介质传送的方式；该手册中5.8质量保证体系图中质量申诉处理流程与4.5.8章规定不一致且缺少期间核查流程；该手册中5.9检验检测工作流程图中缺少样品与标准物质工作流程部分；2.实施了质量管理活动并有相应记录；2018年管理评审内容缺少：结果质量的保障性、工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化、 风险识别的可控性的内容且无质量目标实现情况描述；3.外携仪器设备出入库登记表中，未记录出入库的具体时间，缺少对具体检测（工程）项目的相关信息；雷氏夹无设备状态标识；砂浆搅拌机不符合JGJ/T70-2009标准要求；4.数字回弹仪的校准证书仅对率定值进行确认，未对其他项目进行有效确认；未对混凝土振动台的校准证书进行有效确认；5.交安室温度、湿度控制采用人工控制缺少自动控制器；6.留样室矿渣粉区的编号12的留样桶中混放有矿渣粉、粉煤灰、压浆料15个样品，2019年6月27日和2019年7月12日委托的水样仍放在外加剂的留样区，未按留样要求执行；7.（1）委托编号：XC20190001（植筋拉拔）的委托协议书中编号为XC20190001-01的样品缺少与现场检测样品对应关系信息，未填写检测形式；原始记录未记录破坏现象；（2）SN20190174水泥记录终凝试验现象描述不正确，安定性无沸煮时间描述；28天胶砂试件破型时间未记录具体时刻；（3）SN20190140混凝土抗渗记录无逐级压力试件渗水情况描述；试验终止压力未记录无渗水情况；8.（1）报告编号：XC20190001（植筋拉拔）技术报告“不小于设计级别”，与依据的GB50550-2010附录W规定的不一致；（2）JS20181921钢筋报告弯曲未具体描述两根钢筋的检测结果；9.编号：JZ20190001基桩低应变检测报告缺少相应的委托单； |  |
| 59 | 河北冀鉴检测服务有限公司 | 1.未制定2018年及2019年质量监督、质量控制计划，未制定2019年内审、管审计划 2.2018年、2019年均未有效实施质量管理活动 3.授权签字人及技术负责人人员档案中缺少培训经历 4.未发现公司对检测人员及授权签字人岗位资格的有效确认记录 5.TES-3600三相电力分析仪及L91-1+温度黑匣子校准证书均未进行有效确认 6.L91-1+温度黑匣子2017年校准证书（证书编号：WSZS17-JZ6952）校准日期为2017年8月24日、2018年校准证书（证书编号：RNFS18-JZ50267）校准日期为2018年10月14日，出现空档期 7.2018年10月8日出具编号为HBJJ/JC-2018-01检测报告未发现原始记录 8.2018年10月8日出具编号为HBJJ/JC-2018-01的检测报告的检测项目（岩土热物性测试）不在资质认定证书附表范围内 |  |
| 60 | 保定市同筑检测检测有限公司 | 1、2019年质量控制计划只有混凝土试块和钢筋，不能涵盖主要的检测项目。且混凝土试块采用比对的方式不合理。监控方式写“比对”不明确。未指定质量控制目标；2019年培训计划不能体现参加人员和具体的培训内容，且缺少考核方式。 2、2019年1月3日的质量体系文件宣贯人员培训记录无签到表及授课人信息。不能体现培训的具体内容，且考核试题与培训内容不对应。 3、2017年与2018年内审检查表全部为打印，且无内审员签字。质量管理活动效果差。 4、无检测人员、授权签字人岗位资格确认记录。 5、混凝土振动台不能正常工作。针、片状规准仪不能正常使用。土工手动轻型击实仪不能正常使用。 6、混凝土抗渗仪、水泥胶砂振实台校准证书确认记录中确认的依据标准不正确。混凝土振实台校准证书中振动频率和振幅结果不能满足GB50086-2016标准要求（证书确认结果为满足标准要求）。 7、天平放在设备室。土工室与砂石室为一室，面积狭小，烘箱无法正常操作，无环境控制措施。 8、煮沸箱放在检验室门口。 9、无标准物质台账和领用台账。 10、无检测混凝土外加剂氯离子含量和碱含量所用的化学药品。 11、无标准物质期间核查计划和记录。 12、无独立安全的样品室。 13、留样室无环境控制措施和记录。 14、2019-JZ-11-0131原始记录信息不全，表观密度试验无环境温度记录（10-25摄氏度）；称量静置24小时后的样瓶水质量所用天平无使用记录。 15、样品流转记录中无检测参数和依据标准。 16、钢筋能力验证结果：极限抗拉强度、最大力总延伸率不合格。 |  |
| 61 | 保定异同工程材料检测有限公司 | 1、不能提供钢筋GB/T1499.1-2017和GB/T1499.2-2018的新标准确认材料。2、质量监督计划未能体现监督对象，质量监督记录没有体现具体监督过程；3、质控计划没有对质控结果进行分析（无结论）、质控目标制定不合理。4、人员培训计划未能体现具体的培训内容和培训人，没有考核方式。现场提问杨占慧关于标准RB/T214相关内容，发现其人员培训效果与培训记录不符。5、授权签字人刘小敏对混凝土、外加剂、防水材料检测标准内容不熟悉。6、无授权签字人刘小敏岗位资格确认记录。7、HCZT-1型混凝土振动台未固定。8、证书编号：LX-2019-06-0714的WE-100万能试验机校准证书确认未按照试验方法标准对设备的要求进行确认。9、未对水泥细度标准筛进行的筛余系数校准。10、混凝土检验室冻融试验机与混凝土拌合物实验同处一室，互相干扰。11、未对水泥细度标准粉进行验收。12、没有相关标准物质期间核查计划及记录。13、样品室未封闭管理。14、没有样品流转单。15、水泥样品留样室没有温湿度控制。16、YT2019-00364、00115(砂)原始记录表观密度数据中，水瓶总质量、试样水瓶总质量、烘干试样总量三个数据不可溯源。此记录表格无使用设备天平信息，以及试样称量原始信息；不能再现试验过程，记录表格中筛孔尺寸未与标准同时更新。YT2009-00072（土工击实）无土样制备过程记录，含水率试验盒号与现场实际情况不符，无法溯源。 17、YT2019-00364（砂子物理性能）原始记录表格未与标准JGJ52-2006同时更新，其中表观密度不能再现试验过程。 |  |
| 62 | 保定市质安建筑工程检测有限公司 | 1、2017年4月11日取证，至今未出报告。迁址后未出报告，未申请。2、最高管理者、技术负责人、授权签字人变更未履行变更手续，授权签字人只有1人。3、管理体系没有运行。 |  |
| 63 | 定兴县华太工程质量检测有限责任公司 | 1、新手册实施日期为2019年3月15日。2、未对人员培训效果进行评价。3、2017、2018年内审无实效；2017、2018管审雷同。管理体系运行无效。4、检测防水卷材SBS DL-5000电子拉力试验机所配备的拉伸夹具宽度为30mm，不满足SBS拉伸试验（夹具宽度不小于50mm）的要求。5、证书编号：热字第1902009号（砂浆养护箱）证书确认记录中技术要求不正确，没有对湿度进行校准。6、未对外加剂标准水泥进行验收。7、无标准物质期间核查记录。8、无样品管理台账。 9、委托编号19-06-02446砂子原始记录中砂子含泥量缺少浸泡时间记录信息。委托编号19-05-01928水泥标稠用水量无过程记录。委托编号19-04-01419(蒸压加气混凝土砌块)抗压强度试验前对试样的处理方式不正确。委托编号19-06-02736（SBS）原始记录无样品状态调节过程和试验室环境条件记录，低温柔性未记录采用的弯曲轴直径，拉伸试验未记录试验现象，现场所配备的拉伸夹具宽度为30mm，不满足拉伸试验试样宽度50mm的试验要求，设备信息无设备编号，未记录测量耐热度试验滑动距离的测量设备信息。10、委托编号19-06-02736（SBS）报告中缺少样品规格信息，耐热性检测结果描述错误，拉伸试验现象无检测结果，单项结果判定为合格。 |  |
| 64 | 阜平县荣达建筑工程检测有限公司 | 1、管理体系运行无效。2、2名授权签字人无确认。现场与授权签字人提问，对授权领域标准不熟悉。3、WE-600S(万能试验机)校准证书确认记录中缺少检测标准对设备要求的内容。4、混凝土试配室无室内环境条件控制措施。5、未设立独立的样品间，样品室和试配室同在一屋设置不合理，且无环境条件控制措施。6、RD1907-13650（钢筋焊接接头）样品标识中检验状态不正确；力学室待检混凝土试块无样品状态标识。7、留样室和拌和室同在一起，形同虚设，也无任何条件控制措施。委托编号RD-05-9659水泥试验原始记录中无任何细度试验数据，报告中直接出数据。该报告原始记录中设备使用记录与实际记录不符、环境条件不符。委托编号RD-06-13266（钢筋）原始记录中最大力总延伸率、反向弯曲、重量偏差试验数据没有原始记录。 委托编号RD19-03-3475（砂）细度模数记录中累计筛余修约至1%不正确；表观密度试验中试样加入容量瓶后静置时间及泥块含量、含泥量浸泡时间无记录起止时刻，无记录广口瓶、容量瓶的编号；设备信息中电子天平无设备型号、编号信息，恒温水浴锅与试验无关。 |  |
| 65 | 保定市徐水区筑源建筑工程质量检测有限责任公司 | 1、3 2017、2018管审输入输出项没有按照质量手册要求描述；2017、2018年内审内容雷同，不符合项没有进行验证。2、2名授权签字人没有确认。3、技术负责人兼授权签字人田东、质量负责人石东已于2019年6月1日回到保定市徐水区住房和城乡建设局工作，目前，该机构只有一名授权签字人，无技术负责人、质量负责人。4、证书编号AH6911735(烘箱）校准证书确认记录中，未依据试验方法标准对烘箱的技术指标要求进行确认：校准证书的温度点（200℃）与实际使用的温度点（100±5）℃不相符。5、无样品管理台账。 6、委托单编号190602296混凝土抗渗，现场查看（2019年7月13日9:38）抗渗仪（编号为086）显示：压力：0.07MPa 上限值：0.6MPa下限值0.5MPa值。该设备使用记录中，记录开始时间为2019.7.12日 08:30，按GB/T50082-2009标准进行试验，此时显示压力值与标准要求不符合，查阅2019年7月13日抗渗实验室人员值班表记录，仪器状态为“正常”。委托编号190100421土壤试验记录（试验日期为2019.1.24 ）中，所使用的天平、烘箱无当天设备使用记录；试验记录中含水率试验土样180个，检查该试验室中号土样盒数量60个，该试验室只有一个烘箱，经现场试验人员确认只能一次烘土样42个。委托编号190602866（混凝土抗渗）抗渗加压记录中试验结束时间不正确，未依据GB/T50082-2009标准观察0.6MPa压力下8h内是否有渗水现象，不符合标准要求。7、报告编号201902866（混凝土抗渗）缺少试验水压力的描述，报告结论不正确。 |  |
| 66 | 围场满族蒙古族自治县金盛建筑工程检测有限公司 | （一）未对授权签字人进行岗位资格的有效确认。（二）1、无混凝土试块用钢质试模。2、0180604恒温恒湿养护箱校准证书未进行有效确认。3、电动击实仪安装不符合要求。4、苯板切割机放置位置不符合要求，无法操作。色谱室无通风设施。（三）1、角强度试验机试验环境温度、相对湿度缺少有效控制措施。2、水泥室、防水材料室、管材室未安装恒温恒湿控制设施。（四）水泥留样放置在样品间，不符合相关规定。（五）1、201907812胶砂试验无称量数据。2、20180255土壤击实试验无试样制备过程。3、201907388原始记录中无样品状态调节过程。4、ZY1906007，ZY1906008蒸压加气混凝土砌块试验记录未记载抗压强度试验用试块的调节过程，只有含水率的结果，未记载恒重确认过程，无确认数据及结果。5、6月5日，ZY19060002-ZY19060006试块要求恒温箱温度为80摄氏度，ZY1906007，ZY1906008试块要求该恒温箱温度为60摄氏度。6月6日，ZY19060002-ZY19060006试块要求恒温箱温度为105摄氏度，ZY1906007，ZY1906008试块要求该恒温箱温度为80摄氏度。 |  |
| 67 | 隆化精诚工程质量检测有限公司 | （一）1、2018年度内审实施记录中，内部审查表（经理、质量负责人等）内容存在直接修改年份号的情况。2、2018年管理评审记录输入不全。（二）未对授权签字人进行岗位资格的有效确认。（三）1、击实仪安装不符合要求。2、混凝土振实台未固定。3、电缆垂直燃烧试验仪未配备气源。4、可溶物含量试验未配置通风橱。（四）天平室环境记录未填写记录时间。（五）未对标准物质和化学试剂进行验收。（六）标准物质期间核查计划记录不全。（七）未设立独立、安全的样品间。（八）水泥留样标识不正确。（九）1、电热鼓风干燥箱（LHJC/cx06-09，13#FX102-2）使用记录显示，7月4日至7月6日201907256、201907259（委托编号）在做蒸压加气混凝土砌块干密度试验；7月4日8:40-10:15,，7月5日8：52-10:20该设备在做纵向回缩率（2019比对004）试验。2、试验编号ZY19060032、ZY19060033蒸压加气混凝土砌块试验记录未记载抗压强度试验用砌块的调节过程，未记录受压面积、抗压强度、含水率、干密度；未记载恒重确认过程。3、W201907117胶砂试验无称量数据、无加荷速率、无样品调节记录。4、201908027钢筋检测报告中无试验方法标准。5、201901103混凝土配合比报告中坍落度数值修约不正确。6、W201902576、w201906942原始记录中含水率试验用干燥箱（13#FX101-2）未填写使用记录。 |  |
| 68 | 兴隆县地利建设工程质量检测有限公司 | （一）质量手册进行了转版，但是实验记录等表格未进行有效转版。（二）质量监督计划未记录监督过程，未对检验员实际操作过程进行评价。（三）只有一名授权签字人，不符合冀质监函（2018）326号文件的要求。（四）未对检测人员、授权签字人进行岗位资格的有效确认。（五）1、现场检查抗渗试验仪开始使用时间7：50，2小时后压力应为0.1 MPa，实际已加压至0.6MPa，应每8小时加压0.1 MPa。2、击实仪安装不符合要求。3、混凝土振实台不符合标准要求。（六）现场检查保水率试模与记录所用数量不匹配。（七）YAW-300C校准证书未有效确认。（八）未建立化学试剂的台帐以及领用登记台帐。（九）无化学试剂的验收记录。（十）水泥留样数量不满足标准要求，标识不正确，未有效封存。（十一）1、W201809789抗渗试验原始记录中无实验过程。2、201811357水泥试验记录中凝结时间无试验过程。3、201902520砂浆配合比中砂用量与201902518砂原材试验堆积密度不符。 |  |
| 69 | 承德市海河水利工程质量检测有限公司 | （一）未按照要求定期上报检验业务统计数据。（二）人员培训未对考核不通过的进行再培训或考核，现场随机抽查考核仍不能掌握。（三）未对授权签字人、技术负责人进行岗位资格确认。（四）1、双面刨片机未固定，混凝土贯入阻力仪放置在台面上，无法试验。2、混凝土振动台未进行有效确认；建筑电子测温仪校准证书未进行有效确认。（五）外检设备1室未配备温度表、无设备出入库记录。（六）化学试剂登记台帐发放人未签字。（七）无标准物质期间核查计划及记录。（八）样品间的设立不符合相关程序要求，样品标示不符合相关程序规定，水泥留样未进行有效封存。（九）1、编号W201802940水泥原始记录凝结时间无法溯源、胶砂强度试验无样品数量，无加荷速率。2、编号W201901700砖检验报告中计量单位不正确。3、自6月11委托的水泥、配比试验等过程中数据无记录，过程中原始数据未记录（检验周期28天）。 |  |
| 70 | 河北华建检测试验有限责任公司 | 1、2019年监督检查记录表无监督结论；内部培训内容缺少考核及评价记录2、上墙文件设备操作规程无受控标识；管理手册、程序文件实施日期为2018年10月10日，而表格实施日期为2018年9月1日。新表格缺少发放记录，旧表格缺少回收记录；作废标准无回收登记；化学分析作业指导书未见发放记录。比色室723C分光光度计设备运转记录无文件受控编号，湿度记录与温湿度表精度不一致，且该设备缺少必要的维护。3、负压筛析仪检定、校准证书的确认缺少实质性的内容，没有将标准与实际检定、校准数据进行对比。 4、混凝土室无控湿措施。5、混凝土贯入阻力仪、砂浆稠度仪、混凝土搅拌机、万能试验机、钢筋反复弯曲试验机放置同一实验室空间不利于检测工作操作；化学药品、比色室化学标样无控制措施。 6、化学分析用蒸馏水无验收记录。7、未对水泥标样、标准砂、蒸馏水、基准水泥标准物质进行登记及期间核查。8、水泥留样室无标识，与人员休息室共处一室。9、委托编号：J2019－061的钢筋双面搭接焊试验，原始记录及报告中依据标准JGJ/27-2014、GB/T28900-2012为未认证的检测能力，评定标准GB/T1499.2-2018不正确，且缺少唯一性标识。 |  |
| 71 | 沧州中化桩基检测有限公司 | 1、存档报告未加盖骑缝章。2、质量监督内容缺少部分信息，合同评审表及检测服务合同无受控编号。3、设备出入库及使用记录与委托台账无法对应，缺少设备管理员信息。4、设备检定/校准证书无确认内容、确认依据、确认结论。5、NO 14040307\14040309设备室数显式百分表仪器状态标识过期，堆放杂物。6、抽查报告：DJJG-1905-009、DJJG-1905-010、DJJC-1810-044只保存电子存档记录，但在记录中未明确指向电子记录的路径。DJJC - 1807 -037缺少动力触探原始记录；未对低应变谱图分析软件性能进行有效确认；DJJC- 1810 -044报告中检测时段为2018. 10.24 -2018.10.27，低应变检测图为2017.2.24。7、DJJC-1801-004报告中采用了《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008，未通过资质认定。8、DJJC-1801-003报告中采用了作废规范《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003。9、DJJC-1905-009低应变检测谱图显示检验人员：史春迪，报告主检人：朱延沛，报告中未见朱延沛作为检验人的记录。 |  |
| 72 | 中国化学工程第一岩土工程有限公司试验室 | 1、人员培训计划无体系文件转版后的培训，质量监控计划监控方式缺少内容。2、部分检测资料档案未按管理手册进行存储。 3、全自动气压固结仪GZQ-1的使用记录中6月份无使用人签字。 4、干燥箱（739-11，739-12，739-13）确认内容缺少依据标准及内容。5、玻璃量器（量筒）校准100ml/500ml/1000ml各一支，单标线容量瓶（3支）、无塞滴定管（4支）、分度吸量管（3支），校准日期：2015年6月12日。检定规程JJG196-2006玻璃量器的检定周期为3年，其中无塞滴定管为1年。未见最新检定证书。 6、天平室的温湿度仪表未进行校准。7、样品间分区不明确。 8、水质留样无保证样品完整、防丢失措施且留置样品无标识。 9、编号2019-15的报告仅在封面有唯一性标识，其他页无唯一性标识；编号2019-21的原始记录中天平缺少型号、编号的信息；编号2019 -017-3的原始记录中，筛分法颗粒分析记录第3页无试验者签字；编号2018-009的原始记录中，开土记录单第2页有铅笔杠改记录、且无修改人签字；编号2018-014的原始记录中，含水率检测日期为2月25日，使用的天平仪器使用记录为2月24日。 |  |
| 73 | 沧州振宁桩基检测有限公司 | 1、无2018、2019年质量控制计划，无2019年质量监督计划，2019年人员培训内容计划与本单位实际工作不相符，2018年两份日期相同内容不同的管理评审，管理评审输入内容部分缺失，且无输出内容；质量手册、程序文件旧版回收日期2018年12月28日，新版发布实施日期2019年1月1日，人员培训日期2019年1月5日、6日。 2、2018年质量监督未按质量监督计划实施。3、未对授权签字人进行岗位资格的有效确认。4、没有独立的设备储存间，没有独立的档案室，跟人员办公混用。5、位移传感器校准证书CDjc2018-5996确认记录中缺少依据的标准及要求。6、编号2019013的地基检测报告存档资料中，检测委托书签字栏无委托方、检测机构签字确认；打印出的单桩复合地基静载试验加载详测表无受控编号，记录中只有观测累计时长，没有具体时间，打印记录与电脑存储数据不一致；检测信息记录表记录的主要仪器设备RS-JYB-01缺少相应的出入库及使用记录； 编号2018042的存档资料中，检测信息记录表记录的主要仪器设备只有RS-JYB-04一台静载仪，且缺少相应的出入库及使用记录；打印的静载仪采集数据记录显示：采用静载仪在5月25日对137#桩和138#复合地基进行检测，检测时长分别为1149分钟和1170分钟；RS-JYB-04使用记录中存在顺次2019.5.6、2019.4.26、2019.5.28的时间逻辑混乱情况。 |  |
| 74 | 吴桥县鑫成建设工程质量检测有限公司 | 1、管材静液压GB/T6111-2018标准（2018年10月1日）标准无变更手续。2、2019年监督计划内容不能覆盖本公司所有部门，监督记录表内容填写不齐全。3、结构注册工程师韩菊合同期限过期（2014年1月1日至2019年1月1日）4、电线垂直燃烧用丙烷气瓶无通风设施。5、2019年酸度计PHB-8校准及确认证书未对电位进行校准和确认。 6、管材室环境记录温度与温湿度表精度不一致。7、W2019-03611水泥检测原始记录中缺少初凝、终凝时间测定过程记录；W2019-02880、W2019-02565、W2019-02566、W2019-03943、W2019-04041混凝土抗渗为同条件养护委托单、流转单一致，但未注明试验检测日期；W2019-00137电线电缆试验原始记录导体电阻温度未按标准进行记录，标准要求记录到0.1℃（温度表实际为0.1℃）；W2018-01510普通烧结砖原始记录中缺少制样时间及砖用净浆搅拌机信息；W2019-04024土工击实检测原始记录中缺少干密度、含水率关系曲线图；W2018-00131~00140 10组防水卷材中其中W2018-00136编号未登电子万能试验机、不透水仪设备运转记录；W2018-00131防水卷材原始记录中未按标准0.3MPa 30min检测（实际检测0.3MPa 120min）；W2018-00630钢筋直螺纹接头试验电子原始记录未进行确认（缺少引伸机原始读书、标距信息）；W2018-ST014、W2018-ST019混凝土回弹法检测抗压强度检测（检测日期为2018.3.26、2018.3.28）截止到2019.7.14原始记录还未审核，未出具报告；W2018-ST244混凝土结构后锚固承载力检测（检测日期2018.8.22）截止到2019.7.14原始记录还未审核，未出具报告；W2019-00141、01236、03205、03205等多份原始记录、报告中引用的标准为作废标准GB/T6111-2003（新标准GB/T6111-2018实施日期为2018.10.1）。8、试验室检毕钢筋样品放置区无标识；鼓风干燥箱（WQXC-S-07）内放置的18块蒸压加气块试样无编号，电热鼓风干燥箱内10个铝盒土样品无编号。 |  |
| 75 | 保定白沟新城景筑建筑材料检测有限公司 | 1、编号2019-06-12000（蒸压加气混凝土砌块）检测报告，未标注资质认定标志（CMA）。2、GB/T 6111-2018（2018.11.01实施）未办理检测方法变更手续，已出具报告32份；GB/T 23457-2009（2018.11.01作废）至今出具报告7份；GB/T 5101-2017（2018.11.01实施）、GB/T 10801.2-2018（2019.07.01实施）均未办理检测方法变更手续，查未出具检测报告。3、已按RB/T214-2017以及相关要求进行转版（2019版），但未有效实施。质量手册、程序文件中，多处出现“2018版、评审准则”等描述内容；法人授权书无双方签字、日期；公正性声明无最高管理者签名，日期为2018年5月1日；缺少3名授权签字人的签字识别；技术负责人任命与文件计划签署人不一致；检验编号规定与实际报告编号不符，上墙文件、作业指导书等受控编号均为-2016；无2016版体系文件的回收记录。4、019年监督计划中缺少混凝土用砂/石、水泥、混凝土、电线等计划安排。2019年质量控制计划表中，监控方式只有1种“实验室比对”，无预先判据；无管材、砌块、建筑涂料、砂浆、混凝土、简易土工、外加剂监控项目。2018年、2019年人员培训计划表中，未见RB/T214-2017、163号令的计划安排。5、截止2019年6月26日，只有6份监督记录表（2019年上半年已出具报告近13000份）。2019年6种按计划实施的质量监控项目均无比对分析的确认记录或报告。查2018年、2019年人员培训资料，未见RB/T214-2017、163号令的培训考核内容。2018.6.6-6.9内部审核，共开具2项不符合，不深入；2018年、2019年管理评审计划中，评审准备（输入）均为9项，缺少RB/T214-2017中要求a)、d)、g)、h)、k)、m)等内容。6、2016年12月21日复评涉及八大类42个参数，其中四大类32个参数只有1名授权签字人，数量领域覆盖不能满足省局326号文2名授权签字人的要求。7、3名授权签字人的岗位资格确认时间均为2017.1.15；王磊上岗资格确认记录中，缺少对其授权签字人的确认内容。8、火焰光度计无气瓶。9、证书编号ZCRD190429033标准恒温恒湿养护箱的校准证书确认记录，无依据标准，未确认出修正值；证书编号ZCRD190429046状态调节室温湿度控制设备校准证书，湿度校准点95%RH不满足50%RH标准要求；2019年3月30日证书编号LX-2019-0300874电子万能试验机校准证书未校准100N传感器和位移，已出具多份检测报告。10、管材室电子万能试验机做防水涂料、节能材料试验，无控湿设施。11、状态调节室内电子温湿度表，湿度显示62%RH，不满足GB/T 2918-1998要求。12、管材室落锤冲击试验机与鼓风干燥箱相邻，环境产生不利影响；电器室导体电阻测试设备与大小水浴锅/箱、电线曲挠试验机、开关插座寿命试验机等同处一室；相互间有不利影响。13、2019年5月21日申请购置的ISO标准砂，无验收记录。14、公司业务室南侧大门为敞开，车辆、人员进出无控制措施，院内堆有4处砖、砌块样品，均无标识（询答：有待检、废品）。15、留样室编号为2019-06-9256的水泥留样，检测状态标识不正确，“未检、待检、检毕、留样”均划√。16、编号为2019-4-3899碎石记录，含泥量、泥块含量试验无恒重记录；编号为2019-04-4644硬聚氯乙烯管材记录，拉伸屈服强度试样宽度不满足标准要求，落锤冲击试验次数28次不满足标准要求。17、编号为2019-5-5114的土击实试验报告，无结论，地址与营业执照不一致；编号为2019-04-4644硬聚氯乙烯管材报告中落锤冲击试验单位不正确，结论用语不规范。18、2019-04-2768砂的委托单，无申诉期，地址是白沟新城汽车站南侧，与营业执照地址不一致。19、GB/T 6111-2018（2018.11.01实施）、GB/T 23457-2017（2018.11.01实施）、GB/T 5101-2017（2018.11.01实施）、GB/T 10801.2-2018（2019.07.01实施），未按规定办理变更手续。20、使用作废标注并出具检测报告，使用未做变更的新标准出具管材检测报告32份。 |  |
| 76 | 河北荣发建筑科技有限公司 | 1、GB/T 1499.1-2017（2018.09.01实施）、GB/T 1499.2 -2018（2018.11.01实施）于2018.11.16办理标准变更手续、GB/T28900-2012 （2018.12.04简易扩项），空档期出具报告98份；GB/T 6111-2018（2018.11.01实施）未办理检测方法变更手续，仍按照作废标准GB/T 6111-2003出具报告80份； GB/T 1591-2018（2019.02.01实施），仍按照作废标准GB/T 1591-2008出具报告200多份；GB/T 9756-2018（2019.01.01实施）、GB/T 10801.2 -2018（2019.07.01实施）、JG/T 24-2018（2018-12-1实施）未办理检测方法变更手续，也未出具报告。2、2019年度质量控制计划中，第2页、第3页题头均为2017年度-错误，均无预先判据。（2018）年度内部审核计划：审核时间为2017年11月28日-30日，批准时间2017年11月27日，打印错误。3、2019年6月按计划实施的15个实验室间比对质量监控项目，均无数据比对分析的确认评价内容。2018年12月15日内部审核缺少质量负责人、技术负责人检查表，共开具1项不符合，不深入。4、岩土注册师刘蕴2019.6.30到期未延续注册，但2018.11.17已参加继续教育。5、2名授权签字人的岗位资格确认记录中，缺少对其授权签字人/报告解释人的确认内容。6、涂料制样在沥青室，有恒温恒湿设备，但未校准。电子万能试验机仅校准20kN传感器，未校准200N传感器和位移。2018年12月25日箱式电阻炉校准证书确认记录，依据GB/T1596-2005，为作废标准。2018.12.18门窗现场气密性检测仪校准证书确认记录中证书编号、校准日期、有效日期、确认依据标准不正确。7、电子万能试验机用于保温板材压缩、防水涂料试验，放置在力学室无控湿设备。8、2个标准养护室温湿度记录中，温度为整数位、湿度无单位，与实际显示值不符。高温检测室：无温湿度监控仪表和环境记录。9、西二环666号场所：业务受理与试验区域之间为敞开，无禁入控制措施。隆兴西路3395号场所：无公司标牌，3楼有档案室、办公室、实验室、样品室、员工宿舍，之间无隔离措施。电气检测室：导体电阻测试设备与温升测试仪、水浴设备等同处一室，对测试结果有影响；γ能谱仪与中空玻璃露点仪、导热系数测定仪同处一室，存在安全隐患。高温检测室：有电线电缆垂直燃烧仪、建材可燃性试验仪、氧指数测试仪，同时放置有电热鼓风干燥箱、箱式电阻炉，存在安全隐患。保温材料切割机缺少排风设施。10、力学检测室4种不同规格钢筋样品已检毕，样品流转卡上标识为“备样√”。11、水泥样品室：缺少留样登记台账；水泥留样标识均为“已检、6.14（时间）、7.2已检”错误，部分塑料袋未封口。12、编号2019-05-3198水泥记录，样品数量12kg，无样品调节时间记录；2019-06-6780室内环境空气质量检测记录中无样品谱图分析记录单。13、编号为2018-08-1926地基检测报告，无成桩信息。2019-06-6780室内环境空气质量检测报告中依据标准GB50325-2010应为GB50325-2010（2013年版）。隆兴西路3395号场所：28份简易土工检测报告，报告日期为2018年10月31日、11月05日/06日/22日等，均为按客户要求进行更改（原因：客户要求附取样位置示意图），未见回收报告及更改处置登记，报告编号均为原报告编号、无更改备注说明内容，不符合“检验检测报告控制序”RF/CX-29-2018中4.7条的规定要求。14、西二环666号场所2楼：检测报告盖章由财务室负责，并对原始记录和报告进行管理、保存（询答：为控制缴费）。15、GB/T 6111-2018（2018.11.01实施）、GB/T 9756-2018（2019.01.01实施）、GB/T 10801.2 -2018（2019.07.01实施）、JG/T 24-2018 （2018-12-1实施），未按规定办理变更手续。16、使用作废标准、空档期并出具检测报告约380多份。 |  |
| 77 | 涞源县乾坤行建筑材料质量检测有限责任公司 | 1、GB/T 5101-2017（2018.11.01实施）、GB/T 176-2017（2018.11. 01实施）均未办理检测方法变更手续，查未出具检测报告。2、质量手册、程序文件中缺少4.5.5分包的具体内容。3、未制订2019年度内部审核、管理评审计划。4、2019.6.3钢筋4个参数实验室间比对结质量监控报告中，无具体比对分析确认内容，抗拉强度、屈服强度单位Mpa大小写错误。2018年12月28日内部审核共开具1项不符合（记录涂改、漏签）、不深入，无不符合分布表；综合办公室由本部门内审员进行，未独立于被审核工作。 2018年12月31日管理评审输出缺少提供所需的资源、变更的需求的内容。5、赵治国上岗资格确认表中，缺少对其技术负责人/授权签字人/报告解释人的确认内容。6、编号LNDC-R-19051651099标准养护室证书确认记录中，未确认出修正值。7、标养室无湿度核查仪表及温湿度核查记录。天平室无环境条件记录。8、砂浆、混凝土配比室：多功能电动击实仪未固定。业务受理与试验区域之间未隔离，缺少禁入控制措施和禁入标识。9、化学用蒸馏水无验收记录。10、2019年水泥样品流转记录中，缺少试验人领样数量。11、水泥留样记录和留样卡中，均无数量，塑料袋未密封，留样数量不足6kg。12、编号2019-05-01040（混凝土配合比）原始记录：MPa大小写错误，无样品调节记录，“塌落度”应为“坍落度”-无平行试验记录，抗压强度试验无养护条件、加荷速率信息。13、编号2019-06-02108（钢筋检测）检测报告：审核人员与委托单上收样人、记录上审核人为同一人。14、编号2019- 06-02108（钢筋检测）委托单：样品数量“1组”不明确，无申诉期，反向弯曲依据标准勾选错误。15、GB/T 5101-2017（2018.11.01实施）、GB/T 176-2017（2018.11.01实施），未按规定办理变更手续，查未出具检测报告。16、2018年11月1日至2019年7月11日使用GB/T 28900-2012标准（未做简易扩项），出具钢筋最大力总伸长率检测报告约500份。 |  |
| 78 | 保定市旭锐工程检测有限公司 | 1、授权签字人张凤茹于2019年4月30日离职，未及时办理变更手续。2、质量管理手册中4.5.5分包无具体内容，缺少分包管理控制程序；无授权签字人识别；监督员任命文件中无具体监督范围，6名监督员数量不足（有10个检测室）。文件发放登记表中领取人非本人签字；标准目录中，开关、插座、防水材料、墙体材料等标准仍为强标（应为推标）。业务受理场所，未公示证书附表、业务流程、收费标准，无意见箱。3、未制定2018年质量监督计划；（2019）年质量监督计划中缺少水泥、墙体材料、砂浆、简易土工的监督项目。2019年质量控制计划中，缺少水泥、混凝土、砂浆、简易土工监控项目，无预先判据。4、2018年度没有做质量监督记录(本年度共出具报告16485份)；2019年质量监督记录中，均无监督项目、参数、使用标准、使用设备等的具体监督内容，对监督内容是否满足要求均划“√”。2018年、2019年质量监控报告中，均无人员/实验室比对方名字/名称、均无具体参数的比对数据及分析评审内容。2018年、2019年人员培训记录表中，人员签到非本人签字，无问答考核、书面考核等的证据。2018年、2019年内部审核，无不符合分布表。 2018年2次管理评审，内审输入信息不全。5、2016年2月22日复评、扩项涉及33类，其中钢结构焊缝只有1名授权签字人，数量领域覆盖不能满足省局326号文2名授权签字人的要求。6、杨锐岗位资格确认记录中，缺少对其报告解释人的确认内容。7、授权签字人张凤茹于2019年4月30日离职，但体系文件中仍有，修改页中也无内容。8、市政室2;克利夫兰开口闪点试验器挡风板不是黑色，不满足标准要求。管材室2：落锤冲击试验机附近无低温箱或冰水混合物容器。混凝土振动台（无磁力）、拌合用钢板（尺寸、挠度）不满足标准要求。YL-PST(M)无线超声检测仪无设备档案，无发票，无检定证书，缺少检测用四个传输线。电气室2：电线电缆垂直燃烧试验仪使用气源为液化气，不满足标准要求。市政室1;马歇尔电动击实仪未固定。天平室：2台电子天平使用的干燥剂已失效。9、证书编号G20180829A059智能塑性管材耐压测定仪校准证书确认记录中，缺少证书编号、校准机构及温度校准信息。证书编号G20180829A071测力环，无证书确认记录。10、防水室、拉力室（防水涂料、建筑涂料、节能材料检测）：试验无控湿设施；节能室1（单体燃烧试验）：样品调节无控湿设施。试配室：无加湿设备。11、导体电阻测试温湿度记录表中，温度记录为整数，应到0.1℃。12、市政室1：沥青混合料拌合、沥青混合料抽提试验缺少有效的通风设施。XX室（无牌）：火焰光度计无排风措施。环检室：γ能谱仪与气相色谱仪相邻，存在安全隐患。电气室1：导体电阻测试设备与电流负载温升试验机、恒温水浴、干燥箱、老化箱等设备同处一室，对测试结果有影响。电气室2：电线电缆垂直燃烧试验仪与电线曲挠试验机、电器开关潮湿试验箱、开关插座寿命试验台等设备同处一室，未采取隔离措施，相互间有不利影响。节能室2：建材不燃性试验炉，与导热系数测定仪、苯板切割机同处一室，对测试结果有影响。13、2019年3月4日化学分析用蒸馏水验收记录中，无技术要求、无数据信息。14、力学室：地上钢筋“样品流转卡”不固定（夹在钢筋中），无群组小标识；不同规格的已检钢筋样品，均无状态标识。15、样品室：水泥“留样标签”、留样样品登记台账中，无留样数量，塑料袋未封口；部分样品状态标识为未检√、已检√，错误。16、外携仪器设备使用记录中，均无试验编号或委托编号。编号2019-05-03121土的压实系数记录中，含水率试验用铝盒重量都是25.00g，经抽查50号铝盒重量23.62g，不一致。编号2019-04-01929蒸压加气混凝土砌块试验记录：缺少试件处理前质量信息，强度试件含水率、密度绝干质量无恒重过程，强度试验无加荷速度。17、编号2019-04-01929蒸压加气混凝土砌块检测报告：依据标准GB 11968-2006不正确。编号为2018-09-11437（2018.9.24）、2018-12-16132（2018.12.17）钢筋检测报告中，依据标准GB 1499.1- 2008、GB 1499.2-2007作废。 |  |
| 79 | 河北省地质矿产勘查开发局沧州实验室 | 1. 该机构为授权法人，但无不干预声明。2. 无法提供2018年及2019年除内审和管理评审之外的质量管理活动记录。3. 授权签字人未进行岗位资格确认。4. 所有校准证书未确认。5.化学试剂及标准物质无验收记录；无2018年标准物质期间核查记录。6.样品编号为201902-0003的样品委托日期为2019年1月4日，任务下达日期为2019年1月5日，PH值试验日期为2019年1月3日，设备使用记录为2019年1月8日，日期前后无法对应。报告编号为2019-0002、2019-0003所用的离子色谱无设备使用记录。报告编号为2019-0001所用的离子色谱设备使用记录与实际使用设备不符。 |  |
| 80 | 河北雷邦建材检测有限公司 | 1. 未按年度上报业务数据系统，未将《烧结普通砖》进行标准变更。 2. 未进行RB/T214-2017的转版，现行质量手册为2016版；缺少2018年质控计划，缺少2018年和2019年质控记录；2018年内审计划中内审组长为张巨伟，内审检查表中组长签字为于双双；2018年管理评审报告仅有封皮，无内容；无法提供2018年4月以后及2019年人员培训记录。3. 该机构授仅有一个授权签字人，权签字人未进行岗位资格确认。4. 抗折夹具不符合标准要求；2019年校准证书未进行有效确认，其确认认数据为2018年内容的直接复制。5. 标准物质无验收记录，无标准物质期间核查计划及记录。6. 编号为B2019-OOOO5混凝土实心砖的报告中砖的外观、尺寸偏差所列样品数量不符合标准要求。 |  |
| 81 | 河北衡天工程检测服务有限公司 | 1. 该机构认证附表中GB/T176、JC/T986标准未按规定进行标准变更 2.2019年质量监督计划监督内容及被监督对象不明确；2018年质控计划中水泥留样复测和钢筋留样复测两项未有效实施。3. 该机构目前仅有一名授权签字人，为欧元辉；其拟新增的授权签字人刘华、王雷材料已申报，但还未批准。4. 该机构15个用于做砂浆配合比的试模未进行自校。5. 水泥实验室环境脏乱差，墙皮脱落。6. 2018年标准物质和化学试剂无验收记录。7. 记录编号为W190500645、W190500646、W190500647、W190500648、W190500649、W190500650的砂浆配合比记录缺少保水率和表观密度试验过程数据，仅有记结果数据。此6份原始记录试验日期为2019年5月20日、2019年5月24日、2019年5月25日，目前还未出具正式检测报告。查该机构2018年此类报告均存在此问题。未见天平使用记录，经现场询问该机构人员李传辉确认其天平无使用记录；2019年有烘箱使用记录，2018年无烘箱使用记录。 |  |
| 82 | 泊头市惠泽建筑工程有限公司 | 1. 机构2018年质量监控计划制定不合理，仅采用内部人员比对一种方式；该机构2018年内审实施计划中内审组长与日程安排中内审组长不一致，分别为：苏丽娜和巩晓黎；该机构2018年内审检查表中的的检查记录不全，部分存在未填写情况，填写的部分未明确检查内容。2. 该机构两个授权签字人巩晓黎和高磊均未进行岗位资格的有效确认。3. 该机构编号为31069的电子计价秤在检定空档期（2019.03.226-2019.05.10）内出具检测报告30份安全网的报告。 4. 该机构扣件式建筑用脚手架钢管检测中断后伸长率检测方法不正确，检测人员不了解正确检测方法，操作不正确，实验设备无法读出断后伸长率数据，但该机构解释为断后伸长率数据为机读；安全网检测报告中样品数量不符合标准要求。 |  |
| 83 | 唐山市信达岩土测试有限公司 | 1.地址已发生变更未履行变更手续;2.未制定质量监督、质量控制计划；3.内审检查表缺少对授权签字人李江的审核记录，未对“土工试验组”、“加工组和副样保管”进行审核；管理评审未按15个输入和4个输出进行评审;4.质量负责人职能不清晰，对相关法律法规及质量体系运行常识不掌握;5.搬迁后设备未安装到位;6.正处于搬迁阶段，环境条件未达到检测要求;7.碳酸钠、苯二甲酸氢钾、铁矿石、铁矿石物相、可溶性总固体、水硬度、镁标液、钙标液等标准物质未建立标准物质领用台账;8.碳酸钠、苯二甲酸氢钾、铁矿石、铁矿石物相、可溶性总固体、pH值、菱铁矿标准物质未进行验收;9.核查《2018年度标准物质期间核查计划和记录》文件：有计划，核查方法无具体内容，核查记录无具体数据及人员签字，核查记录未格式化; 10.样品间无门牌标识，无样品间管理环境控制措施及记录，无样品管理职责上墙文件;11.样品标识无样品名称具体信息，无检验状态标识;12.无样品出入库台账；无留样台账；13.FX4/2018 铁矿石原始记录中无药品配制记录、计算公式等信息，计量单位错误，环境条件温度全部填写20℃，无单独环境记录；14.委托单中编号混乱，无连续编号，未见样品流转单，留样管理无台账。 |  |
| 84 | 河北四通建筑工程检测有限公司 | 1.组织机构图不能清晰标明其管理体系的职责和相互关系。授权签字人职责不明确;2.内审未对授权签字人职责进行评价；管理评审未按15个输入和4个输出进行评审;3.刘金宝不再担任授权签字人，体系文件中未及时说明，签字范围重叠领域的授权签字人签字顺序和分工未在体系中说明；4.水泥雷氏沸煮箱与烘箱等设备试放置一室，且未做排风除湿处置，影响设备正常使用；门窗三性设备缺少安全防护设施；洛氏硬度计设备安装条件不满足试验要求；5.机构缺少委托编号为：19-05-05294（样品名称：高强度扭剪型螺栓连接副）的检测所需H24扭剪扳手；6.节能室节能压力机与导热系数测试仪、样品加工设备共处一室，设备试验环境条件互相干扰；电线导体电阻试验装置与恒温水浴共处一室，设备试验环境条件互相干扰；角强度仪设备试验环境条件不满足标准要求；7.未对标准物质及化学试剂进行验收； 8.未建立标准物质期间核查计划；9.未制定2019年度能力验证计划； 10.样品室未做检测区域类别划分；11.缺少留样样品标识编号细分号；12.留样室缺少外加剂留样样品；13.委托编号：19-06-05924 混凝土抗水渗透性能设备记录中无检测准备过程信息，检测记录中时间安排至凌晨3点与实际工作状态不符，且未按照标准要求对0.1MPa加压8 h，仅加压1h，但报告中给出了P6合格的结论；试验编号SH190004（环检）空气采样原始记录中缺少采样点布置具体信息；试验编号HT190001（回弹法）原始记录中缺少回弹仪入库率定信息、缺少记录的电子存储路径信息；试验编号GQ190007（扭矩系数）原始记录中缺少连接副垫片不得转动的试验信息；试验编号SN190012（水泥）原始记录中缺少测试初凝间隔时间信息。 |  |
| 85 | 滦南县倴鑫建筑工程质量检测有限公司 | 1． 质量手册未按RB/T 214编写，4.5.5分包、4.5.15测量不确定度评定、4.5.23意见和解释、4.5.24分包结果等条款均以不适用表述；缺少人员一览表；2． 2019年未制定质控计划和人员培训计划； 3． 内审、管审工作均由李小宾一人完成；内审计划组员一栏空白，无内审员分工，内审员未采取回避措施，内审记录无具体内容，管审未按15项输入和4项进行评审；4． 未对授权签字人的岗位资格进行有效确认；5． 体系文件中授权签字人缺少签字识别信息；未增加第二位授权签字人的识别信息；6． 混凝土磁力振动台未进行有效固定；维卡仪固定在临时包装箱上，影响正常检测；土工击实仪放在力学室未安装固定、未贴停用标识；水泥检测室内无关物品过多，影响正常的检测操作；水泥净浆搅拌机搅拌锅与搅拌翅间隙未按规范要求定期自检并记录；7． 101-3A电热鼓风干燥箱校准证书，名称错误、蒸压加气块的部分检测温度证书里未检定，未进行有效确认； 水泥振实台安装不符合标准要求；钢筋标距仪未校准；水泥加水滴定管未校准；缺少混凝土配比试验100*100*100铸铁试模；8． 标养室喷淋设备不符合标准要求；标养室未配备备用电源且没有制定断电应急控制措施；该机构温湿度计未校准检定；9． 未建立标准物质台账; 10． 未对标准物质进行验收;11． 未建立标准物质期间核查计划; 12． 未制定能力验证计划;13． 缺少样品流转编号标识；14． 缺少样品室及留样室出入库记录；15． 委托编号：2019-04-00407（水泥）原始记录中凝结时间过程数据仅4个，不能复现整个检测过程；委托编号： 2019-06-01783（防水卷材）原始记录中样品状态调节未记录样品放置地点，无法溯源；委托编号：2019-06-01212（混凝土抗渗）原始记录中所用公式与实际检测不符。 |  |
| 86 | 石家庄市冀防工程检测有限公司 | 1．2019年度质量检测有效性控制计划中缺少预先判据。2.2019年4月10日进行的人员培训记录中缺少考核内容的相关记录，参培人员的考核结果未记录；2019年2月21日所进行的钢筋保护层厚度比对分析中缺少评审结论；2019年度内部审核未对授权签字人的职责进行审核；2019年度管理评审输入无具体内容。3．经询问最高管理者赵利国，该机构目前没有检测人员，无法开展检测工作。4.只有吴文华1名授权签字人，不满足要求。5．结构检测设备库与混凝土抗压试验、混凝土切芯、混凝土磨芯同处一室，不利于设备安全管理；缺少结构性能检测用辅助设施（加载装置、安装表座用支撑等）；万分之一天平放置在不稳定的台面上，不能保证设备正常使用。6.缺少外携设备的出入库记录。7．一体式数显回弹仪校准证书（编号：4JH190267）确认记录中确认依据不正确。8.天平室未建立环境条件记录。9．化学室处于开放的空间，无法保证试验的正常进行。10.缺少标准物质台账。11．编号为M2018060002（预制构件结构性能）委托单中缺少构件规格、设计图集，原始记录中缺少加载方式，且标准荷载前的加载级数不符合标准要求，缺少有效承压面积的计算等，所用仪器设备缺少加载设备，将不使用的一体式数显回弹仪列入设备使用信息。12.编号为M2018060001（烧结普通砖抗压强度）报告中检测结论不正确。 |  |
| 87 | 河北四达工程检测有限公司 | 1. 2016年8月1日通过的证书附表（编号：150301340129）中序号128、130、134、120、117等所用标准JC238-91（96）、JC/T690-2008 已废止，未进行上述标准所检测参数能力的取消备案。2. GB/T1499.2-2018中拉伸、弯曲已由原来的GB/T228.1-2010、GB/T232-2010更新为GB/T28900-2012，机构未进行标准扩项。 3. 体系文件转版不彻底，个别章节出现了上一版准则的用语（如：组织）；组织机构图不能清晰标明其管理体系的职责和相互关系。 4. 2018年内审检查表“检查内容”未按RB/T214-2017编制， “检查结果记录”无具体内容；管理评审未按规范内容进行输入和输出。 5. 赵彦国授权签字人缺少岗位资格的有效确认记录，且其人员档案中人员培训登记只记录至2015年7月15日，不连续；缺少保密承诺书以及公正性检测承诺书等；徐海波检测员岗位资格确认记录中确认岗位“见证取样、水、土、岩试验”与其实际从事的“土”检测不符，缺少岗位资格的有效确认。6. 砂浆搅拌机不满足标准要求；检测员现场解释用钢锉代替钢筋连续式标点机进行标点不符合要求，且标点仪未进行校准；水泥检测用加水器225mL缺少缺少状态标识，用150mL的容量瓶代替标准稠度用水量检测用量水器，精度不满足要求；JDS-1型电脑数控击实仪未进行有效固定且其放置在留样室，不符合要求；水泥检测室胶砂振实台、胶砂流动度测定仪安装方式不符合标准要求；水泥密度检测用恒温水域放置在基建办公室，与诸多杂物放置在一起，且其不适用水泥密度检测；防水材料检测用厚度计仅有1个（压足直径6mm），不满足使用要求；水泥检测用电子天平托盘已腐蚀漏洞，未进行及时更换；微机控制电子万能试验机(CMT4104)缺少0-200N的力值传感器；混凝土拌合物坍落度试验用底板配置不符合标准要求；天平室与诸多打印纸以及其他杂物放置一室，不满足标准要求。7. 微机控制电子万能试验机CMT4104检定证书未进行有效确认，未对使用的位移值进行检定/校准；水泥密度试验用恒温水槽、李氏瓶均未校准。8. 化学配液室内所用滴定管等玻璃器皿有效期至2018年6月17日，已过期。9. 混凝土外加剂物理性能成型室与廊道联通，环境温度不能有效控制，且缺少相对湿度控制措施。 10. 水泥成型室、混凝土拌合物性能试验室、防水材料检测室均缺少环境条件记录。11. 化学药品柜为木质，不符合要求，且其内有两箱未黏贴标签的盐酸和硫酸，存在安全隐患，未采取安全以及环境保护的有效措施；高温炉缺少高温警示标识。12. 缺少独立的样品间，不利于样品的安全保管。13. 未承接的样品直接放置在检测室内的廊道内，缺少有效标识，且不符合样品流转程序要求。14. 编号为WJ201905-0079水泥留置样品数量少，不符合要求；缺少留置样品台账以及处置记录。15. 工程编号WT201905-083土工含水率试验（烘干法）原始记录缺少烘箱温度及样品烘至恒量过程的信息；委托编号WJ201805-00006建设用砂颗粒级配试验原始记录缺少样品预处理信息；委托编号WJ201905-0096水泥凝结时间试验原始记录缺少复测确认的信息，安定性（代用法）试验原始记录缺少试件养护信息；3天28天胶砂强度成型时间、破型时间未准确至分钟，缺少样品状态调节记录信息。16. 委托编号WJ201905-0096水泥检测报告初凝时间、终凝时间检测结果描述不正确，检测结论缺少依据，声明中缺少检验检测机构的地址。 |  |
| 88 | 河北宏兴中电工程技术检测有限公司 | 中无荷载计算值和支撑环信息。①2019年质量控制计划内容不全，未覆盖产品大类；无2018年质量控制计划和实施记录。②2018年内审记录审核部门不全，按要素进行审核，同一条款涉及相关部门未全部审核。 ①水泥胶砂振实台与基座胶垫相连不符合标准要求。②力学室300kN万能试验机进行钢筋焊接接头拉伸试验，无安全防护措施。③现场未见非金属板厚度测试仪，设备履历表中只登记了2016年的校准情况，设备档案中无采购申请、验收记录以及往年的检定、校准证书等。④混凝土拌合用钢板不符合标准要求。⑤全自动高强螺栓检测仪未校准轴力参数，但出具了轴力的相关数据（W201812110）。混凝土成型室无加湿设备；防水材料室无温湿度自控设施。2019年标准物质期间核查记录中核查结论不确切；无标准物质验收记录；无2019年标准物质期间核查计划。样品委托编号按月流水编号。①W201904041水泥委托单未标识GB/T17671-1999。原始记录无样品调节记录；初凝确认次数不符合标准要求；终凝无试验现象描述，确认次数不符合标准要求；安定性无沸煮时间描述；无胶砂试件成型时间、破型时间未具体到分钟；无胶砂试件所用原材料质量记录。 ②w201904070植筋拉拔试验选用cJ-20型拉拔仪，设备量程不符合规范要求，且现场未见该设备，且无借用或出库记录，且证书存在空档期（2017年12月23日-2018年6月2日和2018年12月3日-2019年3月20日），原始记录③w201808095钢筋保护层记录中，检测值计算不正确。④w201808094回弹法检测混凝土抗压强度记录和报告中检测4个测区不符合规范要求；所用z 2017-1-s366384回弹仪校准证书已过期。进行了钢筋拉伸，抗拉强度结果不满意。 |  |
| 89 | 河北双诚建筑工程检测有限公司 | 体系文件编号规定不全。2018年内审对技术负责人、质量负责人审核条款不全。2018年管理评审资料无质量负责人、办公室、业务科总结报告。水泥胶砂振实台与基座胶垫相连，不符合标准要求。钢丝反复弯曲机安装不利于试验操作。WAW-300B万能试验机校准点最小为60kN,校准证书不满足做蒸压加气块荷载值量程要求。WAW-300B万能试验机校准点最小为60kN,校准证书不满足做蒸压加气块荷载值量程要求。HJ2018001室内环境检测报告氡的检测结果为5个数据，未填写原始记录中的平均值。DJ2018232地基检测记录中无混凝土龄期及强度值。B18000347植筋拉拔原始记录和检验报告中仪器编号不一致，记录中未体现支撑环信息,SH-V1拉拔仪校准证书校准结果不正确。B19000230管材检测报告中，批准和检测均为高哲一人。B19000263土工击实原始记录无土样制备过程描述，未填写击实类型、风干含水率。地基、结构等现场检测用抽样单代替委托单。钢筋盲样检测断后伸长率Z值可疑。 |  |
| 90 | 中交路桥科技有限公司 | 缺少现场检测工作控制程序；未对2019年质量监督计划中路基压实度（灌砂法）检测报告进行监督。位移传感器、振弦式采集仪、振弦式应变计、钢筋应力计、埋入式应变计部分设备送检，部分设备自校，无自校用设备的标准器；防水磨片机未进行有效的固定和无防护装置；高强螺栓力值传感器大部分均在2014年和2016年停用。水泥沸煮箱缺少警示标示；混凝土养护室内用温湿度计中湿度示值已无法正常显示，2019年标准物质台账页码标识不正确，无登记人、登记日期等信息。2019040021钢结构焊缝检测原始记录中，示意图均采用铅笔绘制；2019040026检测报告中，原始记录拉拔仪编号为SB468,检测报告中设备编号为SB429，不一致； 2018100160桥梁检测报告中，设备一览表中采用裂缝测宽、测深仪，记录中采用的是非金属超声波检测仪，不一致；钢筋锈蚀仪、电阻率测试仪等设备报告中均为2台，原始记录和出入库，设备使用记录中均为一台，所有检测原始记录和设备使用记录均为2018年9月15日，而检测报告日期为2018年05月20日，不一致。 |  |
| 91 | 秦皇岛市瑞开建筑检测有限公司 | 无法人代表贺朋祥对最高管理者贺小刚的授权书。2017年4月12日批准的地址变更，而2017年2月6日-2017年4月10日共出具的2017-00015砂浆强度检测等320份报告地址均为新地址秦皇岛市抚宁区环城东路千奥汇通物流园区3号楼。无技术室、办公室、检测1室、检测2室负责人的职责描述。2019年质量控制计划无判据要求。化学室部分移液管等玻璃仪器未贴状态标识。精密∏尺未进行校准。导体电阻测试区域与恒温水浴同处一室，试验有不利影响。防护热箱法热传递性质检测设备与导热系数测定仪相邻摆放，对导热系数试验环境有不利影响。委托编号2019-03555浅层平板报告和记录缺少检测部位基坑面积信息；其原始记录缺少计量单位信息。委托编号2019-03129回弹法原始记录缺少率定数值，碳化深度数值修约错误。委托编号2019-02166后锚固原始记录缺少荷载加载方式、加载速率信息。2019-05HJ0070环境检测原始记录缺少检测点布置具体信息。 |  |
| 92 | 秦皇岛路信公路工程试验检测有限公司 | 质量手册、程序文件均为2016年12月1日实施，未根据RB/T214-2017标准进行转版。2019年内审计划依据《检验检测机构资质认定评审准则》，不正确。2018年内审按要素进行审核，审核部门不全。2019年质量控制计划未覆盖产品大类，无判据要求。无《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》RB/T214-2017标准的培训计划和培训记录。。水泥量水器状态标识有效期2017年10月10日，已过期，且胶管已老化，不能正常使用。BM-Ⅲ摆式摩擦系数测定仪橡胶片使用周期超12月，不符合标准要求。 混凝土养生室、水泥标养箱已损坏，不能正常工作。混凝土回弹仪已停用，未见碳化深度测量仪、混凝土钢钻，酒精酚酞溶液。1000kN万能试验机不能正常使用。混凝土振动台、拌合用钢板不符合标准要求。混凝土室无环境条件记录，无温湿度表181008041热轧光圆钢筋记录、报告、委托单试验依据标准错误。19010011水泥混凝土检验报告，审核人、签发人已签字，试验人未签字，已加盖CMA印章和检测专用章，原始记录试验人未签字；2019年共出具17份报告，其中12份报告均有上述问题。190409011无测限抗压检验报告试验人、审核人未签字，签发人已签字，未加盖CMA印章和检测专用章，原始记录试验人、复核人均未签字，样品检测任务单样品员、领样人均未签字；检验报告中试件编号为1-9，原始记录表中试件编号为10-18，不一致。 190429011水泥混凝土抗弯拉强度检测原始记录为抗压强度试验记录，设备使用DYE-2000压力试验机，不正确；试验人、复核人均未签字。 |  |
| 93 | 昌黎县大地工程质量检测有限公司 | 无体系文件编号规定。2019年质量控制计划未覆盖产品大类。2019年4月12日进行的河砂监督记录无监督总结论。水泥胶砂振实台与基座胶垫相连，不符合标准要求。缺少水泥密度用恒温水槽。节能样品状态调节用恒温恒湿养护箱设备数量不足，与业务工作量不匹配。试验用滴定管、水泥净浆量水器、水泥胶砂量水器未校准检测区域无限制标识。 建材制品燃烧热值试验仪与建筑不延燃试验炉同处一室，试验环境有不利影响。导体电阻测试区域与恒温水浴距离太近，试验有不利影响。配比室、水泥1室无加湿设施。 盐酸等危化品台帐和出入库记录未体现双人保管。缺少基准水泥、水泥细度和比表面积标准样期间核查计划及记录。 无蒸馏水的验收记录。外加剂未按标准要求进行留样。W190611607抗渗试验已完成无原始记录；W190611608抗渗试验已作5个压力，无原始记录。W190713273钢筋原始记录最大力总延伸率断裂后距离有数值记录，而留置的验后样品未见打点痕迹。W190712768抹面砂浆粘结强度记录已填写，不能提供试验后的试件。 |  |
| 94 | 辛集市康安工程质量检测有限公司 | 1、质量手册为2017年版；程序文件为2016年版，未按RB/T214-2017以及相关要求进行有效转版。 2、2018年11月10日-12日进行了内审，依据《检验检测机构资质认定准则》等； 2018年11月20日进行了管理评审，依据《检验检测机构资质认定准则》等。 3、注册结构师、岩土师注册问题：注册在本单位，未提供社保证明. 4、姜乐岗位资格确认有考核记录，无岗位资格的确认文件。 5、标养室温湿度记录与实际状态不符。 6、有2016年标准物质台账，未对标准物质进行期间核查。 7、2019年制定了比对和验证实施计划但未列明计划参加的能力验证或比对项目。 8、实验室水泥留样为水泥试验后的残样，未按规定对来样水泥进行检验样品和备用样品的分割。 9、未建立水泥留样出入库台账。 10、样品间有无样品标识的钢筋焊接试件。 11、蒸压加气混凝土砌块抗压强度试验未进行样品含水率试验，抗压强度结果不可溯源。 12、钢筋委托单样品数量为1组，没有具体测试样品数量，每根样品无长度描述。 13、钢筋重量偏差项目有1根钢筋长度小于500mm。 14、门窗原始记录中将委托单中的玻璃最大尺寸作为门窗外形尺寸。 15、瓷砖委托单中样品数量不具体（1组），没有具体样品数量，检验报告中项目为“表面质量”，资质认定证书附表中参数名称仅显示“尺寸”。 16、原始记录缺陷：委托编号20180349慈康元健康产业二期工程果汁车间回弹法检测混凝土强度记录无检测人、校对人签字，无测试日期。 17、辛建检（D）20190373鹿州商城检测竖向抗压静载试验记录无仪器设备信息，无动测检测记录。检测依据标准《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002检测时已经作废，应为2018版本。18、公园首府9#住宅楼结构实体钢筋保护层检测原始记录涂改多处，检测次数每根钢筋一次，不符合GB50204-2015。 |  |
| 95 | 河北金旭工程检测有限公司 | 1、2018年8月12日-13日进行了内审，查内审检查表，检查记录结果为“查看设备档案符合”“查看采购程序符合”等，记录不详细。 2、查2019年度质量控制记录，对桩基完整性试验、复合地基载荷试验等采取人员考核方式，记录信息不完整，缺少人员操作考核的记录，仅有确认记录。3、JXJC-2019-028住宅楼检验原始记录使用的设备与外携仪器设备使用登记表该报告使用的设备不一致：原始记录使用的设备为编号JXJC-YQ-06电阻应变传感器、编号为JXJC-YQ-11和JXJC-YQ-12位移传感器、JXJC-YQ-21号320T液压千斤顶、JXJC-YQ-24号200T液压千斤顶等，外携仪器设备使用登记表该报告使用的设备为JXJC-YQ-04电阻应变传感器、编号为JXJC-YQ-7和JXJC-YQ-8位移传感器、JXJC-YQ-19号320T液压千斤顶、JXJC-YQ-22号200T液压千斤顶等。设备使用台账上未登记使用记录。 4、电阻应变式传感器（编号Y441）北京航天计量测试技术研究所出具的检定证书JD2b2019-03-12326量程为0-3000KN，但检定点最大为3000kg。 5、编号150319静力载荷测试仪确认证书缺少力和位移的限差指标，评定结果也无实际结果和允许误差的对比。 6、hbjxgcyxgs-0312-35手动立式油压千斤顶检定证书提供的校准公式不适用（kN到kN)，实验室未进行结果确认。 7、JXJC-2019-028号7#住宅楼、JXJC-2019-026号2#住宅楼检验报告判定用语中含有分析用语，不适宜，应删除。 |  |
| 96 | 容城县天益建筑工程质量检测有限公司 | 1、2019年4月19日由李涛对公司进行了收购，公司名称、地址未变，变更了法人，未办理变更手续。2、2018年度未上报国家统计局机构业务数据3、公司名称、地址未变，变更了法人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人等，未办理变更手续。4、公司现未开展工作，体系文件等文件均为原公司的，未按照RB/T214-2017以及相关要求进行有效转版。 5、未制定2019年度质量监督、质量控制、人员培训、内部审核、管理评审计划。 6、未开展有效质量管理活动. 7、公司的人员未到岗。 8、设备2019年到期未进行校准/检定，2018年1月至今未开展检验业务，无设备使用记录。 9、实验室环境凌乱，未提供温度湿度等环境记录。 10、无样品库，无相关样品流转记录。 11、2018年1月至今未开展检验业务，无检验记录及报告。 12、无人员操作，无法进行盲样考核 |  |
| 97 | 安新县真诚建筑材料检测有限责任公司 | 1、 未制定2019年度质量监督、质量控制、内部审核、管理评审计划。 2、内审于2018年8月16日-17日进行，内审材料中没有提供内审检查表。 3、因雄安新区管控政策，自2018年1月至今未开展检验业务，无设备使用记录。 4、编号AXZCSB-14电子天平校准证书有效期2019.5.31，已过期，未续检。 5、编号AXZCSB-05水泥胶砂振实台设备与底座之间有胶垫连接，不符合试验方法要求。 6、编号AXZCSB-13电热鼓风干燥箱校准证书未做确认。 7、化学药品柜未双人双锁。 8、因雄安新区管控政策，自2018年1月至今未开展检验业务，未提供温度湿度等环境记录。 9、样品室兼做留样室，应设立独立样品室。 10、无相关样品流转记录。 11、雄安新区建设2018年1月至今未开展检验业务，无检验记录及报告。 12、钢筋拉伸性能（下屈服强度、极限抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率），其中断后伸长率参数考核结果为Z值可疑。 |  |
| 98 | 廊坊市筑科工程材料检测有限公司 | 1. 无授权签字人岗位资格的有效确认记录。 2. 缺少收缩率测头、限制膨胀率设备、石灰细度筛（0.2mm、0.09mm）。泌水率、凝结时间筒尺寸不满足规范要求。击实仪悬空安装。检测室内两台抗渗仪设备编号ZBSB026/164的设备使用记录与设备无法对应。土工筛未校准、李氏比重瓶仅校准一支。 3. 限制膨胀率、收缩率比试验缺少恒温恒湿控制；土工室比表面积未见环境记录；综合室混凝土配合比1903002试验3月12日湿度48%不满足规范要求。 4. 2019年标准物质期间核查计划未包括全部标准物质（如细度粉等）。缺少硝酸入库记录。 5. (1)水泥SN180004记录中缺少胶砂强度称量记录及破型时间的具体时分。(2)W190100002抗渗记录中抗渗仪编号JC-026与实际使用ZKSB-164不对应，抗渗W190100020记录检测日期2019.2.4~2019.2.6与设备使用记录时间2019.2.2~ 2019.2.4不符；委托单制样日期2019-1-7收样日期2019-1-7；报告检测日期2019.2.4 ~2019.2.6报告日期2019.2.4逻辑不符。(3)钢筋W190500072检测依据GB/T 1499.2 -2018缺少屈服强度、抗拉强度、断后伸长率检测方法GB/T 28900-2012。 |  |
| 99 | 廊坊市振兴建设工程质量检测有限公司 | 1. 机构部分检验检测标准（GB/T 50080 -2016、GB/T 18046 -2017、GB/T176-2017等）变更未办理变更手续。 2. 2018年12月内审未按照转版标准进行。2019年监督记录编号02~06无被监督人员。2018年9月管理评审记录未体现体系文件的转版。 3. 无授权签字人岗位资格的有效确认记录。 4. 缺JTG E42-2005压碎值试验用金属筒、缺土工筛、缺磁力振动台；马歇尔稳定度设备停用取代设备不满足规范要求。沥青混合料击实仪安装不满足要求。针入度针校准结果不满足规范要求未有效确认，延度仪、低温恒温水浴箱未校准常用温度点，未见化学用玻璃量具校准证书。 5. 缺少收缩率比温湿度控制设施。未见比表面积试验环境记录，混凝土试配室无环境记录。 6. 无2019年标准物质台账和期间核查计划。 7. （1）击实WZX190500644记录缺少击实曲线，报告中最终结果与曲线不对应。（2）水泥WZX190601103委托单缺少检测依据，胶砂强度记录成型时间6月6日，3天破型时间6月6日。 |  |
| 100 | 廊坊市鑫宇工程检测有限公司 | 1. 2019年监督计划未针对全部检测人员制定。未能提供2018年质量控制记录。 2.（1）注册岩土工程师杨小荟人员档案缺少人员经历、承诺、确认等记录。（2）无授权签字人岗位资格的有效确认记录。 3.（1）从2019年报告台帐中抽取5份报告：编号检字（2019）第003、020、043、053、068号，编号020未能提供报告记录， 其中除043、053号外，提供了2份报告003、068号均不能提供原始采集数据记录。追加抽查2019年10份记录和报告：编号检字（2019）第050、054、056、057、066、081、082~085号。其中编号084未能提供报告，除056、085号外，其余报告7份，均未能在有效时间内提供原始记录资料。（2）抽取2018年5份记录和报告，编号检字（2018）第058号（锚杆）的原始记录中：缺少所用拉拔仪穿心张拉机信息，数据存在涂改。编号检字（2018）第031号（强夯地基）的原始记录中：各静载试验点未记录试验起始终止时间，无检测点位置布置示意图，未说明各试验点的标高。 |  |
| 101 | 廊坊市环泰建设工程质量检测有限公司 | 1. 机构2019年1月搬迁地址，由原廊坊市安次区仇家庄乡肖辛庄村搬到东永丰村（执照日期2019-5-6），未办理变更手续。查未出具检验报告。 2. 2019年监督计划未针对全部检验人员制定（仅对新开展项目制定）。 3. 仅有1名授权签字人，且无授权签字人岗位资格的有效确认记录。 4. 标准物质台账未包括标准粉、标准砂等，2019年标准物质期间核查计划未包括全部标准物质。 5. （1）委托单编号W180400033/ W180400072为同一样品，出具编号B180400033报告，该报告中委托日期、检测日期、报告日期均为2018年4月30日，记录中试验日期为2018年4月2日，设备使用记录为2018年4月30日。（2）无机W180500103委托单单位符号错误，记录中未注明采用方法、未附击实曲线，质量损失超过规范要求的1g，缺少养生时间节点记录，记录为复印件不是手写体。（3）压实度W180500243记录为复印件，检验编号检验日期均为复印。（4）试验编号J180500242（砂子）的原始记录：检验依据JGJ E52-2006错误，且与委托单的检测依据(JTG E42-2005)不符，所用设备电子天平、振筛机、干燥箱缺少编号信息。 |  |
| 102 | 廊坊市宇达建筑材料检测有限公司 | 1. 无授权签字人武学敏岗位资格的有效确认记录。 2. 同一设备出现不同的设备使用记录，有手写有打印，体系文件未规定；土工筛未校准；烘箱(出厂编号170204)未校准常用温度点（60、80）℃；电子万能试验机（WDT-W-5KN）未校准位移。 3. 涂料、防水卷材室未配备恒温恒湿设施，配比室无控湿措施。 4. 无2019年标准物质期间核查计划。 5. 缺少留样台账。 6. （1）编号ZY19050008（砌块） 记录中无所用压力机、烘箱设备编号信息，未提供测量尺寸、质量的设备信息，密度等级与委托单不符，委托单W190503742缺少GB/T 11969 -2008标准，样品规格与实际规格不一致，报告中试验日期2019.5.24为试验结束日期，无实际起始日期。（2）编号W190605680记录缺少测厚仪信息，报告中依据标准GB/T 19250 -2003为过期标准。 |  |
| 103 | 廊坊市益祥房屋检测鉴定有限公司 | 1. 未能提供GB/T 1499.2-2018、GB/T 1499.1-2017等检验检测标准变更手续。 2. 2019年度质量监控计划与2019年监督计划，序号1~2均为现场监督，二者概念不清。 3. 授权签字人仅王建国1人（检查时在国外不在现场），且无岗位资格有效确认记录，数量不能满足要求。 4. （1）2018、2019年的外携仪器设备出入库记录缺少验收人签字标识，未填写页码。（2）2019年的期间核查计划未列入钢筋保护层厚度检测仪。（3）设备编号YX/YQD-148回弹仪期间核查率定记录无环境温度、钢砧编号信息，未说明率定的方向（位），未对核查测试数据进行精度分析。 5. 无2019年标准物质期间核查计划。 6. 机构2017年9月29日取得资质以来未对外开展检测业务，无对外检测报告。 |  |
| 104 | 中太建设集团（廊坊）工程检测有限公司 | 1.营业执照经营范围未包括防水材料、外加剂、粉煤灰相关检测范围。 2.委托编号201812-02768钢筋反向弯曲报告签发日期2018.12.17，简易扩项批准日期2019.1.7，在批准之前出具了报告。委托编号201811- 02493、201811-02494、201812 -02766也有同样问题。 3.2019年度监督计划未针对检验人员制定，2019上半年监督记录无被监督人员。 4.（1）编号75513106低温柔性测试仪未更换有效的状态标识。（2）编号JCSB143、JCSB144的万能材料试验机2019年校准证书确认记录均无确认依据。（3）编号JCSB016电热鼓风干燥箱使用维护记录开机时间的修改未按规定杠改。（4）防水卷材用XLD-1A电子拉力机缺少连续记录力和对应距离的装置。 5.（1）标准物质台账未登记标准粉，期间核查计划未针对标准物质的特性制定和未包括标准砂等全部标准物质。（2）无化学试剂台账。 6.（1）试验编号LJ19070333(钢筋)记录中检测依据GB/T 228.1 -2010在委托单中未登记，所用万能试验机缺少编号信息，未反映加荷速率。（2）委托编号201906-01993水泥记录中未描述强度的成型、破型具体时分。（3）委托编号201906 -02177击实记录中修改采取刮改。（4）委托编号201907-02434干密度未附测点示意图。（5）委托编号201906-01994集料检测记录中缺少检测日期，编号016烘箱未填写设备使用记录。 |  |
| 105 | 固安县昊海建筑工程检测有限公司 | 1. （1）HX-15砂浆搅拌机不满足标准JGJ/T 70-2009要求。（2）缺少土工筛。（3）防水试验用全自动控温控湿设备校准证书（编号：HC 190220245）确认记录中未体现标准要求。（4）未发现碱含量试验用电热板。 2. （1）双端面磨石机、自动岩石切割机与外检设备同处一室，不利于外检设备的有效控制。（2）管材管件室无温湿度控制措施。（3）火焰光度计气瓶缺少安全防护措施。 3. （1）无标准物质期间核查计划和记录。（2）化学药品实际控制为单人双锁未按照体系文件规定执行；未对化学试剂进行验收 。 4. （1）2019年7月16日收到的试块样品在标养室内堆放养护。（2）编号20190718138正在试验过程中的试样无标识。（3）主体检测登记台账无受控编号，试验编号刮改。（4）钢筋、试块、抗渗、砂石样品区未受控。 5. （1）编号2019061857/856拉拔报告中数据与原始记录中数据不一致，记录中缺少试件部位，检测日期6月20日的锚杆拉拔仪098设备使用记录中未记录，出入库记录未记录。（2）编号20190508860击实任务流转记录中缺少试验编号，记录中缺少击实方式，最大含水率结果选择不合理，报告中单位符号错误。（3）编号20190614816委托单中未记录样品数量，记录中缺少植筋信息，测点示意图、标准抗拉力计算过程，拉力下降值无单位，无样品状态描述。（4）试验编号为20190508744电线电缆检测委托单和报告中均未体现方法标准，且检测报告中的检测项目与委托单不一致。（5）编号20190100404插座委托单中实际委托2个规格，委托单中未记录，分段容量检测时间与规范不符（规定100个行程，每分钟30个行程，每组需要3分20秒），实际使用记录中记录时间为2分钟。 |  |
| 106 | 固安宏景工程质量检测有限公司 | 1. 2019年监督计划未针对检测人员制定。 2. （1）土工筛未校准已出报告（HJ2018010278等）；砖试模未校准已出报告(HJ2018009133等) 。（2）配比室混凝土试验用钢板、振动台不满足规范要求已出报告（HJ2019001111等）；砂浆搅拌机不满足规范要求已出报告（HJ2019001857等）。（3）钢筋用万能试验机未固定。 3. （1）化学室未配置灭火器。（2）药品柜无通风措施 。 4. （1）未对全部标准物质进行期间核查，核查频次与标物性质不符。（2）未对化学试剂进行验收。（3）2019年5月6日配制的稀硫酸（氨吸收液）无溶液配制记录。 5. （1）HJ2019005056混凝土试块在标养室未按规定间隔存放养护。（2）样品状态标识与程序文件规定不符。 6. （1）编号HJ2019004498焊接钢筋委托单未注明检测依据，样品数量未具体到根数。（2）编号HJ201900508拉拔记录中承载力设计值无出处，示意图中未标明具体检测位置。（3）编号HJ201809038砌块委托单样品数量不明确，缺少必要的样品信息，记录中未记录60℃保温时间节点。（4）编号HJ2018009294集料筛分记录中未考虑损耗率。（5）编号HJ2018010133 PVC-U管材检测委托单和报告中均未体现方法标准，原始记录中未体现设备编号。（6）编号HJ2019004732防水卷材报告中未体现拉力试验现象，且依据标准未体现方法标准。 |  |
| 107 | 廊坊市双信市政工程检测有限责任公司 | 1、2019年一季度、二季度未按要求在国家总局直报系统中录入报告编号。2、缺少对两名授权签字人的岗位资格确认记录。3、现场发现混凝土配合比试验用钢板为镀锌板，厚度不符合相关标准要求。4、落锤式弯沉仪通过比对方式进行溯源，在2017年通过与国家道路及桥梁质量监督检验中心进行了比对结果为满意，并建议2018年10月31日之前参加下次比对试验，但在2018年度该单位与廊坊市衡翔道桥工程检测有限公司进行了比对，并以此结果作为仪器设备的量值溯源。5、未建立化学试剂台账。6、水泥标准样品台帐登记数量为2个，但实际现场发现有5个水泥标准样品，并有2个超期。7、报告编号为SJ19-06-00257的弯沉检验记录，其备注中的回归系数表达a=1,b=0，错误。（实际应为a=0,b=1）。8、编号为WC9060007、WC9060008、WC9060009三份回弹弯沉检验报告显示其检测时间均为2019年6月19日，其检测点数量分别为78、96、210个，其工作场所涉及胜芳镇和固安区域新中街。查看使用的落锤式回弹弯沉仪出库记录为上午7点，入库记录为下午16:30分，同时该设备外出高速公路行驶时间显示6月19日10点46分在固安口下高速，返程时间在同一天的15点22分在廊坊西下高速。经核查标准该段时间内无法满足其工作量的时间需求。9、BJ19-03-00001 钢筋反向弯曲缺少人工时效检测过程。“标准要求”栏目中的内容描述不规范.10、BJ18-08-01549钢筋重量偏差的检测长度有三根的长度分别为495mm、495mm、493mm，不符合规范中≧500mm的要求。 |  |
| 108 | 廊坊市万新工程检测有限公司 | 1、该单位2018年12月20日发布2019年1月1日实施了2018版管理体系文件，但在2018年11月25日进行的管理评审工作中，未涉及相应的内容。2018年度的管理评审与2017年的管理评审资料雷同,其输出内容除年号不同外其他均一样且不符合实际情况。2、缺少对两名授权签字人的岗位资格确认记录。3、现场发现编号为LW-8-06自动混凝土渗透仪第1个排水孔，不能正常排水，该设备不能正常使用（记录显示最后一次使用时间为6月16日）。LW-8-04自动混凝土渗透仪不能正常加压，设备不能正常使用（记录显示最后一次使用时间为6月25日）。4、混凝土配合比室缺少沉淀池。5、现场未看到火焰光度计所使用的的燃料气瓶罐。6、水泥标准样品登记数量12个，实际数量7个，领用后未及时登记，未对水泥标准样品进行有效核查。7、样品间的样品存放架缺少分区标识 8、试验编号为SY190500063的密度试验记录（灌砂法）第2页有刮改现象。9、BWX190606003钢筋机械连接件委托单样品数量3根，但记录和报告的试验数量是2根，不符合标准规范要求。10、BWX90605967钢筋原材“标准要求”栏目中的内容描述不规范。11、LW-8-06自动加压混凝土渗透仪使用记录表，记录时间2019年5月9日至12日检测的编号为KS190500095与2019年5月7日至9日检测的KS190500092记录时间顺序颠倒。12、报告编号BWX190503594、BWX190503596出具报告日期为2019年5月15日，领取报告日期为2019年5月12日。13、LW-8-04自动混凝土渗透仪使用时间为2019年5月5日至9 日，两次开关机时间与原始记录中的实验时间不一致。14、BWX190606003钢筋机械连接件委托单样品数量为3根，但记录和报告的试验数量是2根，不符合标准规范要求。 |  |
| 109 | 河北鸿海钢结构工程检测有限公司 | 1、2019年未按要求上报国家统计局机构业务数据。2、未对转版后的体系文件进行及时培训。2018年3月28日的管理评审与2019年2月1日的管理评审输出的内容雷同。3、该单位于2019年1月1日，实施了新版体系文件（HHJC/ZL-2017)，但到目前尚未按新体系文件的要求进行内审工作。4、该单位虽有李刚和高永康两位授权签字人（两个人的领域合并在一起后覆盖检测全领域），但其检测项目的各领域分别只有一个授权签字人，未对检测人员和授权签字人的资格进行有效确认。5、未对标准物质进行期间核查。6、委托编号为HHJC201900275的试验任务单中，记录了试件的测试尺寸，但缺少计量单位，有涂改现象，未按要求进行杠改。7、委托编号为HHJC201900180的钢材力学性能检验，其一拉伸试件拉至颈缩但未拉断，不符合标准要求，且在检测报告中给出了断后伸长率。8、现场查看：其委托编号为HHJC201900073的检测工程所在地为河北张家口宁远机场，检测日期为2019年4月29日，检测人员为崔殿好，其委托编号为HHJC201900138的检测工程所在地为安徽省六安市，检测日期同为2019年4月29日，检测人员同为崔殿好。 |  |
| 110 | 河北秉龙检测有检测技术服务有限公司 | 1、现场发现钢筋反复弯曲试验设备安装方式使被测钢筋不易放入，不符合相关要求。2、砂浆回弹仪校准证书的确认记录中，其依据标准写为“满足贯入法检测砂浆抗压强度”的要求。3、设备编号YQJG-003-04、05、06的混凝土回弹仪的确认记录中溯源单位与实际校准单位不一致。4、设备编号YQJG-004高强回弹仪确认记录缺少示值误差的确认。5、编号为BD2019-017的水泥留样数量不足6kg,不符合标准求。6、报告编号为HBBL/JG-201900023的原始记录中，缺少回弹测区示意图。7、报告编号190500069砼配比记录中缺少拌合量、图解法的曲线、塌落度、试配强度基准数据的导出过程、假设密度、和易性的信息，报告缺少塌落度的信息。8、报告编号190600130钢筋委托单和原始记录有最大力总延伸率、重量偏差、反向弯曲，但报告中未显示；声明信息量缺少地址、电话等信息。 |  |
| 111 | 石家庄市藁城区广安建筑工程质量检测有限公司 | 1、单位的授权签字人仅为周会民壹人。2、编号为10252的混凝土抗渗仪在2019年7月2日进行了编号19060066的抗渗试验，但现场查看设备上留有很多灰土，安装试件的试模锈迹明显，没有使用的痕迹。3、编号为A-17X218混凝土抗渗仪在2019年7月2日进行了编号19060069的抗渗试验，但现场查看设备上留有很多灰土，安装试件的试模漆模无划痕，没有使用的痕迹。4、水泥室的温湿度表已不能正常显示温湿度，但检验人员仍在使用。5、现场查看钢筋焊接试件样品有39组，但查看样品委托单，应有42组，收样员解释是由于原样品长度超长，要求委托单位拿回去进行处理了。 6、水泥留样处置记录中编2019042206-2207、2019042316、2019042420、2019042632留样日期2019年4月15日、16日、18日、22日，处置时间2019年6月5日、6月17日、6月18日、6月22日，不符合留置3个月的要求。7、经查6月13日至7月3日样品登记台帐有混凝土抗渗试块，抽查了其中试验编号为KS19060040和KS19060041两实验原始记录，显示均尚未开始试验，但现场不能找到其样品。8、样品间里有大纸箱等与样品无关的杂物。9、查委托编号W190700410（C30砼试块，100mm×100mm×100mm）试验记录加荷荷载值分别为321.93、369.37、451.95kN，加荷时间分别为8、14、14 s，其加荷速度约为4MPa/s、2.7MPa/s、3.2MPa/s超出标准规定（0.5～0.8MPa/s）。 |  |
| 112 | 河北准联建设工程检测有限公司 | （1） 3.2未提供GB/T176和JC/T986标准变更资料。 （2） 4.22019年质量控制计划缺少评价标准。 （3） 6.3未提供101-1干燥箱（2019.2）、MD-01M温湿度控制仪（2019.4）校准证书确认记录。 （4） 7.1 场所一（绿化南路三十五号）包括水泥和掺合料成型、混凝土和外加剂检测、建筑节能及管材检测环境条件不满足相关规定的恒温恒湿控制要求。场所二（陵园路114号）包括水泥和掺合料检测、砂浆室、混凝土和外加剂检测、建筑节能检测、管材检测、涂料腻子检测、环境检测等环境条件不满足相关规定的恒温恒湿控制要求。 （5） 10.2 绿化南路35号地址样品管理室检后样品无标识。 |  |
| 113 | 唐县飞达建筑工程质量检测有限公司 | 1、GB/T 1596-2017（2018.06.01实施）、GB/T5101-2017（2018.11.01实施）、GB/T 176--2017（2018.11.01实施）、GB/T13788--2017（2018.04.01实施）均未办理检测方法变更手续。2、质量手册、程序文件、批准令的人员签署均为打印。业务受理场所，未公示营业执照、资质证书、承诺书，无意见箱。3、未制订2019年质量监督计划。2019年度质量控制计划中，无预先判据，缺少砂石、墙体材料、简易土工、混凝土、防水卷材的监控项目。2019年度内审计划中，无审核部门的具体分工安排，无审核组人员、无审核时间，依据“…评审准则”错误。2019年度管理评审计划中，主持人打印为“经理”，评审依据“…评审准则”错误。4、2018年只做了2份水泥、钢筋监督记录（出具5000多份报告），未涵盖业务工作范围。2019年3月钢筋、水泥项目人员比对结果，无具体比对分析确认报告。2019年1月按计划实施的6次培训，均无考核评价的证据。2018年12月1日内部审核共开具1项不符合、不深入，无不符合分布表，未形成内审报告。 2018年12月5日管理评审，无主持人，输入项缺少质量目标的可行性、风险识别可控性、上次管理评审措施跟踪情况等内容。5、2018年2月8日复评涉及12类，63个参数，只有1名授权签字人，数量领域覆盖不能满足省局326号文2名授权签字人的要求。6、2台抗渗仪“仪器设备使用记录”中，7.21以后的 “开始使用状态/结束使用状态、检测项目、异常情况”栏，均已填写上，与实际不符。7、证书编号WH1906015低温试验箱校准证书未校准试验温度点；电热鼓风干燥箱、砌墙砖振动台校准证书未进行确认。8、防水材料室、天平室无环境条件记录。9、业务受理与试验区域、办公区域之间未隔离，缺少禁入控制措施和禁入标识。10、2019年6月16日购置的标准粉无验收记录。11、实验室防水卷材、钢筋、砂石样品无状态标识。12、水泥留样记录和标识卡中，均无数量，留样数量不足6kg。13、编号2018-10-04180砂记录，含泥量、泥块含量无恒重记录。14、编号2019-05-01444混凝土试块报告，收样人与检测人员重复。编号2019-06-03595高延性冷轧钢筋报告中，屈服强度、最大力总伸长率参数名称不符合GB/T 13788-2017标准要求。编号2019-05-01505钢筋检测报告中，GB/T228.1-2010、GB/T232-2010方法标准使用不正确，不符合GB/T1499.2-2018要求。抽查个别水泥、钢筋检测报告中，检测、审核为同一人（检测为2人），无样品数量。15、现场考核：钢筋盲样（G81）下屈服强度、抗拉强度不满意，断后伸长率可疑。16、档案室部分近期检测报告、原始记录、委托单，散放未装订，未及时归档。 |  |
| 114 | 河北翼民工程试验检测有限公司 | 1.未转版，该机构执行2016年7月25日生效的YMSJGS/SC-2016《质量手册》第1次修订版；2.实施了质量管理活动并有相应记录；2018年2月12日内审报告中审核综述记录的不符合项为0个，2018年2月14日进行的管理评审记录中质量负责任人蒋新龙工作汇报中记录该机构2017年内审1次，发现不符合2条，与内审报告统计不一致；2018年管理评审记录中质量目标实现情况中首次提交报告无差错率为90%，未实现其YMSJGS/SC-2016《质量手册》4.5.2.1.4b)中设定的99%目标，但在管理评审报告中未按要求给出相应改进建议描述；2018年2月14日对王召飞、魏庆军的监督记录中“设备操作情况”栏未记录具体操作的设备信息及设备状态信息；3.水泥室跳桌基台与墙体接触，不符合墙体要求；砂石筛状态标识已超期；4.设备编号（136）3000N应力环未检定百分表，但未用该设备对外出具报告；检定计划中所填写的检定单位非实际检定单位；设备编号025水泥混凝土搅拌机内部校准记录无校准过程信息，无所用校准仪器信息，上次校准为外部校准，有效日期截止到2018年8月29日，此日期之后未用该设备对外出具报告；设备编号030电子台秤校准证书的确认记录中依据标准不正确；器具编号1338混凝土回弹仪校准证书结果未能覆盖校准回弹仪所要求的全部项目，但未使用该设备对外出具报告；混凝土室混凝土成型试模设备标识无设备编号信息；无QYL10油压千斤顶校准证书确认记录；103-1百分表2018年校准证书确认记录中无该设备就满足的检测项目信息；弯沉仪自校记录中缺少“挠度”自校信息；5.混凝土室无加湿装置；6.低温水浴箱与沥青薄膜烘箱同处沥青室，且距离过近，同时使用时对低温水浴箱中水温影响较大；7.未提供2019年标准物质台账，未提供水泥标准砂的领用记录；8.报告编号w201901-0003（桥梁检测）记录中未填写设备编号，未填写图及照片的电子记录的存储路径，裂缝位置、护坡塌陷位置描述不准确，未填写无病害部位的检查情况的信息；报告编号w201903-0011（素土击实，CBR）记录中未附击实曲线；报告编号w201801-0003(混凝土验证配比）记录坍落度平均值计算错误；报告编号w201803-0010（细集料）记录中含泥量、泥块含量、密度均为填写试样的烘干过程信息；W201904-0037（验收检测）弯沉试验记录中缺少回弹弯沉试验用车信息，缺少温度及其修正值信息，缺少具体检测部位信息，路面压实度检测记录缺少“横距”信息和电热鼓风干燥箱信息，面层厚度检测记录缺少检测仪器信息和“横距”信息；W2019030010（复合地基承载力）缺少检测设备信息； |  |
| 115 | 唐山科正钢构检测有限公司 | 1、2019年3月4日法定代表人以授权书的形式授权最高管理者，无不干预声明。 2、最高管理者变更未办理变更手续。未办理《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T230.1-2018标准的变更手续。 3、2018年9月25日转版现行有效的TSKZ/GL-2018《管理手册》附录5.2组织机构框图中的内容为其它单位的组织机构框图的内容。附录5.1法人单位营业执照为其它单位（玉田县九天建设工程质量检测有限公司）。未制定2019年培训计划、质量控制、质量监督计划。2019年5月15日实施的内部审核活动，审核依据为旧体系内容（审核依据、审核最高管理者为王怀民，2019年3月4日任命杨志安，审核检查表涉及要素与《管理手册》不一致，不符合项整改未提供整改证据）；2019年5月30日实施管理评审输入、输出内容不完整。 4、缺少授权签字人的岗位确认记录。 5、无CDW-30冲击试验低温仪校准证书。 编号为540330111016的CT-9006型金属超声探伤仪的设备使用记录未按日填写(最长时间1月合计填写)； 编号为CLXcs190471701的超声探伤仪(设备编号为54033011106)校准证书确认缺少检测方法标准， 编号为540340132157的超声探伤仪存在校准空档期(最近一次校准是2018.6.6),查到2019.6.5至今，出具检测报告编号为TWZ/W201906071,TWZ/W201906072,TWZ/W201906073，TWZ/W201906074，TWZ/W201906075，TWZ/W201906076，TWZ/W201906077，TWZ/W201906079，TWZ/W201906080，TWZ/W201906081， 编号为540330111016的超声探伤仪存在校准空档期(两次校准日期分别为2017.12.4和2019.5.27),查到2019出具的检测报告编号TWZ/W201902014,TWZ/W201902017,TWZ/W201902018,TWZ/W201902019。 6、天平室无测环境设备，无环境记录。 外携设备无出入库记录。 7、化学试剂存放在敞开式储物架上，且无领用登记台账。 无标准物质的台帐及领用登记台帐。 无化学试剂和标准物质验收记录。 无标准物质期间核查计划。 8、无独立的样品间（钢材样品柜置于力学室内）。钢材化学分析样品的标识混乱。 9、TKZ/L201905078（钢板）记录中制样的依据标准错误，上屈服强度符号错误，断后伸长率结果修约错误，加荷速度不符合标准要求，无断后标距量具信息。 报告编号为ＴKZ/W201901017的原始记录无唯一性编号标识,无样品状态描述，样品(焊缝)编号及检测日期及检测记录为合计，不具溯源性，缺少检测位置示意图。 TKZ/L201905078（钢板）报告中无样品状态信息。 焊缝探伤无委托合同。 报告编号为ＴKZ/W201901017的检测位置示意图无出处。 |  |
| 116 | 遵化市恒通建筑工程检测有限公司 | 1、报告台账中无18-05-01321编号信息（20018年5月29日至2018年6月4日为资质空档期，编号18-05-01320报告的委托日期为5月26日，编号18-05-01322报告的委托日期为6月9日）。 2、2019年4月8日法定代表人变更后，该机构体系文件未实施重新发布；《质量手册》中4.5.15测量不确定度编写不适用，不符合RB/T214-2017要求；2019年6月13日至15日实施的内部审核活动，内审员未按照2019年内部审核实施计划实施；且存在授权签字人李媛自己审自己现象；不符合项整改无证据支持。2018年12月30日管理评审输入缺少上次管理评审改进情况等相关信息，输出信息与管理体系文件不符合。 1、 3、白洁(检测员)的岗位资格确认中无实操内容。 4、钢丝反复弯曲仪于地面放置，未固定在操作台上，无法操作。 2、 门窗稳态综合检测设备（含墙体材料传热系数检测功能）无正常操作空间，不具备依据《绝热稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》GB/T13475-2008检测传热系数的能力。 3、 编号为ZXTLX2019-1711的铆钉拉拔仪证书确认中缺少对校准结果的分析过程。 4、 5、管材摆杆冲击仪无安全防护措施，且未做基础固定。 5、 6、2019标准物质台帐批(编）号不清晰；无外购蒸馏水的购置及验收记录；标准物质甲醇中苯的期间核查记录中，缺少物理性状的描述和批(编）号信息，批(编）号；批次编号为M3S1水中甲醛溶液标准物质证书要求包装、储存及使用（20±4）℃，TVOC溶液标准物质≤10℃及避光条件下存放，但机构放置在自述2℃冷藏中保存，且对环境无控制。 7、19-05-01530（卷材）记录中可溶物含量试验结果缺少计量单位。 18-06-01400（水泥）记录中凝结时间测试间隔不符合标准要求，终凝时间测试步骤及试验状态为固定打印模式，不能体现实际样品性能。 委托编号为19-05-01735的节能构造钻芯检测项目原始记录中，检测部位未明确楼层，不能溯源。 6、 委托编号为19-05-0２０７１的外窗气密性检测项目检测项目原始记录中，外窗尺寸测量不完整。 7、 报告编号为19-05-02071的外窗气密性检测项目，多页的标识名称不一致(分别为报告编号和试验编号)，检测结论中未按标准对正负压分别下结论。 | 缩减传热系数参数（GB/T13475-2008《绝热稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》）能力 |
| 117 | 河北益瑞检测科技有限公司 | 1、机构有授权最高管理者的授权书，但无不干预声明，实验室质量体系文件的签发为法定代表人批准。 2、现场抽查20份检测报告（2019FF005、2019FF011、2019FF012、2019FF013、2019SL005、2019JS006、2019JS007、2019JS008、2019JS010、2019BW010、2019BW011、2019BW012、2018JS005、2018JS006、2018JS007、2018JS008、2018BW005、2018BW011、2018BW012、2018SL005）其中：有13份（2019FF005、2019FF011、2019FF012、2019FF013、2019SL005、2019JS006、2019JS007、2019JS008、2019JS010、2019BW010、2019BW011、2019BW012、2018SL005）未加盖CMA章。 3、未办理《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》GB/T230.1-2018的变更手续。 4、管理体系换版后授权签字人无任命，关键岗位人员表与实际体系运行不一致、无授权签字人识别。2019年度培训计划无审核、批准人签字。质量控制计划中无质量控制的具体参数、质量控制方法，未实施有效的内部质量控制。2019年6月15日实施的内部审核活动，内部审核检查表审核记录及结果内容不完整；2018年8月23日实施附加管理评审无管理评审报告。SB016万能试验机等设备混用绿黄标识，与程序文件要求不符。 现场摆放的GB/T228.1-2010标准未受控。 5、缺少授权签字人岗位确认记录(有认命文件,缺少经验能力，经历等方面的资格能力确认)。邱晓霞签字识别不一致(报告编号为2018BW011批准人与机构文件”邱华伟任命决定书”任命人签字不一致)。 6、QTM-500迅速导热系数测定仪的性能不满足资质认定证书附表中“导热系数”检测方法标准的要求。管材落锤冲击试验机同时粘贴绿色标识和黄色准用标识，且标识显示有效期已过。 7、接待室不具备对外接待条件，且无公示信息。 8、无标准物质验收记录。无标准物质期间核查计划。 9、样品室与制样室存在混用现象。试验区域中部分样品无标识。 10、2018BW005（保温管）记录中50℃导热系数的检测方法不符合标准要求（采用设备说明书的简易方法）。 2018JS006（钢材）记录中强度和伸长率的结果修约错误。2018BW005（保温管）报告中的样品数量描述（1块）不明确。 | 缩减导热系数参数（依据GB/T10297-2015《非金属固体材料导热系数的测定 热线法》和GB/T50538-2010/附录C《埋地钢质管道防腐保温层技术标准》）能力 |
| 118 | 磁县德正建筑工程材料检测有限公司 | （1）6.32018年、2019年水泥净浆搅拌机、水泥胶砂搅拌机校准证书中缺少搅拌叶自转信息和搅拌叶与锅间隙信息。相应确认记录未对上述信息进行确认。 （2）10.2水泥留样桶中样品标识编号与留样记录中样品编号不一致。经查，相应委托单样品编号与留样桶中样品编号信息一致。 （3）7.1留样室无控温设施。 （4）7.3热值燃烧用高压气瓶未固定。 （5）7.3建筑材料燃烧性能试验烟气为直排自然环境。烟道口距离居民住宅不足50米。 （6）3.2GB/T9756标准于2019年7月1日变更未办理变更手续，该标准未出过报告 （7）6.1水泥胶砂流动度测定仪基础安装尺寸为50x50x60cm。不满足标准要求 （8）6.1混凝土抗冻性试验机没有中心温度试件。2018年、2019年没有检测能力保持信息。 删减能力 （9）10.3DZ2019050811水泥留样样品量为4.7公斤。不满足规范要求。 （10）11.1DZ2019050811水泥试验记录中标准稠度用水量缺少称量天平、加水时刻信息。凝结时间测定的过程信息不全。试验记录中水泥样品的强度等级为32.5，与委托检验合同中42.5的强度等级内容不一致。 （11）11.2 DZ2018110001号报告未经变更备案出具了带标识的检测报告（GB/T1499.2-2018报告日期11.2，于2018.11.5完成变更手续）。 | 缩减能力（混凝土抗冻性） ） |
| 119 | 唐山市丰润区丰达工程质量检测有限公司 | 1、《混凝土膨胀剂》GB/T23439-2017,2018年11月1日实施未履行变更手续。 2、管理手册中结果报告条款未展开和RB/T214-2017条款对应。 3、2019年人员培训计划表无RB/T214-2017、《检验检测机构资质认定管理办法》及外部培训计划。 4、未对李志鑫授权签字人岗位资格进行有效确认。 5、已认证的参数板材中甲醛释放量标准GB18580-2017已变更，现场设备不满足标准要求，QE-160液压式弯曲试验机反向弯曲压头不全，雷氏夹测定仪标尺最小刻度不符合标准要求，氧指数测定仪无控温装置，建筑外窗物理性能测试系统无空气流量标定板、淋水系统集水箱。 6、防水室试验室环境条件记录表中温度未按设备精度记录实际值；塑料门窗角强度试验机放置区域无湿度控制措施；XJJ-5冲击试验机和管材静液压试验机同处一室，有不利影响。 7、蒸馏水无验收记录。 8、标养室中养护试件无状态标识，无样品出入库台账；水泥标准养护箱试件编号05066、05483、05484、05755、05756、05757、05759、05761成型试件1组只有1块进行了编号。 委托编号：2019-04-02276（防水卷材）记录中无样品状态调节起止时间，不透水性、耐热性、低温柔性预处理均无起止时间；报告中耐热性检测结果滑动值仅有1个表面数据，不透水性标准要求描述不正确，依据标准缺少方法标准；委托单中检测项目、依据标准与任务和样品流转单不一致，记录中使用的HB-101-202电子控温干燥箱和实际使用的烘箱设备型号不一致。委托编号：2019-01-00777（超声波无损检测）无检测方案，委托单中焊缝质量等级委托有误，报告中检测人员仅1人。委托编号：2019-04-01998~2019-04-02000（蒸压加气砌块）记录中电热鼓风干燥箱Y-20无使用记录，万能试验机Y-101检定证书（证书编号2019L210032）检定最低点为400.00kN，不能涵盖实际使用量程范围，干密度、抗压强度检测无恒重过程信息，所有检测数据及人员签字均为打印。 报告编号：2019-05-03693（管材、管件） 报告中检测项目不透光性未在资质认定证书附表范围内。 | 缩减能力（甲醛释放量标准GB18580-2017）） |
| 120 | 沧州市水泥产品质量监督检验站 | 1、GB/T 176-2017标准未办理变更且使用旧标准出具报告。 2、2019年内审均无结果记录。 3、授权签字人1人，不符合省局文件要求。 4、现场无与GB/T176-2017标准相对应的氯离子检测项目的仪器。 5、SBY-64B水泥试件养护箱无使用记录。 6、编号1932-D水泥检验存档资料中，收样单中未明确检验项目，检验依据GB/T176-2008，已经废止。 | 缩减能力 |
| 121 | 河北金能建设工程检测有限公司 | 3、GB/T6111-2013 、GB/T28900-2012标准未履行变更手续，2019年机构出具钢筋检验报告9份，使用GB/T28900-2012标准。 未上报2019年自查表。 5、体系文件中未明确授权签字人及签字范围； 无损检测人员李振坤、王凤全、吝涛、钞锟及授权签字人崔振库特种设备检验检测人员资格于2018年12月到期，未提供新的资质。 6、HR-150A洛氏硬度计安装不符合要求、缺少GB/T230.1-2018标准要求的金刚石压头；混凝土拌合物试验用钢板不满足要求；XJJ-50冲击试验机安装不符合要求；电工套管冲击性能用DS30-130低温试验箱深度不满足要求；QJ44导体电阻仪用电桥与CF-A标准恒温水浴相邻放置，有不利影响；缺少管材壁厚测试仪与电工套管抗压性能用钢块；WDW-5万能试验机用电脑不能正常工作；沸煮箱放置在电源开关下方，存在安全隐患；标养室试样架无遮水措施；雷氏夹膨胀值测定仪精度不符合要求；15J(JQC)测量显微镜校准证书2019年3月15日到2019年6月20日出现空档期，期间出具编号19030034检验报告。 8、无标准砂台账、期间核查计划及记录。 10、样品间与库房混用，无样品出入库台账及样品处置记录。 11、抽查2018年混凝土抗渗试验检验报告，无设备使用记录；编号18090459报告中无样品数量信息、检验结论抗渗等级大于等于P6，应为大于等于P7；编号18090459原始记录无单个试件试验结果、样品数量信息，计算公式应用错误；编号19010009原始记录钢筋拉伸检测日期与所用WE-30万能试验机设备使用记录表使用日期不一致；设备使用记录表无页码标识。 | 缩减能力，销减第20类钢结构工程20.1超声波探伤检测焊缝内部质量。第16类电工套管机配件16.2抗压性能。第13类矿用锚索13.2锚具表面硬度。限制第1类水泥1.3安定性 雷氏夹法） |
| 122 | 临漳县正方建筑工程检测有限公司 | 3、授权签字人顾智2019年5月6日离职，机构未履行授权签字人变更手续。 4、未提供2019年内审计划、管理评审计划。 5、质量手册中无授权签字人识别及签字范围； 授权签字人任命文件中未对授权签字人签字领域进行授权； 授权签字人贾红霞、王丽娟人员技术档案中个人简历与专业技术职务任职资格评审表不一致。 6、WDW-5电子万能试验机压缩强度用软件未进行确认，缺少管材壁厚测定仪。 7、单体燃烧试验场所无温度控制措施，灭火器配置数量不足；XJJ-50冲击试验机固定在地面上，不利于操作；坠落试验、跌落试验试验场所地面不满足要求；RSJ-1保温材料燃烧性能试验机、JF-3氧指数测定仪与WBR-I建材不然性试验装置、SX-4-10箱式电阻炉同处一室，有不利影响；门窗物理三性检测设备无安全防护措施；化学室无急救箱。 8、无标准物质使用记录、验收记录、核查计划。 10、样品领用台账缺少样品状态、数量信息。 11、试验编号td18100122、td18100121使用同一台DR3030智能导热系数测定仪，检测时间均为2018年10月11日，测定参数中时间重合；2018年10月1日至2018年12月20日管材静液压试验检验报告均使用已作废标准GB/T6111-2003。 | 缩减能力，销减第二十一类建筑管材12壁厚 |
| 123 | 河北天硕工程检测有限公司 | 3、JC690-2008标准废止，未履行变更手续； GB13788-2017标准2018年8月28日获批变更，机构2018年7月11日使用该标准出具检验报告B180701771； GB28900-2012标准中重量偏差未在资质认定范围内，机构使用并出具检验报告B180701771。 4、2019年内审计划中，内审依据使用检验检测机构资质认定评审准则，2019年管理评审计划输入信息不全。 5、质量手册中无授权签字人识别及签字范围；缺少杜文忠技术负责人岗位确认记录。 6、水泥养护箱缺少测水温温度计；电工套管抗冲击性能用 DX-200-40低温试验箱与抗冲击试验机无法配合使用； 电工套管用量规锈蚀，无法正常使用；缺少管材壁厚测定仪、带推力标准试验指；电工套管抗压性能用软件无持荷定时功能。 7、XGNB管材耐压爆破试验机无水蒸气排放措施；比表面积试验场所无湿度控制措施；外检室与生活库房混用，不满足管理要求；坠落试验跌落性能试验场地地面不满足要求。 8、缺少标准砂验收记录；缺少标准物质期间核查计划。 11、编号B180802554钢筋报告未对所检样品下结论；声明中缺少检验结果仅适用于样品的内容。XGNB管材耐压爆破试验机设备使用个记录中2019年5月29日使用时刻开机时间8：30关机时间12：00期间进行了三组管材静液压试验，试验时间3.5小时（状态调节时间应为1h，每组管材静液压试验1h，设备不能同时进行两组静液压试验）。 | 缩减能力，销减第十一类11.1.3尺寸中管材壁厚 |
| 124 | 唐山市鼎信建筑材料检测有限公司 | 1、2019年01月01日最高管理者以[2019年第（001号）文件]任命了最高管理者，但检验检测机构未履行变更手续。ＧＢ/Ｔ６１１１-２０１８《流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能测定》标准未进行确认。 2、管理评审输入缺少风险识别的可控性、客户和员工的反馈、资源配置的合理性、投诉等相关信息；内部审核计划中未涉及4.5.21-4.5.26条款内容。 3、授权签字人张惠珍关于标准GB/T5836.1-2018和GB/T5836.2-2018的培训考核无记录。 4、防水涂料制膜成型区域无排风措施。 5、无水泥比表面积试验用汞（有废弃处置记录），无水泥密度用无水煤油购置验收记录（有实物）；试剂药品验收无具体内容；标准物质无验收记录。标准物质(细度标样)的期间核查记录中未体现具体批号，核查内容无具体描述。 6、实际使用的样品登记表的名称与程序文件不符。按材料类别分类设表，未合并统一填写。 7、2019-05-00799（管材）记录中状态调节时间更改不规范，无具体起止时间。拉伸试验依据标准的名称不规范；力学三室中万能试验机的设备使用记录与该房间的环境条件记录不符。2019-05-00799（管材）拉伸试验的样品状态时间为5月18日至5月19日，对应设备的使用记录则在5月21日，该房间在5月15日至5月27日无环境条件记录。报告中落锤冲击试验结果表述错误（应≤10%，实0%）。2019-05-00776（集料）委托单为复印件（含本机构收样人印章和样品状态），且多处涂改。 | 缩减水泥和混合料的比表面积参数（《水泥比表面积测定法 勃氏法》GB/T8074-2008）能力 |
| 125 | 唐山冀恒基桩检测有限公司 | 1、证书暂停期间（2018年8 月14日至2018年9月24日）出具检测报告（编号2018-08-44、2018-10-51和2018-10-48）。 2、2018年12月05日实施的内部审核活动，内部审核检查表检查记录内容不完整；2018年12月20日实施管理评审输入、输出内容不完整。 库房（旧火车站处）使用的仪器设备出入库记录（TSJH/GL86-2018）无对应程序文件。 3、授权签字人岗位确认记录中缺少工作经历等能力资格的确认。 4、缺少钻芯法检测桩身完整性用单动双管钻具；限制桩身完整性（钻芯法）；缺少轻型动力触探设备，限制锤击数及地基土密实度（轻型动力触探），缺少比贯入阻力、锥尖阻力、侧壁摩阻力检测用率定探头装置，限制比贯入阻力、锥尖阻力、侧壁摩阻力；承压板刚度不满足要求。2019年4月25日启新项目的仪器设备出入库记录中无百分表、压力表等设备编号信息。未对证书编号为Z201906300013标准测力仪的校准证书进行有效确认。 5、编号为2019-04-14（复合地基）原始记录中缺少千斤顶率定曲线、荷载转换（油压－荷载－承载力）过程、承压板尺寸依据、样品状态信息、低应变检测数据存盘路径、卸载时间节点信息，数据修改不规范。编号为2019-05-23（基桩）报告中的检测结论不符合规范要求。 | 缩减桩身完整性（钻芯法）、锤击数计地基土密实度（轻型动力触探）、比贯入阻力、锥尖阻力、侧壁摩阻力参数能力。 |
| 126 | 唐山通用建筑工程检测有限责任公司 | 1、该单位为独立法人，统一社会代码：911302037620553744，生产经营范围不包括防水卷材和墙体材料。 2、2019年未按季度要求上报统计数据。 3、公司管理手册、程序文件等相关体系文件未按照RB/T214-2017进行转版。质量手册文件编号为TSTY/SC-2016，程序文件编号为TSTY/SC-2016，生效日期均为2016年4月15日。 4、无2019年质量监督、质量控制、人员培训、内部审核、管理评审计划。 5、2019年质量监督、质量控制、人员培训未按计划实施。 6、防水卷材、墙体材料检测人员不具备相应能力。 7、防水卷材、墙体材料涉及设备均未检定、未运行；雷氏夹测定仪精度不符合标准要求； 砼振动台不符合标准要求；WA-1000B电液式万能试验机、WES-300B数显液压万能试验机、WA-300B电液式万能试验机无安全防护装置。 8、震击室标准振筛机无使用记录；委托编号：2019-05-1594（水泥）振实台设备运转记录中成型日期2019年5月29日，抗折抗压试验机（28天抗折抗压试验）运转记录中破型日期为2019年6月29日，龄期为31天不符合标准要求；委托编号2019-05-1597（水泥）恒应力水泥压力试验机运转记录中有此号，其余涉及设备均无此号。 9、W1-100液压万能试验机证书确认表无确认人、审核人、批准人签字。 10、水泥细度负压筛析仪校准证书2019年4月14日至6月3日出现空档期，抽查相关资料发现委托编号：2019-04-00899、2019-04-00805、2019-04-00857、2019-04-00904样品进行了检测。 11、水泥室无控湿设施。 12、水泥室无环境条件记录。 13、外加剂室台面杂乱，地面存在大量烟头，天平室内台面放置饭锅等物品，均存在安全隐患且不能保证设备正常操作。 14、未提供标准物质和化学试剂的台帐以及领用登记台帐，标准物质和化学试剂验收等相关资料。 15、委托编号：2019-07-02286混凝土抗渗试块，成型日期：2019年6月4日、委托日期：2019年7月2日标准养护试件在标养室及混凝土抗渗室均未见接收样品。 16、委托编号：2018-11-00859（粉煤灰）记录中无样品状态描述，无筛析时间、修正系数保留位数不正确，检测日期和报告中不一致；报告中依据标准缺少方法标准。 17、盲样考核样品流转未按公司程序粘贴标识并流转。 18、盲样考核原始记录单根断后伸长率修约不正确。 19、盲样考核结果：抗拉强度不满意。 | 缩减能力（防水卷材、墙体材料） |